## 1.1
1.1 检测方法概述
待测物 | 阿巴帕肽
内标 | Isotope Abaloparatide
分析方法 | NS25318-BA-001：LC-MS/MS方法测定SD大鼠EDTA-K2血浆样品中阿巴帕肽(RENS25318)的浓度
设备名称 | 制造商 | 型号
高效液相色谱 | Shimadzu | LC-40D x3
离子源 | AB Sciex | Turbo-V电喷雾离子源
检测器-串联质谱 | AB Sciex | TRIPLE QUADTM 6500+
数据采集/管理软件 | Analyst数据采集软件（版本1.7.3），Watson LIMS（版本7.4.2）
离子化方式 | 电喷雾离子化正离子模式
扫描方式 | 多反应监测
色谱柱型号及所用序列号 | 型号：ACE Excel 2 AQ 100 × 2.1 mm
序列号：A200878
流动相及流速 | 流动相A：含0.3%甲酸的水溶液
流动相B：含0.3%甲酸的乙腈溶液
流速：0.50 mL/min
柱温 | 50.0°C
样品的生物基质 | SD大鼠血浆
抗凝剂 | EDTA-K2
样品体积 | 30 μL
生物基质来源 | 斯贝福（北京）生物技术有限公司/上海益诺思生物技术股份有限公司
样品预处理方法 | 固相萃取
进样量 | 10 μL
定量指标 | 阿巴帕肽：阿巴帕肽峰面积与内标Isotope Abaloparatide峰面积比
回归方程 | y = ax + b
权重系数 | 1/（x*x）
线性范围 | 阿巴帕肽：0.100~50.000 ng/mL
最低定量限（LLOQ） | 阿巴帕肽：0.100 ng/mL
最低质控浓度（LLOQ QC） | 阿巴帕肽：0.100 ng/mL
质控浓度（QC） | 阿巴帕肽：0.300 ng/mL；2.200 ng/mL；15.000 ng/mL；37.500 ng/mL
系统适用性 | 阿巴帕肽：待测物保留时间CV≤ 0.4%；内标保留时间CV≤ 0.4%；面积比CV≤8.0%
待测物残留 | 除分析批1,2,3,8外待测物残留≤18.3%，对分析批1,2,3,8进行残留评估，评估结果是对质控样品和验证样品定量结果影响均小于5%。
内标残留 | 内标残留≤0.7%
选择性 | 空白血浆中内源性组份对阿巴帕肽和内标Isotope Abaloparatide 的干扰符合接受标准
特异性 | 待测物与内标间干扰符合接受标准
基质效应 | 基质效应符合接受标准
准确度和精密度 | 准确度（与理论浓度的偏差）（%）范围 | 精密度最大值（%CV）
批内准确度和精密度（除LLOQ QC以外的所有浓度质控） | 阿巴帕肽：0.2~11.2 | 阿巴帕肽：8.4
批内准确度和精密度（LLOQ QC） | 阿巴帕肽：-2.0~15.0 | 阿巴帕肽：8.7
批间准确度和精密度（除LLOQ QC以外的所有浓度质控） | 阿巴帕肽：2.8~6.8 | 阿巴帕肽：6.1
批间准确度和精密度（LLOQ QC） | 阿巴帕肽：4.0 | 阿巴帕肽：9.6
待测物回收率 | 阿巴帕肽浓度为0.300 ng/mL时，平均回收率为65.1%，CV为4.5%； 阿巴帕肽浓度为15.000 ng/mL时，平均回收率为65.5%，CV为4.7%； 阿巴帕肽浓度为37.500 ng/mL时，平均回收率为62.8%，CV为6.8%；总体CV为2.3%。
内标回收率 | 同位素内标，内标回收率参考待测物
稀释倍数 | 阿巴帕肽：500.000 ng/mL稀释20倍；
储备液短期稳定性 | 阿巴帕肽：室温白光条件下放置可稳定至少22小时； Isotope Abaloparatide：同位素内标，仅考察适用性
工作液短期稳定性 | 阿巴帕肽：室温白光条件下放置可稳定至少22小时； Isotope Abaloparatide：同位素内标，仅考察适用性
储备液长期稳定性 | 阿巴帕肽：-70 ~ -90 °C下放置可稳定至少88天； Isotope Abaloparatide：同位素内标，仅考察适用性
工作液长期稳定性 | 阿巴帕肽：-70 ~ -90 °C下放置可稳定至少88天； Isotope Abaloparatide：同位素内标，仅考察适用性
生物样品前处理过程中的短期稳定性 | 阿巴帕肽：冰水浴白光下至少稳定16小时
冻融稳定性 | 阿巴帕肽：至少4次-70~-90 °C/冰水浴白光冷冻解冻稳定
处理后样品的稳定性 | 阿巴帕肽：在自动进样器（5 °C）条件下可稳定保存至少78小时
处理后样品再进样重现性 | 阿巴帕肽：在自动进样器（5°C）中放置65小时后再进样结果可重现
生物基质中待测物的长期稳定性 | 阿巴帕肽：-70 ~ -90 °C下放置可稳定至少95天
全血稳定性 | 阿巴帕肽：全血样品在冰水浴白光放置至少稳定1.5小时
溶血效应 | 阿巴帕肽：2%溶血符合接受标准
最大分析批进样针数 | 至少118针

## 2.1 标准品
5.1.1.标准品
化合物名称 | 阿巴帕肽（Abaloparatide）
化合物代码 | 阿巴帕肽
标准品登记号 | KN-RS-25-0358
批号 | F1423M01s
湿含量 | 85.5%
保存条件 | 避光，密封，-25 ~ -15ºC保存
有效期至 | 2026-02-07
来源 | 齐鲁制药有限公司

## 2.2 内标
5.1.2.内标
化合物名称 | Isotope Abaloparatide（阿巴帕肽同位素内标）
化合物代码 | Isotope Abaloparatide三氟乙酸盐
标准品登记号 | KN-RS-25-0359
批号 | EW47253-1-P1
纯度 | 96.01%*
保存条件 | -25 ~ -15ºC，避光，干燥
有效期至 | 2027-07-31
来源 | 武汉药明康德新药开发有限公司
注释*：主成分含量 = HPLC纯度% ×盐系数 = 96.01%×3981.5/4095.5=93.3%

## 2.5 试剂
5.1.3.试剂
试剂 | 供应商 | 级别
乙腈 | 上海安谱实验科技股份有限公司 | 液相色谱纯
甲醇 | 上海安谱实验科技股份有限公司 | 液相色谱纯
异丙醇 | 上海安谱实验科技股份有限公司 | 液相色谱纯
二甲基亚砜 | 上海安谱实验科技股份有限公司 | 液相色谱纯
甲酸 | 上海安谱实验科技股份有限公司 | 液相色谱纯
氨水 | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 | 液相色谱纯

## 2.6 空白基质
2.6 空白基质
基质 | 供应商 | 益诺思登记号 | 接收日期
SD大鼠EDTA-K2血浆 | 斯贝福（北京）生物技术有限公司 | KN-BM-25-699 | 2025-11-18
SD大鼠EDTA-K2血浆 | 斯贝福（北京）生物技术有限公司 | KN-BM-25-533 | 2025-08-28
SD大鼠EDTA-K2全血 | 上海益诺思生物技术股份有限公司 | KN-BM-25-541 | 2025-09-01

## 2.9 标准曲线质控样品的配制
2.9 标准曲线/质控样品的配制
类型 | 配制日期 | 储存条件
标准曲线样品 | 2025-09-02 | 现配现用
2025-09-03
2025-09-05
2025-12-06
2025-12-16
质量控制样品 | 2025-09-02 | 现配现用
2025-09-03
2025-09-05
2025-12-06
2025-12-16

## 表1_schedule
表1：批量样品检测情况列表
检测批次编号 | 检测内容 | 提取日期 | 检测日期 | 分析批是否接受 | 设备编号
1 | 系统适用性，标准曲线及范围，第一批批内准确度和精密度，特异性，稀释可靠性，稳定性样品T0，残留评价 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 是 | EQSH24091
2 | 系统适用性，标准曲线及范围，第二批批内准确度和精密度，选择性，基质效应， 残留评价 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 是 | EQSH24091
3 | 系统适用性，标准曲线及范围，第三批批内准确度和精密度，处理后样品稳定性1 ，基质样品冻融稳定性，基质样品短期稳定性，溶血效应，溶血基质选择性，分析批最大进样针数（101针），残留评价 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 是 | EQSH24091
4 | 系统适用性，全血稳定性 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 不适用2 | EQSH24091
5 | 系统适用性，回收率 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 不适用2 | EQSH24091
6 | 系统适用性，标准曲线及范围，处理后样品再进样重现性3， 残留评价 | 2025-09-03 | 2025-09-06 | 是 | EQSH24091
7 | 系统适用性，待测物溶液稳定性 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 不适用2 | EQSH24091
8 | 系统适用性，标准曲线及范围，基质样品长期稳定性，内标适用性考察，残留评价 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 是 | EQSH24091
9 | 系统适用性，标准曲线及范围，批内准确度和精密度，分析批最大进样针数（118针），残留评价 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 是 | EQSH24091
备注：
注1：处理后样品稳定性所使用的样品于2025年09月02日第1个分析批中制备。
注2：本分析批无标曲质控样品。
注3：处理后样品再进样重现性所使用的样品于2025年09月03日第2个分析批中制备。

## 表2_系统适用性
表2 ：系统适用性
检测批次编号 | CV（%）
| 待测物保留时间 | 内标保留时间 | 峰面积比
1 | 0.4 | 0.4 | 8
2 | 0 | 0.4 | 2.1
3 | 0.4 | 0 | 3.1
4 | 0.4 | 0.4 | 3.5
5 | 0.4 | 0.4 | 8
6 | 0.4 | 0.4 | 2.9
7 | 0.4 | 0 | 3.6
8 | 0 | 0 | 2.7
9 | 0.4 | 0.4 | 4.6

## 表3_批量样品检测过程的残留
表3 ：批量样品检测过程的残留
检测批次编号 | Carryover样品中待测物残留峰面积 | Carryover样品中内标残留峰面积 | LLOQ 标曲样品待测物峰面积 | LLOQ标曲样品内标峰面积 | 符合接受标准的LLOQ 标曲样品待测物峰面积均值 | 符合接受标准的LLOQ 标曲样品内标峰面积均值 | 待测物残留率（%） | 内标残留率（%）
1* | 1820 | 1059 | 9767 | 216407 | 9166 | 211334 | 19.9 | 0.5
| 1861 | 442 | 8565 | 206261 |  |  | 20.3 | 0.2
2* | 1908 | 1148 | 8364 | 201383 | 8432 | 202109 | 22.6 | 0.6
| 2102 | 1127 | 8500 | 202834 |  |  | 24.9 | 0.6
3* | 1505 | 755 | 6009 | 184405 | 7107 | 187443 | 21.2 | 0.4
| 1269 | 473 | 8205 | 190481 |  |  | 17.9 | 0.3
6 | 1046 | 816 | 8038 | 197501 | 7798 | 191939 | 13.4 | 0.4
| 1061 | 1410 | 7558 | 186377 |  |  | 13.6 | 0.7
8* | 1671 | 854 | 5403 | 177695 | 6361 | 183238 | 26.3 | 0.5
| 1723 | 795 | 7318 | 188781 |  |  | 27.1 | 0.4
9 | 1483 | 975 | 8279 | 194051 | 8107 | 202454 | 18.3 | 0.5
| 0 | 1175 | 7935 | 210857 |  |  | 0 | 0.6
注释*：残留样品超出接受标准，已对分析批进行残留评估，评估结果是对质控样品和验证样品定量结果影响均小于5%，所以不影响分析批结果。

## 表4_Selectivity
表4：选择性考察
检测批次编号：2
序号 | 不同来源基质的编号 | 待测物响应值 |  |  | 内标响应值
|  | 空白基质 | 符合接受标准的定量下限阿巴帕肽峰面积（均）值 | 干扰 (%） | 空白基质 | 符合接受标准的标曲样品定量下限的内标Isotope Abaloparatide的平均峰面积值 | 干扰 (%）
个体1 | KN-BM-25-533 2025082701-003 | 728 | 8432 | 8.6 | 658 | 202109 | 0.3
个体2 | KN-BM-25-533 2025082701-006 | 419 |  | 5 | 565 |  | 0.3
个体3 | KN-BM-25-533 2025082701-007 | 0 |  | 0 | 274 |  | 0.1
个体4 | KN-BM-25-533 2025082702-001 | 722 |  | 8.6 | 408 |  | 0.2
个体5 | KN-BM-25-533 2025082702-002 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
个体6 | KN-BM-25-533 2025082702-003 | 283 |  | 3.4 | 789 |  | 0.4
检测批次编号：3
序号 | 不同来源基质的编号 | 待测物响应值 |  |  | 内标响应值
|  | 空白基质 | 符合接受标准的定量下限阿巴帕肽峰面积（均）值 | 干扰（%） | 空白基质 | 符合接受标准的标曲样品定量下限的内标Isotope Abaloparatide的平均峰面积值 | 干扰 (%）
溶血 | NA | 331 | 7107 | 4.7 | 900 | 187443 | 0.5

## 表5_特异性
表5：待测物与内标间的干扰
待测物阿巴帕肽对内标的干扰
检测日期 | 检测批次编号 | 样品名称 | 内标Isotope Abaloparatide保留时间处的峰面积 | 符合接受标准的标曲样品定量下限的内标Isotope Abaloparatide的平均峰面积值 | 干扰占Isotope Abaloparatide 的百分比％
2025-09-02 | 1 | Only ULOQ 1 | 2670 | 211334 | 1.4
|  | Only ULOQ 2 | 2903
|  | Only ULOQ 3 | 2992
内标对待测物阿巴帕肽的干扰
检测日期 | 检测批次编号 | 样品名称 | 待测物阿巴帕肽保留时间处的峰面积 | 符合接受标准的定量下限阿巴帕肽峰面积均值 | 干扰占阿巴帕肽 的百分比％
2025-09-02 | 1 | Only IS 1 | 1632 | 9166 | 15.1
|  | Only IS 2 | 1765
|  | Only IS 3 | 744

## 表6_ME
表6：基质效应试验
检测批次编号：2 |  |  | 日期：2025/09/03
生物基质批号 | LQC | 准确度偏差% | HQC | 准确度偏差%
| 0.3 |  | 37.5
| ng/mL |  | ng/mL
KN-BM-25-533 2025082701-003 | 0.281 | -6.3 | 38.202 | 1.9
| 0.33 | 10 | 37.655 | 0.4
| 0.311 | 3.7 | 39.73 | 5.9 |  | Min | Max
平均值 | 0.307 |  | 38.529 |  | %CV |  | 8.1
SD | 0.025 |  | 1.075 |  | 准确度偏差% | 2.3 | 7.3
%CV | 8.1 |  | 2.8
准确度% | 102.3 |  | 102.7
准确度偏差% | 2.3 |  | 2.7
n | 3 |  | 3
KN-BM-25-533 2025082701-006 | 0.292 | -2.7 | 39.244 | 4.7
| 0.321 | 7 | 39.096 | 4.3
| 0.311 | 3.7 | 40.785 | 8.8
平均值 | 0.308 |  | 39.708
SD | 0.015 |  | 0.935
%CV | 4.9 |  | 2.4
准确度% | 102.7 |  | 105.9
准确度偏差% | 2.7 |  | 5.9
n | 3 |  | 3
KN-BM-25-533 2025082701-007 | 0.292 | -2.7 | 38.666 | 3.1
| 0.334 | 11.3 | 39.377 | 5
| 0.308 | 2.7 | 39.995 | 6.7
平均值 | 0.311 |  | 39.346
SD | 0.021 |  | 0.665
%CV | 6.8 |  | 1.7
准确度% | 103.7 |  | 104.9
准确度偏差% | 3.7 |  | 4.9
n | 3 |  | 3
KN-BM-25-533 2025082702-001 | 0.304 | 1.3 | 38.759 | 3.4
| 0.313 | 4.3 | 40.014 | 6.7
| 0.335 | 11.7 | 38.674 | 3.1
平均值 | 0.317 |  | 39.149
SD | 0.016 |  | 0.75
%CV | 5 |  | 1.9
准确度% | 105.7 |  | 104.4
准确度偏差% | 5.7 |  | 4.4
n | 3 |  | 3
KN-BM-25-533 2025082702-002 | 0.307 | 2.3 | 38.809 | 3.5
| 0.298 | -0.7 | 37.964 | 1.2
| 0.337 | 12.3 | 40.432 | 7.8
平均值 | 0.314 |  | 39.068
SD | 0.02 |  | 1.254
%CV | 6.4 |  | 3.2
准确度% | 104.7 |  | 104.2
准确度偏差% | 4.7 |  | 4.2
n | 3 |  | 3
KN-BM-25-533 2025082702-003 | 0.304 | 1.3 | 38.083 | 1.6
| 0.314 | 4.7 | 40.243 | 7.3
| 0.349 | 16.3 | 39.117 | 4.3
平均值 | 0.322 |  | 39.148
SD | 0.024 |  | 1.08
%CV | 7.5 |  | 2.8
准确度% | 107.3 |  | 104.4
准确度偏差% | 7.3 |  | 4.4
n | 3 |  | 3

## 表7_Regression
表7：标准曲线参数汇总
检测日期 | 检测批次编号 | 斜率 | 截距 | R2 | LLOQ（ng/mL） | ULOQ （ng/mL）
2025-09-02 | 1 | 0.3424 | 0.009579 | 0.9968 | 0.1 | 50
2025-09-03 | 2 | 0.3432 | 0.008842 | 0.9971 | 0.1 | 50
2025-09-05 | 3 | 0.3384 | 0.004003 | 0.9947 | 0.1 | 50
2025-09-06 | 6 | 0.3405 | 0.0066 | 0.9987 | 0.1 | 50
2025-12-07 | 8 | 0.3103 | 0.004912 | 0.9917 | 0.1 | 50
2025-12-16 | 9 | 0.3235 | 0.007678 | 0.9964 | 0.1 | 50
平均值 |  | 0.3331 | 0.006936 | 0.9959
SD |  | 0.01329 | 0.00219 | 0.0024
CV（%） |  | 4 | 31.6 | 0.2
n |  | 6 | 6 | 6
拟合方程：峰面积比= 斜率 ×浓度 + 截距， 权重：1/（浓度×浓度）

## 表8_curve
表8：标准曲线的回算浓度
检测日期 | 检测批次编号 | STD1 | 准确度偏差（%） | STD2 | 准确度偏差（%） | STD3 | 准确度偏差（%） | STD4 | 准确度偏差（%） | STD5 | 准确度偏差 （%） | STD6 | 准确度偏差 （%） | STD7 | 准确度偏差 （%） | STD8 | 准确度偏差 （%）
|  | 0.1 |  | 0.2 |  | 0.5 |  | 1 |  | 5 |  | 10 |  | 40 |  | 50
|  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL
2025-09-02 | 1 | 0.104 | 4 | 0.185 | -7.5 | 0.483 | -3.4 | 0.983 | -1.7 | 4.929 | -1.4 | 9.916 | -0.8 | 40.038 | 0.1 | 49.963 | -0.1
|  | 0.093 | -7 | 0.221 | 10.5 | 0.543 | 8.6 | 1.033 | 3.3 | 4.967 | -0.7 | 9.879 | -1.2 | 38.595 | -3.5 | 50.127 | 0.3
2025-09-03 | 2 | 0.095 | -5 | 0.222 | 11 | 0.498 | -0.4 | 0.998 | -0.2 | 5.2 | 4 | 9.759 | -2.4 | 38.807 | -3 | 50.839 | 1.7
|  | 0.096 | -4 | 0.216 | 8 | 0.483 | -3.4 | 0.962 | -3.8 | 5.109 | 2.2 | 9.985 | -0.2 | 37.712 | -5.7 | 50.312 | 0.6
2025-09-05 | 3 | 0.084 | -16 | 0.2 | 0 | 0.507 | 1.4 | 0.999 | -0.1 | 5.122 | 2.4 | 9.496 | -5 | 40.526 | 1.3 | 51.291 | 2.6
|  | 0.115 | 15 | 0.203 | 1.5 | 0.468 | -6.4 | 1.028 | 2.8 | 5.101 | 2 | 9.87 | -1.3 | 40.029 | 0.1 | 49.392 | -1.2
2025-09-06 | 6 | 0.1 | 0 | 0.196 | -2 | 0.498 | -0.4 | 1.027 | 2.7 | 5.112 | 2.2 | 9.806 | -1.9 | 38.77 | -3.1 | 52.266 | 4.5
|  | 0.1 | 0 | 0.207 | 3.5 | 0.477 | -4.6 | 0.994 | -0.6 | 5.297 | 5.9 | 9.929 | -0.7 | 38.029 | -4.9 | 49.614 | -0.8
2025-12-07 | 8 | 0.082 | -18 | 0.23 | 15 | 0.505 | 1 | 0.942 | -5.8 | 4.924 | -1.5 | 10.171 | 1.7 | 36.842 | -7.9 | 50.374 | 0.7
|  | 0.109 | 9 | 0.201 | 0.5 | 0.543 | 8.6 | 0.969 | -3.1 | 5.054 | 1.1 | 10.679 | 6.8 | 37.508 | -6.2 | 49.003 | -2
2025-12-16 | 9 | 0.108 | 8 | 0.198 | -1 | 0.455 | -9 | 0.937 | -6.3 | 5.068 | 1.4 | 10.065 | 0.7 | 39.858 | -0.4 | 53.461 | 6.9
|  | 0.093 | -7 | 0.213 | 6.5 | 0.481 | -3.8 | 0.964 | -3.6 | 5.075 | 1.5 | 10.373 | 3.7 | 40.048 | 0.1 | 51.292 | 2.6
平均值 |  | 0.098 |  | 0.208 |  | 0.495 |  | 0.986 |  | 5.08 |  | 9.994 |  | 38.897 |  | 50.661
SD |  | 0.01 |  | 0.013 |  | 0.027 |  | 0.033 |  | 0.107 |  | 0.306 |  | 1.203 |  | 1.268
CV（%） |  | 10.2 |  | 6.3 |  | 5.5 |  | 3.3 |  | 2.1 |  | 3.1 |  | 3.1 |  | 2.5
准确度偏差（%） |  | -2 |  | 4 |  | -1 |  | -1.4 |  | 1.6 |  | -0.1 |  | -2.8 |  | 1.3
n |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12

## 表9_Inter QC
表9：批内/批间样品检测的精密度和准确度
检测时间 | 运行批次编号 | LLOQ | 准确度偏差% | LQC | 准确度偏差% | GMQC | 准确度偏差% | MQC | 准确度偏差% | HQC | 准确度偏差%
|  | 0.1 |  | 0.3 |  | 2.2 |  | 15 |  | 37.5
|  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL
2025-09-02 | 1 | 0.104 | 4 | 0.286 | -4.7 | 2.341 | 6.4 | 14.646 | -2.4 | 39.896 | 6.4
|  | 0.088 | -12 | 0.334 | 11.3 | 2.371 | 7.8 | 15.264 | 1.8 | 37.697 | 0.5
|  | 0.095 | -5 | 0.314 | 4.7 | #2.566 | 16.6 | 15.271 | 1.8 | 39.07 | 4.2
|  | 0.097 | -3 | 0.339 | 13 | 2.339 | 6.3 | 15.321 | 2.1 | 39.874 | 6.3
|  | 0.098 | -2 | 0.319 | 6.3 | 2.354 | 7 | 16.308 | 8.7 | 41.132 | 9.7
|  | 0.104 | 4 | 0.275 | -8.3 | 2.404 | 9.3 | 15.491 | 3.3 | 41.524 | 10.7
批内均值 |  | 0.098 |  | 0.311 |  | 2.396 |  | 15.384 |  | 39.866
批内SD |  | 0.006 |  | 0.026 |  | 0.087 |  | 0.537 |  | 1.392
批内%CV |  | 6.1 |  | 8.4 |  | 3.6 |  | 3.5 |  | 3.5
批内准确度偏差% |  | -2 |  | 3.7 |  | 8.9 |  | 2.6 |  | 6.3
n |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
2025-09-03 | 2 | 0.089 | -11 | 0.303 | 1 | 2.101 | -4.5 | 15.786 | 5.2 | 39.539 | 5.4 | 除LLOQ外
|  | 0.098 | -2 | 0.338 | 12.7 | 2.171 | -1.3 | 14.823 | -1.2 | 39.277 | 4.7 | 批内 | Max | Min
|  | 0.113 | 13 | 0.337 | 12.3 | 2.147 | -2.4 | 14.816 | -1.2 | 40.439 | 7.8 | %Bias | 11.2 | 0.2
|  | 0.099 | -1 | 0.296 | -1.3 | 2.303 | 4.7 | 14.046 | -6.4 | 40.179 | 7.1 | %CV | 8.4 | 2.7
|  | 0.101 | 1 | 0.298 | -0.7 | 2.234 | 1.5 | 15.719 | 4.8 | 37.669 | 0.5
|  | 0.093 | -7 | 0.315 | 5 | 2.269 | 3.1 | 15.021 | 0.1 | 42.08 | 12.2 | 批间 | Max | Min
批内均值 |  | 0.099 |  | 0.315 |  | 2.204 |  | 15.035 |  | 39.864 |  | %Bias | 6.8 | 2.8
批内SD |  | 0.008 |  | 0.019 |  | 0.077 |  | 0.649 |  | 1.457 |  | %CV | 6.1 | 4
批内%CV |  | 8.1 |  | 6 |  | 3.5 |  | 4.3 |  | 3.7
批内准确度偏差% |  | -1 |  | 5 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 6.3 |  | LLOQ
n |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 批内 | Max | Min
2025-09-05 | 3 | #0.125 | 25 | 0.311 | 3.7 | #2.613 | 18.8 | 16.38 | 9.2 | 41.571 | 10.9 | %Bias | 15 | -2
|  | #0.121 | 21 | 0.342 | 14 | 2.334 | 6.1 | 15.74 | 4.9 | 40.614 | 8.3 | %CV | 8.7 | 6.1
|  | 0.101 | 1 | 0.315 | 5 | 2.33 | 5.9 | 15.413 | 2.8 | 42.141 | 12.4
|  | 0.112 | 12 | 0.325 | 8.3 | 2.422 | 10.1 | 15.9 | 6 | 39.933 | 6.5 | 批间 | Max | Min
|  | #0.125 | 25 | 0.32 | 6.7 | 2.476 | 12.5 | 15.912 | 6.1 | 41.79 | 11.4 | %Bias | 4 | 4
|  | 0.107 | 7 | 0.324 | 8 | 2.503 | 13.8 | 16.584 | 10.6 | #43.449 | 15.9 | %CV | 9.6 | 9.6
批内均值 |  | 0.115 |  | 0.323 |  | 2.446 |  | 15.988 |  | 41.583
批内SD |  | 0.01 |  | 0.011 |  | 0.108 |  | 0.428 |  | 1.225
批内%CV |  | 8.7 |  | 3.4 |  | 4.4 |  | 2.7 |  | 2.9
批内准确度偏差% |  | 15 |  | 7.7 |  | 11.2 |  | 6.6 |  | 10.9
n |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
2025-12-16 | 9 | 0.095 | -5 | 0.297 | -1 | 2.195 | -0.2 | 14.78 | -1.5 | 37.008 | -1.3
|  | 0.104 | 4 | 0.295 | -1.7 | 2.234 | 1.5 | 15.309 | 2.1 | 39.154 | 4.4
|  | 0.119 | 19 | 0.327 | 9 | 2.204 | 0.2 | 14.381 | -4.1 | 38.676 | 3.1
|  | 0.106 | 6 | 0.282 | -6 | 2.178 | -1 | 16.668 | 11.1 | 37.659 | 0.4
|  | 0.106 | 6 | 0.307 | 2.3 | 2.406 | 9.4 | 15.053 | 0.4 | 40.374 | 7.7
|  | 0.101 | 1 | 0.303 | 1 | 2.241 | 1.9 | 15.567 | 3.8 | 40.221 | 7.3
批内均值 |  | 0.105 |  | 0.302 |  | 2.243 |  | 15.293 |  | 38.849
批内SD |  | 0.008 |  | 0.015 |  | 0.083 |  | 0.79 |  | 1.352
批内%CV |  | 7.6 |  | 5 |  | 3.7 |  | 5.2 |  | 3.5
批内准确度偏差% |  | 5 |  | 0.7 |  | 2 |  | 2 |  | 3.6
n |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
平均实测浓度 |  | 0.104 |  | 0.313 |  | 2.322 |  | 15.425 |  | 40.04
批间SD |  | 0.01 |  | 0.019 |  | 0.133 |  | 0.676 |  | 1.617
批间%CV |  | 9.6 |  | 6.1 |  | 5.7 |  | 4.4 |  | 4
批间准确度偏差% |  | 4 |  | 4.3 |  | 5.5 |  | 2.8 |  | 6.8
n |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24
注#：不满足接受标准，但仍参与统计计算。

## 表10 QC (除准确度精密度分析批）
表10：质控样品浓度数据汇总（除准确度精密度分析批外）
检测日期 | 检测批次编号 | LQC | 准确度偏差（%） | GMQC | 准确度偏差（%） | MQC | 准确度偏差（%） | HQC | 准确度偏差（%）
|  | 0.3 |  | 2.2 |  | 15 |  | 37.5
|  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL
2025-09-06 | 6 | 0.303 | 1 | 2.147 | -2.4 | 14.941 | -0.4 | 38.705 | 3.2
|  | 0.318 | 6 | 2.165 | -1.6 | 15.57 | 3.8 | 39.202 | 4.5
|  | 0.295 | -1.7 | 2.249 | 2.2 | 14.752 | -1.7 | 41.604 | 10.9
|  | 0.324 | 8 | 2.279 | 3.6 | 14.656 | -2.3 | 40.911 | 9.1
|  | 0.316 | 5.3 | 2.2 | 0 | 15.66 | 4.4 | 39.663 | 5.8
|  | 0.322 | 7.3 | 2.272 | 3.3 | 15.378 | 2.5 | 41.022 | 9.4
2025-12-07 | 8 | 0.281 | -6.3 | 2.096 | -4.7 | 14.72 | -1.9 | 35.033 | -6.6
|  | 0.332 | 10.7 | 2.167 | -1.5 | 14.554 | -3 | 36.794 | -1.9
平均值 |  | 0.311 |  | 2.197 |  | 15.029 |  | 39.117
SD |  | 0.017 |  | 0.065 |  | 0.44 |  | 2.255
CV（%） |  | 5.5 |  | 3 |  | 2.9 |  | 5.8
准确度偏差（%） |  | 3.7 |  | -0.1 |  | 0.2 |  | 4.3
n |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8

## 表11_Recovery
表11：待测物提取回收率：以待测物与内标的峰面积比计
检测批次编号：5
| LQC |  |  | MQC |  |  | HQC
| 提取后峰面积比 | 未提取的峰面积比 | 提取回收率（%） | 提取后峰面积比 | 未提取的峰面积比 | 提取回收率（%） | 提取后峰面积比 | 未提取的峰面积比 | 提取回收率（%）
1 | 0.10501 | 0.15671 | 68.4 | 3.9413 | 6.2359 | 62 | 9.3267 | 15.9438 | 57.4
2 | 0.099808 | 0.15257 | 65 | 4.0152 | 6.2886 | 63.2 | 9.9013 | 16.5401 | 61
3 | 0.096409 | 0.15376 | 62.8 | 4.0571 | 6.1743 | 63.9 | 10.4516 | 15.8393 | 64.4
4 | 0.096572 | 0.14915 | 62.9 | 4.1631 | 6.4416 | 65.5 | 9.6204 | 16.4614 | 59.2
5 | 0.096206 | 0.1527 | 62.7 | 4.3189 | 6.6258 | 68 | 10.7684 | 16.2807 | 66.3
6 | 0.10595 | 0.15627 | 69 | 4.4571 | 6.3576 | 70.1 | 11.1327 | 16.376 | 68.6
平均值 | 0.099993 | 0.15352 | 65.1 | 4.1588 | 6.354 | 65.5 | 10.2002 | 16.2402 | 62.8
SD |  |  | 2.9 |  |  | 3.1 |  |  | 4.3
CV（%） |  |  | 4.5 |  |  | 4.7 |  |  | 6.8
总体回收率% | 64.5
总体变异%CV | 2.3

## 表13_Dilution
表13：稀释可靠性
检测时间 | 检测批次编号 | DQC（稀释倍数20倍) | 准确度偏差%
500
ng/mL
2025-09-02 | 1 | 459.383 | -8.1
|  | 468.022 | -6.4
|  | 481.66 | -3.7
|  | 494.518 | -1.1
|  | 495.256 | -0.9
|  | 484.122 | -3.2
平均值 |  | 480.494
SD |  | 14.355
CV（%） |  | 3
准确度（%） |  | 96.1
n |  | 6

## 表14_stock ST
表14：储备液短期稳定性
|  |  | 储备液开始放置时间： | 2025-11-27 17:47
检测批次编号：7 |  |  | 储备液放置结束时间： | 2025-11-28 16:25
| 待测物 |  | 放置时间： | 22.6333
储存条件：室温白光22小时
理论浓度（单位）
| 1 | mg/mL
检测峰面积比
| 参比样品 | 稳定性考察样品
1 | 13.466 | 12.7316
2 | 13.4003 | 13.2658
3 | 13.2632 | 13.0333
4 | 13.3278 | 12.9999
5 | 13.8154 | 13.3499
6 | 13.4646 | 13.0563
平均值 | 13.4562 | 13.0728
SD | 0.19291 | 0.21801
CV（%） | 1.4 | 1.7
差异 （%） | -2.8

## 表15_spike ST
表15：工作液短期稳定性（ULOQ，LLOQ工作液稳定性）
[5 empty] | 工作液开始放置时间： | 2025-11-27 18:09
检测批次编号：7 |  |  |  |  | 工作液放置结束时间： | 2025-11-28 16:25
| LLOQ |  | ULOQ |  | 放置时间： | 22.2667
| 储存条件：室温白光22小时 |  | 储存条件：室温白光22小时
| 理论浓度（单位） |  | 理论浓度（单位）
| 2 | ng/mL | 1000 | ng/mL
| 检测峰面积比 |  | 检测峰面积比
| 参比样品 | 稳定性考察样品 | 参比样品 | 稳定性考察样品
1 | 0.15946 | 0.1655 | 13.0951 | 13.4838
2 | 0.18416 | 0.16531 | 13.4987 | 13.5877
3 | 0.16651 | 0.15454 | 13.5782 | 13.5359
4 | 0.16867 | 0.17633 | 13.2742 | 13.2072
5 | 0.14963 | 0.17083 | 13.604 | 12.8868
6 | 0.16314 | 0.1667 | 13.3527 | 13.3767
平均值 | 0.16526 | 0.16653 | 13.4005 | 13.3463
SD | 0.011427 | 0.007222 | 0.19703 | 0.26249
CV（%） | 6.9 | 4.3 | 1.5 | 2
差异 （%） | 0.8 |  | -0.4
注释*：工作液来自项目NS25318BV01。

## 表16_stock LT
表16：储备液长期稳定性
|  |  | 长期稳定性样品配置日期： | 2025-09-01
检测批次编号：7 |  |  | 长期稳定性样品处理日期： | 2025-11-28
| 待测物 |  | 长期稳定性样品放置时间（天）： | 88
储存条件：-70~-90 °C下88天
理论浓度（单位）
| 1 | mg/mL
检测峰面积比
| 参比样品 | 稳定性考察样品
1 | 13.466 | 13.3726
2 | 13.4003 | 13.168
3 | 13.2632 | 13.0836
4 | 13.3278 | 13.1682
5 | 13.8154 | 13.5288
6 | 13.4646 | 13.1122
平均值 | 13.4562 | 13.2389
SD | 0.19291 | 0.17443
CV（%） | 1.4 | 1.3
差异 （%） | -1.6

## 表17_spike LT
表17：工作液长期稳定性（ULOQ，LLOQ工作液稳定性）
[5 empty] | 长期稳定性样品配置日期： | 2025-09-01
检测批次编号：7 |  |  |  |  | 长期稳定性样品处理日期： | 2025-11-28
| LLOQ |  | ULOQ |  | 长期稳定性样品放置时间（天）： | 88
| 储存条件：-70~-90 °C下88天 |  | 储存条件：-70~-90 °C下88天
| 理论浓度（单位） |  | 理论浓度（单位）
| 2 | ng/mL | 1000 | ng/mL
| 检测峰面积比 |  | 检测峰面积比
| 参比样品 | 稳定性考察样品 | 参比样品 | 稳定性考察样品
1 | 0.15946 | 0.15959 | 13.0951 | 13.5101
2 | 0.18416 | 0.16209 | 13.4987 | 13.0365
3 | 0.16651 | 0.17543 | 13.5782 | 13.3605
4 | 0.16867 | 0.16578 | 13.2742 | 13.6796
5 | 0.14963 | 0.17502 | 13.604 | 13.4446
6 | 0.16314 | 0.17132 | 13.3527 | 13.3387
平均值 | 0.16526 | 0.1682 | 13.4005 | 13.395
SD | 0.011427 | 0.006721 | 0.19703 | 0.21427
CV（%） | 6.9 | 4 | 1.5 | 1.6
差异 （%） | 1.8 |  | 0

## 表18_ST
表18：生物样品前处理过程中的短期稳定性
试验条件： | 在冰水浴白光下放置16小时的短期稳定性
检测时间 | 检测批次编号 | LQC | 准确度偏差% | HQC | 准确度偏差% | 样品开始放置时间： | 2025-09-03 17:06
|  | 0.3 |  | 37.5 |  | 样品结束放置时间： | 2025-09-04 09:21
|  | ng/mL |  | ng/mL |  | 放置时间： | 16.25
2025-09-05 | 3 | 0.297 | -1 | 39.246 | 4.7
|  | 0.297 | -1 | 37.865 | 1
|  | 0.279 | -7 | 38.024 | 1.4
|  | 0.286 | -4.7 | 41.734 | 11.3
|  | 0.336 | 12 | 37.504 | 0
|  | 0.317 | 5.7 | 40.088 | 6.9
平均值 |  | 0.302 |  | 39.077
SD |  | 0.021 |  | 1.622
CV（%） |  | 7 |  | 4.2
准确度（%） |  | 100.7 |  | 104.2
n |  | 6 |  | 6

## 表19_FT
表19：冻融稳定性
试验条件：在超低温冷冻冰箱（-70~-90 °C）冻存至少12小时，在冰水浴白光条件下融化。
检测时间 | 检测批次编号 | 冻融循环次数 | LQC | 准确度偏差% | HQC | 准确度偏差%
|  |  | 0.3 |  | 37.5
|  |  | ng/mL |  | ng/mL
2025-09-05 | 3 | 4次 | 0.312 | 4 | 38.97 | 3.9
|  |  | 0.304 | 1.3 | 41.565 | 10.8
|  |  | 0.303 | 1 | 41.532 | 10.8
|  |  | 0.342 | 14 | 38.558 | 2.8
|  |  | 0.342 | 14 | 38.046 | 1.5
|  |  | 0.313 | 4.3 | 39.241 | 4.6
平均值 |  |  | 0.319 |  | 39.652
SD |  |  | 0.018 |  | 1.523
CV（%） |  |  | 5.6 |  | 3.8
准确度（%） |  |  | 106.3 |  | 105.7
n |  |  | 6 |  | 6

## 表20_PSS
表20：制备后样品的稳定性
试验条件：在自动进样器（5°C）中放置78小时后的稳定性
检测时间 | 检测批次编号 | LQC | 准确度偏差% | HQC | 准确度偏差% | 样品处理完成时间： | 2025-09-02 17:37
|  | 0.3 |  | 37.5 |  | 该样品第一针进样时间： | 2025-09-06 00:11
|  | ng/mL |  | ng/mL |  | 放置时间： | 78.5611
2025-09-05 | 3 | 0.319 | 6.3 | 40.262 | 7.4
|  | 0.332 | 10.7 | 39.144 | 4.4
|  | 0.339 | 13 | 39.688 | 5.8
|  | 0.319 | 6.3 | 39.843 | 6.2
|  | 0.299 | -0.3 | 41.892 | 11.7
|  | 0.303 | 1 | 42.689 | 13.8
平均值 |  | 0.319 |  | 40.586
SD |  | 0.016 |  | 1.391
CV（%） |  | 5 |  | 3.4
准确度（%） |  | 106.3 |  | 108.2
n |  | 6 |  | 6

## 表21_LTS
表21：生物基质中待测物的长期稳定性
试验条件：-70~-90°C条件下95天
检测时间 | 检测批次编号 | LQC | 准确度偏差% | HQC | 准确度偏差% | 长期稳定性样品配置日期： | 2025-09-02
|  | 0.3 |  | 37.5 |  | 长期稳定性样品处理日期： | 2025-12-06
|  | ng/mL |  | ng/mL |  | 长期稳定性样品放置时间（天）： | 95
2025-12-07 | 7 | 0.328 | 9.3 | 38.107 | 1.6
|  | 0.284 | -5.3 | 37.246 | -0.7
|  | 0.293 | -2.3 | 37.925 | 1.1
|  | 0.314 | 4.7 | 40.369 | 7.7
|  | 0.285 | -5 | 41.183 | 9.8
|  | 0.329 | 9.7 | 38.325 | 2.2
平均值 |  | 0.306 |  | 38.859
SD |  | 0.021 |  | 1.55
%CV |  | 6.9 |  | 4
准确度% |  | 102 |  | 103.6
准确度偏差% |  | 2 |  | 3.6
n |  | 6 |  | 6

## 表22_Blood
表22：样品离心分离前基质中待测物稳定性
试验条件：全血样品在冰水浴白光中放置1.5小时后的稳定性
检测日期 | 检测批次编号 | 样品编号 | 浓度
|  |  | 0.3 | ng/mL | 37.5 | ng/mL
|  |  | 待测物与内标的峰面积比 |  | 待测物与内标的峰面积比
|  |  | T1.5h | T0 | T1.5h | T0
2025-09-05 | 4 | 1 | 0.17467 | 0.17833 | 21.9232 | 21.7399
|  | 2 | 0.18298 | 0.18505 | 22.0788 | 22.5382
|  | 3 | 0.18007 | 0.20128 | 22.0358 | 22.1725
|  | 4 | 0.17419 | 0.19589 | 22.5929 | 23.8433
|  | 5 | 0.17362 | 0.18088 | 21.3668 | 22.2189
|  | 6 | 0.19104 | 0.19207 | 21.8527 | 23.411
平均值 |  |  | 0.17943 | 0.18892 | 21.975 | 22.654
SD |  |  | 0.006807 | 0.008978 | 0.39595 | 0.80718
CV（%） |  |  | 3.8 | 4.8 | 1.8 | 3.6
差异（%） |  |  | -5 |  | -3

## 表23_溶血效应
表23：溶血效应
检测时间 | 检测批次编号 | LQC | 准确度偏差% | HQC | 准确度偏差%
|  | 0.3 |  | 37.5
|  | ng/mL |  | ng/mL
2025-09-05 | 3 | 0.345 | 15 | 41.143 | 9.7
|  | 0.314 | 4.7 | 38.469 | 2.6
|  | 0.363 | 21 | 42.963 | 14.6
平均值 |  | 0.341 |  | 40.858
SD |  | 0.025 |  | 2.26
CV（%） |  | 7.3 |  | 5.5
准确度（%） |  | 113.7 |  | 109
n |  | 3 |  | 3

## 表24_处理后样品再进样重现性
表23：处理后样品再进样重现性
试验条件：在自动进样器（5°C）中放置65小时后再进样
检测时间 | 运行批次编号 | LQC | 准确度偏差% | GMQC | 准确度偏差% | MQC | 准确度偏差% | HQC | 准确度偏差% | 该分析批第一针进样时间： | 2025-09-03 18:45
|  | 0.3 |  | 2.2 |  | 15 |  | 37.5 |  | 再进样分析批第一针进样时间： | 2025-09-06 12:07
|  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | 放置时间： | 65.3622
2025-09-06 | 6 | 0.303 | 1 | 2.147 | -2.4 | 14.941 | -0.4 | 38.705 | 3.2
|  | 0.318 | 6 | 2.165 | -1.6 | 15.57 | 3.8 | 39.202 | 4.5
|  | 0.295 | -1.7 | 2.249 | 2.2 | 14.752 | -1.7 | 41.604 | 10.9
|  | 0.324 | 8 | 2.279 | 3.6 | 14.656 | -2.3 | 40.911 | 9.1
|  | 0.316 | 5.3 | 2.2 | 0 | 15.66 | 4.4 | 39.663 | 5.8
|  | 0.322 | 7.3 | 2.272 | 3.3 | 15.378 | 2.5 | 41.022 | 9.4
平均值 |  | 0.313 |  | 2.219 |  | 15.16 |  | 40.185
SD |  | 0.011 |  | 0.056 |  | 0.432 |  | 1.155
CV（%） |  | 3.5 |  | 2.5 |  | 2.8 |  | 2.9
准确度（%） |  | 104.3 |  | 100.9 |  | 101.1 |  | 107.2
n |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6

## 表24_内标适用性考察
表24：内标适用性考察
待测物对内标的干扰
检测时间 | 检测批次 | 样品名称 | 内标Isotope Abaloparatide 保留时间处的峰面积 | 符合接受标准的标曲样品定量下限的内标Isotope Abaloparatide的平均峰面积值 | 干扰占Isotope Abaloparatide 的百分比％
2025-12-07 | 8 | NS25318BV01 Only ULOQ 1 | 8231 | 183238 | 4.9
|  | NS25318BV01 Only ULOQ 2 | 10432
|  | NS25318BV01 Only ULOQ 3 | 8466
2025-12-16 | 9 | NS25318BV01 Only ULOQ 1 | 2583 | 202454 | 1.3
|  | NS25318BV01 Only ULOQ 2 | 2787
|  | NS25318BV01 Only ULOQ 3 | 2637
内标对待测物的干扰
检测时间 | 检测批次 | 样品名称 | 待测物阿巴帕肽保留时间处的峰面积 | 符合接受标准的定量下限阿巴帕肽峰面积均值 | 干扰占阿巴帕肽 的百分比％
2025-12-07 | 8 | NS25318BV01 Only IS 1 | 1023 | 6361 | 18.4
|  | NS25318BV01 Only IS 2 | 853
|  | NS25318BV01 Only IS 3 | 1638
2025-12-16 | 9 | NS25318BV01 Only IS 1 | 1629 | 8107 | 16.8
|  | NS25318BV01 Only IS 2 | 907
|  | NS25318BV01 Only IS 3 | 1551

## 天平
EQ202003