## 表1_schedule
表1：批量样品检测情况列表
检测批次编号 | 检测内容 | 提取日期 | 检测日期 | 分析批是否接受RESS25071-AS | 分析批是否接受RESS25071-SS | 设备编号
1 | 系统适用性，标准曲线及范围，第一批批内准确度和精密度，稳定性T0样品，特异性，稀释可靠性，残留评价 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 是1 | 是1 | EQ2019F2
2 | 系统适用性，全血稳定性 | 2025-05-16 | 2025-05-17 | 不适用2 | 不适用2 | EQ2019F2
3 | 系统适用性，标准曲线及范围，第二批批内准确度和精密度，选择性，稳定性T0样品，特异性，基质效应，溶血效应，最大进样针数（126针），残留评价 | 2025-05-16 | 2025-05-17 | 是 | 是3 | EQ2019F2
4 | 系统适用性，全血稳定性 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 不适用4 | 不适用4 | EQ2019F2
5 | 系统适用性，标准曲线及范围，第三批批内准确度和精密度，样品短期稳定性，回收率，样品冻融稳定性，残留评价 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 是 | 是5 | EQ2019F2
6 | 系统适用性，标准曲线及范围，处理后样品稳定性6，溶血效应（仅考察RESS25071-SS），残留评价 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 是 | 是 | EQ2019F2
7 | 系统适用性，标准曲线及范围，待测物回收率（仅考察RESS25071-SS），残留评价 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 是 | 是 | EQ2019F2
备注：
注1：进样过程中稳定性T0样品和特异性样品未提取到峰面积，在Run3重新考察。
注2：本分析批无标曲质控样品，低、高浓度稳定性T0样品的变异系数（CV）均大于15%，于Run4重新考察。
注3：RESS25071-SS的低浓度溶血效应样品准确度小于85%，溶血效应考察失败，于Run6重新考察。
注4：本分析批无标曲质控样品
注5：RESS25071-SS低浓度水平质控样品回收率的变异系数（%CV）大于15.0 %，回收率考察失败，于Run7重新考察。
注6：处理后样品稳定性实验，所使用的样品于2025年05月28日第5个分析批中制备。

## 表4_Selectivity
表4：选择性考察
RESS25071-AS选择性
检测批次编号：3
序号 | 不同来源基质的编号 | 待测物响应值 |  |  | 内标响应值
|  | 空白基质 | 符合接受标准的定量下限RESS25071-AS峰面积（均）值 | 干扰 （%） | 空白基质 | 符合接受标准的标曲样品定量下限内标ISSS25071的平均峰面积值 | 干扰 （%）
个体1 | KN-BM-25-205 13 | 137 | 3181 | 4.3 | 105 | 1306357.5 | 0
个体2 | KN-BM-25-205 14 | 72 |  | 2.3 | 345 |  | 0
个体3 | KN-BM-25-205 15 | 100 |  | 3.1 | 149 |  | 0
个体4 | KN-BM-25-205 1 | 486 |  | 15.3 | 146 |  | 0
个体5 | KN-BM-25-205 2 | 72 |  | 2.3 | 387 |  | 0
个体6 | KN-BM-25-205 3 | 138 |  | 4.3 | 406 |  | 0
溶血 | NA | 206 |  | 6.5 | 169 |  | 0
RESS25071-SS选择性
检测批次编号：3
序号 | 不同来源基质的编号 | 待测物响应值 |  |  | 内标响应值
|  | 空白基质 | 符合接受标准的定量下限RESS25071-SS峰面积（均）值 | 干扰（%） | 空白基质 | 符合接受标准的标曲样品定量下限内标ISSS25071的平均峰面积值 | 干扰 （%）
个体1 | KN-BM-25-205 13 | 136 | 2346 | 5.8 | 105 | 1306358 | 0
个体2 | KN-BM-25-205 14 | 144 |  | 6.1 | 345 |  | 0
个体3 | KN-BM-25-205 15 | 135 |  | 5.8 | 149 |  | 0
个体4 | KN-BM-25-205 1 | 267 |  | 11.4 | 146 |  | 0
个体5 | KN-BM-25-205 2 | 74 |  | 3.2 | 387 |  | 0
个体6 | KN-BM-25-205 3 | 225 |  | 9.6 | 406 |  | 0
溶血 | NA | 38 |  | 1.6 | 169 |  | 0

## 表5_特异性
表5：待测物与内标间的干扰
待测物RESS25071对内标的干扰
检测日期 | 检测批次编号 | 样品名称 | 内标ISSS25071保留时间处的峰面积 | 符合接受标准的标曲样品定量下限的内标ISSS25071的峰面积（均）值 | 干扰占ISSS25071 的百分比（%）
2025-05-17 | 3 | SS25071BV01 Only RESS25071 1 | 1968 | 1306358 | 0.1
|  | SS25071BV01 Only RESS25071 2 | 1389
|  | SS25071BV01 Only RESS25071 3 | 1375
内标对待测物RESS25071-AS的干扰
检测日期 | 检测批次编号 | 样品名称 | 待测物RESS25071-AS保留时间处的峰面积 | 符合接受标准的标曲样品定量下限RESS25071-AS峰面积（均）值 | 干扰占RESS25071-AS 的百分比（%）
2025-05-17 | 3 | SS25071BV01 Only ISSS25071 1 | 153 | 3181 | 4.6
|  | SS25071BV01 Only ISSS25071 2 | 138
|  | SS25071BV01 Only ISSS25071 3 | 149
内标对待测物RESS25071-SS的干扰
检测日期 | 检测批次编号 | 样品名称 | 待测物RESS25071-SS保留时间处的峰面积 | 符合接受标准的标曲样品定量下限RESS25071-SS峰面积（均）值 | 干扰占RESS25071-SS 的百分比（%）
2025-05-17 | 3 | SS25071BV01 Only ISSS25071 1 | 88 | 2346 | 4.1
|  | SS25071BV01 Only ISSS25071 2 | 98
|  | SS25071BV01 Only ISSS25071 3 | 100

## 表6_ME
表6：基质效应试验
RESS25071-AS
检测批次编号：3 |  |  | 检测日期：2025/05/17
生物基质批号 | LQC | 准确度偏差% | HQC | 准确度偏差%
| 30 |  | 7500
| ng/mL |  | ng/mL
KN-BM-25-205 13 | 28.276 | -5.7 | 7742.622 | 3.2
| 30.128 | 0.4 | 7674.09 | 2.3
| 29.556 | -1.5 | 7927.017 | 5.7 |  | Min | Max
平均值 | 29.32 |  | 7781.243 |  | %CV |  | 8.4
SD | 0.948 |  | 130.812 |  | 准确度偏差% | -5.7 | 10
%CV | 3.2 |  | 1.7
准确度% | 97.7 |  | 103.7
准确度偏差% | -2.3 |  | 3.7
n | 3 |  | 3
KN-BM-25-205 14 | 29.349 | -2.2 | 8169.577 | 8.9
| 27.665 | -7.8 | 8152.456 | 8.7
| 29.707 | -1 | 8154.041 | 8.7
平均值 | 28.907 |  | 8158.691
SD | 1.09 |  | 9.461
%CV | 3.8 |  | 0.1
准确度% | 96.4 |  | 108.8
准确度偏差% | -3.6 |  | 8.8
n | 3 |  | 3
KN-BM-25-205 15 | 30.37 | 1.2 | 8340.256 | 11.2
| 29.373 | -2.1 | 8284.585 | 10.5
| 25.825 | -13.9 | 8129.764 | 8.4
平均值 | 28.523 |  | 8251.535
SD | 2.389 |  | 109.069
%CV | 8.4 |  | 1.3
准确度% | 95.1 |  | 110
准确度偏差% | -4.9 |  | 10
n | 3 |  | 3
KN-BM-25-205 1 | 30.315 | 1.1 | 7878.566 | 5
| 28.96 | -3.5 | 7953.853 | 6.1
| 30.506 | 1.7 | 8221.592 | 9.6
平均值 | 29.927 |  | 8018.004
SD | 0.843 |  | 180.286
%CV | 2.8 |  | 2.2
准确度% | 99.8 |  | 106.9
准确度偏差% | -0.2 |  | 6.9
n | 3 |  | 3
KN-BM-25-205 2 | 28.217 | -5.9 | 8159.946 | 8.8
| 29.385 | -2 | 7694.298 | 2.6
| 27.303 | -9 | 7837.307 | 4.5
平均值 | 28.302 |  | 7897.184
SD | 1.044 |  | 238.529
%CV | 3.7 |  | 3
准确度% | 94.3 |  | 105.3
准确度偏差% | -5.7 |  | 5.3
n | 3 |  | 3
KN-BM-25-205 3 | 28.753 | -4.2 | 7802.294 | 4
| 30.41 | 1.4 | 8014.426 | 6.9
| 27.41 | -8.6 | 7903.808 | 5.4
平均值 | 28.858 |  | 7906.843
SD | 1.503 |  | 106.099
%CV | 5.2 |  | 1.3
准确度% | 96.2 |  | 105.4
准确度偏差% | -3.8 |  | 5.4
n | 3 |  | 3
RESS25071-SS
检测批次编号：3 |  |  | 检测日期：2025/05/17
生物基质批号 | LQC | 准确度偏差% | HQC | 准确度偏差%
| 30 |  | 7500
| ng/mL |  | ng/mL
KN-BM-25-205 13 | 27.178 | -9.4 | 7163.396 | -4.5
| 27.816 | -7.3 | 7357.279 | -1.9
| 28.773 | -4.1 | 7345.688 | -2.1 |  | Min | Max
平均值 | 27.922 |  | 7288.788 |  | %CV |  | 4.3
SD | 0.803 |  | 108.747 |  | 准确度偏差% | -8.9 | 0.1
%CV | 2.9 |  | 1.5
准确度% | 93.1 |  | 97.2
准确度偏差% | -6.9 |  | -2.8
n | 3 |  | 3
KN-BM-25-205 14 | 29.317 | -2.3 | 7416.842 | -1.1
| 31.331 | 4.4 | 7500.011 | 0
| 29.181 | -2.7 | 7468.255 | -0.4
平均值 | 29.943 |  | 7461.703
SD | 1.204 |  | 41.97
%CV | 4 |  | 0.6
准确度% | 99.8 |  | 99.5
准确度偏差% | -0.2 |  | -0.5
n | 3 |  | 3
KN-BM-25-205 15 | 28.396 | -5.3 | 7587.966 | 1.2
| 27.821 | -7.3 | 7537.17 | 0.5
| 27.878 | -7.1 | 7405.397 | -1.3
平均值 | 28.032 |  | 7510.178
SD | 0.317 |  | 94.23
%CV | 1.1 |  | 1.3
准确度% | 93.4 |  | 100.1
准确度偏差% | -6.6 |  | 0.1
n | 3 |  | 3
KN-BM-25-205 1 | 26.989 | -10 | 7104.728 | -5.3
| 26.524 | -11.6 | 7343.93 | -2.1
| 28.7 | -4.3 | 7496.245 | -0.1
平均值 | 27.404 |  | 7314.968
SD | 1.146 |  | 197.359
%CV | 4.2 |  | 2.7
准确度% | 91.3 |  | 97.5
准确度偏差% | -8.7 |  | -2.5
n | 3 |  | 3
KN-BM-25-205 2 | 27.931 | -6.9 | 7420.979 | -1.1
| 28.213 | -6 | 7216.085 | -3.8
| 30.211 | 0.7 | 7235.711 | -3.5
平均值 | 28.785 |  | 7290.925
SD | 1.243 |  | 113.057
%CV | 4.3 |  | 1.6
准确度% | 96 |  | 97.2
准确度偏差% | -4.1 |  | -2.8
n | 3 |  | 3
KN-BM-25-205 3 | 28.124 | -6.3 | 7222.671 | -3.7
| 27.45 | -8.5 | 7286.423 | -2.8
| 26.45 | -11.8 | 7292.784 | -2.8
平均值 | 27.341 |  | 7267.293
SD | 0.842 |  | 38.774
%CV | 3.1 |  | 0.5
准确度% | 91.1 |  | 96.9
准确度偏差% | -8.9 |  | -3.1
n | 3 |  | 3

## 表9_Inter QC
表9：批内/批间样品检测的精密度和准确度
RESS25071-AS
检测日期 | 检测批次编号 | LLOQ | 准确度偏差（%） | LQC | 准确度偏差（%） | GMQC | 准确度偏差（%） | MQC | 准确度偏差（%） | HQC | 准确度偏差（%）
|  | 10 |  | 30 |  | 300 |  | 3000 |  | 7500
|  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL
2025-05-15 | 1 | 11.731 | 17.3 | 28.825 | -3.9 | 334.172 | 11.4 | 2999.478 | 0 | 7233.015 | -3.6
|  | 11.87 | 18.7 | 32.698 | 9 | 324.9 | 8.3 | 3044.205 | 1.5 | 7458.795 | -0.5
|  | 10.5 | 5 | #36.116 | 20.4 | 295.772 | -1.4 | 3069.563 | 2.3 | 7114.424 | -5.1
|  | #12.356 | 23.6 | 28.093 | -6.4 | 319.184 | 6.4 | 3087.428 | 2.9 | 7149.098 | -4.7
|  | 9.987 | -0.1 | 29.856 | -0.5 | 320.991 | 7 | 3089.044 | 3 | 7147.148 | -4.7
|  | 8.287 | -17.1 | 29.249 | -2.5 | 302.166 | 0.7 | 3039.641 | 1.3 | 7096.407 | -5.4
批内均值 |  | 10.789 |  | 30.806 |  | 316.198 |  | 3054.893 |  | 7199.815
批内SD |  | 1.516 |  | 3.046 |  | 14.455 |  | 34.228 |  | 135.28
批内CV（%） |  | 14.1 |  | 9.9 |  | 4.6 |  | 1.1 |  | 1.9
批内准确度偏差（%） |  | 7.9 |  | 2.7 |  | 5.4 |  | 1.8 |  | -4
n |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
2025-05-17 | 3 | 11.35 | 13.5 | 31.646 | 5.5 | 301.229 | 0.4 | 2974.151 | -0.9 | 7318.941 | -2.4 | 除LLOQ外
|  | 8.759 | -12.4 | 29.437 | -1.9 | 297.804 | -0.7 | 2982.916 | -0.6 | 7205.785 | -3.9 | 批内 | Max | Min
|  | 9.614 | -3.9 | 29.151 | -2.8 | 294.712 | -1.8 | 3025.002 | 0.8 | 7354.229 | -1.9 | %Bias | 5.4 | -4
|  | #13.480 | 34.8 | 31.125 | 3.8 | 296.123 | -1.3 | 3141.496 | 4.7 | 7709.115 | 2.8 | %CV | 9.9 | 1.1
|  | #12.880 | 28.8 | 30.593 | 2 | 309.461 | 3.2 | 3083.251 | 2.8 | 7855.556 | 4.7
|  | 9.292 | -7.1 | 31.181 | 3.9 | 298.082 | -0.6 | 3123.254 | 4.1 | 7778.446 | 3.7 | 批间 | Max | Min
批内均值 |  | 10.896 |  | 30.522 |  | 299.569 |  | 3055.012 |  | 7537.012 |  | %Bias | 2 | -0.9
批内SD |  | 1.98 |  | 1.012 |  | 5.318 |  | 71.513 |  | 275.701 |  | %CV | 6.8 | 1.6
批内CV（%） |  | 18.2 |  | 3.3 |  | 1.8 |  | 2.3 |  | 3.7
批内准确度偏差（%） |  | 9 |  | 1.7 |  | -0.1 |  | 1.8 |  | 0.5 |  | LLOQ
n |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 批内 | Max | Min
2025-05-28 | 5 | #12.466 | 24.7 | 27.398 | -8.7 | 295.362 | -1.5 | 3128.08 | 4.3 | 7688.18 | 2.5 | %Bias | 9 | 1.3
|  | 9.453 | -5.5 | 29.245 | -2.5 | 290.448 | -3.2 | 2993.922 | -0.2 | 7201.121 | -4 | %CV | 18.2 | 11.6
|  | 9.357 | -6.4 | 28.407 | -5.3 | 302.718 | 0.9 | 3067.207 | 2.2 | 7655.239 | 2.1
|  | 9.969 | -0.3 | 30.641 | 2.1 | 292.41 | -2.5 | 3101.241 | 3.4 | 7571.857 | 1 | 批间 | Max | Min
|  | 9.877 | -1.2 | 28.462 | -5.1 | 314.191 | 4.7 | 3055.453 | 1.8 | 7568.237 | 0.9 | %Bias | 6 | 6
|  | 9.638 | -3.6 | 31.442 | 4.8 | 280.66 | -6.4 | 3069.847 | 2.3 | 7704.66 | 2.7 | %CV | 14.5 | 14.5
批内均值 |  | 10.127 |  | 29.266 |  | 295.965 |  | 3069.292 |  | 7564.882
批内SD |  | 1.17 |  | 1.517 |  | 11.45 |  | 45.505 |  | 187.236
批内CV（%） |  | 11.6 |  | 5.2 |  | 3.9 |  | 1.5 |  | 2.5
批内准确度偏差（%） |  | 1.3 |  | -2.4 |  | -1.3 |  | 2.3 |  | 0.9
n |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
平均实测浓度 |  | 10.604 |  | 30.198 |  | 303.91 |  | 3059.732 |  | 7433.903
批间SD |  | 1.534 |  | 2.045 |  | 13.804 |  | 50.061 |  | 259.224
批间CV （%） |  | 14.5 |  | 6.8 |  | 4.5 |  | 1.6 |  | 3.5
批间准确度偏差 （%） |  | 6 |  | 0.7 |  | 1.3 |  | 2 |  | -0.9
n |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18
#表示不符合接受标准，仍参与统计计算
RESS25071-SS
检测日期 | 检测批次编号 | LLOQ | 准确度偏差（%） | LQC | 准确度偏差（%） | GMQC | 准确度偏差（%） | MQC | 准确度偏差（%） | HQC | 准确度偏差（%）
|  | 10 |  | 30 |  | 300 |  | 3000 |  | 7500
|  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL
2025-05-15 | 1 | 11.245 | 12.5 | 26.515 | -11.6 | #346.178 | 15.4 | 2986.296 | -0.5 | 7437.732 | -0.8
|  | 10.895 | 9 | 29.627 | -1.2 | 310.433 | 3.5 | 3248.996 | 8.3 | 7474.97 | -0.3
|  | 9.29 | -7.1 | 29.455 | -1.8 | 299.56 | -0.1 | 3146.753 | 4.9 | 7127.308 | -5
|  | 8.443 | -15.6 | 30.873 | 2.9 | 327.229 | 9.1 | 3105.074 | 3.5 | 7383.541 | -1.6
|  | #7.641 | -23.6 | 27.15 | -9.5 | 329.869 | 10 | 3143.282 | 4.8 | 7255.136 | -3.3
|  | 9.876 | -1.2 | 29.169 | -2.8 | 288.865 | -3.7 | 3127.731 | 4.3 | 7002.473 | -6.6
批内均值 |  | 9.565 |  | 28.798 |  | 317.022 |  | 3126.355 |  | 7280.193
批内SD |  | 1.395 |  | 1.643 |  | 21.262 |  | 84.634 |  | 186.852
批内CV（%） |  | 14.6 |  | 5.7 |  | 6.7 |  | 2.7 |  | 2.6
批内准确度偏差（%） |  | -4.4 |  | -4 |  | 5.7 |  | 4.2 |  | -2.9
n |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
2025-05-17 | 3 | 9.942 | -0.6 | 30.447 | 1.5 | 294.328 | -1.9 | 3082.32 | 2.7 | 7748.116 | 3.3 | 除LLOQ外
|  | 11.004 | 10 | 31.985 | 6.6 | 305.543 | 1.8 | 3217.734 | 7.3 | 7403.88 | -1.3 | 批内 | Max | Min
|  | #12.134 | 21.3 | 29.102 | -3 | 301.583 | 0.5 | 3188.949 | 6.3 | 7581.684 | 1.1 | %Bias | 5.7 | -5.8
|  | 11.36 | 13.6 | #24.662 | -17.8 | 255.149 | -15 | 2871.029 | -4.3 | 7060.68 | -5.9 | %CV | 9.6 | 2.2
|  | 8.012 | -19.9 | 27.779 | -7.4 | 270.837 | -9.7 | 2765.352 | -7.8 | 7175.803 | -4.3
|  | 10.931 | 9.3 | 26.163 | -12.8 | 268.268 | -10.6 | 2849.222 | -5 | 7281.459 | -2.9 | 批间 | Max | Min
批内均值 |  | 10.564 |  | 28.356 |  | 282.618 |  | 2995.768 |  | 7375.27 |  | %Bias | 2.8 | -4.5
批内SD |  | 1.437 |  | 2.716 |  | 20.599 |  | 191.941 |  | 256.902 |  | %CV | 7.8 | 4.2
批内CV（%） |  | 13.6 |  | 9.6 |  | 7.3 |  | 6.4 |  | 3.5
批内准确度偏差（%） |  | 5.6 |  | -5.5 |  | -5.8 |  | -0.1 |  | -1.7 |  | LLOQ
n |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 批内 | Max | Min
2025-05-28 | 5 | 10.79 | 7.9 | 28.281 | -5.7 | 288.642 | -3.8 | 3173.64 | 5.8 | 7736.187 | 3.1 | %Bias | 5.6 | -4.4
|  | 10.085 | 0.9 | 29.571 | -1.4 | 283.407 | -5.5 | 3106.332 | 3.5 | 7235.24 | -3.5 | %CV | 14.6 | 7.5
|  | 9.532 | -4.7 | 26.65 | -11.2 | 283.354 | -5.5 | 3113.583 | 3.8 | 7850.471 | 4.7
|  | 11.548 | 15.5 | 30.597 | 2 | 294.147 | -2 | 3244.811 | 8.2 | 7984.977 | 6.5 | 批间 | Max | Min
|  | 9.696 | -3 | 29.171 | -2.8 | 287.137 | -4.3 | 3006.251 | 0.2 | 7916.979 | 5.6 | %Bias | 1.3 | 1.3
|  | 9.911 | -0.9 | 28.734 | -4.2 | 275.45 | -8.2 | 3119.672 | 4 | 7822.744 | 4.3 | %CV | 12.2 | 12.2
批内均值 |  | 10.26 |  | 28.834 |  | 285.356 |  | 3127.382 |  | 7757.766
批内SD |  | 0.767 |  | 1.33 |  | 6.28 |  | 79.114 |  | 269.551
批内CV（%） |  | 7.5 |  | 4.6 |  | 2.2 |  | 2.5 |  | 3.5
批内准确度偏差（%） |  | 2.6 |  | -3.9 |  | -4.9 |  | 4.2 |  | 3.4
n |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
平均实测浓度 |  | 10.13 |  | 28.663 |  | 294.999 |  | 3083.168 |  | 7471.077
批间SD |  | 1.24 |  | 1.88 |  | 22.967 |  | 137.214 |  | 310.094
批间CV （%） |  | 12.2 |  | 6.6 |  | 7.8 |  | 4.5 |  | 4.2
批间准确度偏差 （%） |  | 1.3 |  | -4.5 |  | -1.7 |  | 2.8 |  | -0.4
n |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18
#表示不符合接受标准，仍参与统计计算

## 表11_Recovery
表11：待测物提取回收率：以待测物与内标的峰面积比计
成功批：
RESS25071-AS
检测批次编号：5
| LQC |  |  | MQC |  |  | HQC
| 提取后峰面积比 | 未提取的峰面积比 | 提取回收率（%） | 提取后峰面积比 | 未提取的峰面积比 | 提取回收率（%） | 提取后峰面积比 | 未提取的峰面积比 | 提取回收率（%）
1 | 0.006783 | 0.007605 | 94.4 | 0.53301 | 0.73426 | 71.7 | 1.4379 | 1.8398 | 77.8
2 | 0.006058 | 0.006869 | 84.3 | 0.56766 | 0.74169 | 76.4 | 1.3289 | 1.8625 | 71.9
3 | 0.006028 | 0.00712 | 83.9 | 0.51472 | 0.75168 | 69.2 | 1.4131 | 1.7939 | 76.4
4 | 0.006182 | 0.007179 | 86 | 0.54713 | 0.74866 | 73.6 | 1.3859 | 1.8709 | 75
5 | 0.006989 | 0.007143 | 97.3 | 0.50779 | 0.73792 | 68.3 | 1.3826 | 1.8753 | 74.8
6 | 0.006299 | 0.0072 | 87.7 | 0.57758 | 0.7466 | 77.7 | 1.3472 | 1.8504 | 72.9
平均值 | 0.00639 | 0.007186 | 88.9 | 0.54131 | 0.74347 | 72.8 | 1.3826 | 1.8488 | 74.8
SD |  |  | 5.6 |  |  | 3.8 |  |  | 2.2
CV（%） |  |  | 6.3 |  |  | 5.2 |  |  | 2.9
总体回收率% | 78.8
总体变异%CV | 11.1
RESS25071-SS
检测批次编号：7
| LQC |  |  | MQC |  |  | HQC
| 提取后峰面积比 | 未提取的峰面积比 | 提取回收率（%） | 提取后峰面积比 | 未提取的峰面积比 | 提取回收率（%） | 提取后峰面积比 | 未提取的峰面积比 | 提取回收率（%）
1 | 0.006392 | 0.007505 | 91.1 | 0.68205 | 0.76132 | 90.3 | 1.6264 | 1.8003 | 90.1
2 | 0.005672 | 0.008052 | 80.8 | 0.67326 | 0.75864 | 89.1 | 1.6235 | 1.8094 | 90
3 | 0.005539 | 0.006449 | 78.9 | 0.65533 | 0.74785 | 86.7 | 1.6214 | 1.8443 | 89.9
4 | 0.005354 | 0.00701 | 76.3 | 0.66539 | 0.75425 | 88 | 1.6634 | 1.8129 | 92.2
5 | 0.006029 | 0.006696 | 85.9 | 0.6595 | 0.75926 | 87.3 | 1.6456 | 1.7753 | 91.2
6 | 0.005961 | 0.006387 | 85 | 0.66668 | 0.75285 | 88.2 | 1.5959 | 1.7833 | 88.5
平均值 | 0.005825 | 0.007017 | 83 | 0.66703 | 0.7557 | 88.3 | 1.6294 | 1.8042 | 90.3
SD |  |  | 5.4 |  |  | 1.3 |  |  | 1.3
CV（%） |  |  | 6.5 |  |  | 1.5 |  |  | 1.4
总体回收率% | 87.2
总体变异%CV | 4.3
失败
RESS25071-SS
检测批次编号：5
| LQC |  |  | MQC |  |  | HQC
| 提取后峰面积比 | 未提取的峰面积比 | 提取回收率（%） | 提取后峰面积比 | 未提取的峰面积比 | 提取回收率（%） | 提取后峰面积比 | 未提取的峰面积比 | 提取回收率（%）
1 | 0.003897 | 0.006316 | 61 | 0.46399 | 0.68582 | 67.5 | 1.2747 | 1.7068 | 74.4
2 | 0.003279 | 0.006228 | 51.4 | 0.47508 | 0.68441 | 69.1 | 1.1992 | 1.7161 | 70
3 | 0.003354 | 0.006842 | 52.5 | 0.43817 | 0.67619 | 63.7 | 1.2741 | 1.7007 | 74.4
4 | 0.003609 | 0.006458 | 56.5 | 0.47032 | 0.6954 | 68.4 | 1.1707 | 1.7377 | 68.4
5 | 0.005094 | 0.006531 | 79.8 | 0.43555 | 0.68653 | 63.3 | 1.24 | 1.7425 | 72.4
6 | 0.003871 | 0.005931 | 60.6 | 0.49812 | 0.69746 | 72.4 | 1.2307 | 1.6712 | 71.9
平均值 | 0.003851 | 0.006384 | 60.3 | 0.46354 | 0.68763 | 67.4 | 1.2316 | 1.7125 | 71.9
SD |  |  | 10.3 |  |  | 3.4 |  |  | 2.4
CV（%） |  |  | 17.1 |  |  | 5 |  |  | 3.3
总体回收率% | 66.5
总体变异%CV | 8.8

## 表12_IS Recov
表12：内标回收率：以内标与提取待测物的峰面积比计
ISSS25071
检测批次编号：5
工作液浓度：10000.000 ng/mL
| 提取后内标峰面积比 | 未提取内标峰面积比 | 提取回收率（%）
1 | 1.1995 | 1.3619 | 89.2
2 | 1.2252 | 1.3483 | 91.1
3 | 1.2184 | 1.3304 | 90.6
4 | 1.2382 | 1.3357 | 92.1
5 | 1.2482 | 1.3552 | 92.8
6 | 1.1738 | 1.3394 | 87.3
平均值 | 1.2172 | 1.3451 | 90.5
SD | 0.027083 | 0.012101 | 2
CV（%） | 2.2 | 0.9 | 2.2
样品名称 | 待测物峰面积 | 内标峰面积 | 内标峰面积/待测物峰面积
SS25071BV01 Unextracted Mid 1 | 1188562 | 1618725 | 1.3619
SS25071BV01 Unextracted Mid 2 | 1202224 | 1620921 | 1.3483
SS25071BV01 Unextracted Mid 3 | 1218203 | 1620644 | 1.3304
SS25071BV01 Unextracted Mid 4 | 1201826 | 1605299 | 1.3357
SS25071BV01 Unextracted Mid 5 | 1183445 | 1603762 | 1.3552
SS25071BV01 Unextracted Mid 6 | 1195930 | 1601826 | 1.3394
SS25071BV01 Extracted IS 1 | 1171428 | 1405120 | 1.1995
SS25071BV01 Extracted IS 2 | 1152661 | 1412194 | 1.2252
SS25071BV01 Extracted IS 3 | 1160918 | 1414476 | 1.2184
SS25071BV01 Extracted IS 4 | 1143287 | 1415658 | 1.2382
SS25071BV01 Extracted IS 5 | 1128803 | 1408971 | 1.2482
SS25071BV01 Extracted IS 6 | 1189812 | 1396573 | 1.1738

## 表13_Dilution
表13：稀释可靠性
RESS25071-AS
检测日期 | 检测批次编号 | DQC（稀释倍数50倍） | 准确度偏差（%）
100000
ng/mL
2025-05-15 | 1 | 99695.643 | -0.3
|  | 101159.173 | 1.2
|  | 98553.599 | -1.4
|  | 103798.212 | 3.8
|  | 103857.556 | 3.9
|  | 98736.987 | -1.3
平均值 |  | 100966.862
SD |  | 2400.909
CV（%） |  | 2.4
准确度（%） |  | 101
n |  | 6
RESS25071-SS
检测日期 | 检测批次编号 | DQC（稀释倍数50倍） | 准确度偏差 （%）
100000
ng/mL
2025-05-15 | 1 | 105175.544 | 5.2
|  | 105388.764 | 5.4
|  | 102910.88 | 2.9
|  | 103757.113 | 3.8
|  | 104852.759 | 4.9
|  | 100959.398 | 1
平均值 |  | 103840.743
SD |  | 1695.643
CV （%） |  | 1.6
准确度 （%） |  | 103.8
n |  | 6

## 表18_ST
表18：生物样品前处理过程中的短期稳定性
RESS25071-AS | [5 empty] | 样品放置开始时间： | 2025-05-16 17:48
试验条件：在室温白光下放置17小时的短期稳定性 | [5 empty] | 样品放置结束时间： | 2025-05-17 10:55
检测日期 | 检测批次编号 | LQC | 准确度偏差 （%） | HQC | 准确度偏差 （%） | 放置时间： | 17.1167
|  | 30 |  | 7500
|  | ng/mL |  | ng/mL
2025-05-28 | 5 | 31.963 | 6.5 | 7250.183 | -3.3
|  | 29.31 | -2.3 | 7087.257 | -5.5
|  | 32.391 | 8 | 7220.111 | -3.7
|  | 28.582 | -4.7 | 7585.933 | 1.1
|  | 31.424 | 4.7 | 7734.687 | 3.1
|  | 31.051 | 3.5 | 7433.923 | -0.9
平均值 |  | 30.787 |  | 7385.349
SD |  | 1.515 |  | 244.566
CV（%） |  | 4.9 |  | 3.3
准确度（%） |  | 102.6 |  | 98.5
n |  | 6 |  | 6
RESS25071-SS | [5 empty] | 样品放置开始时间： | 2025-05-16 17:48
试验条件：在室温白光下放置17小时的短期稳定性 | [5 empty] | 样品放置结束时间： | 2025-05-17 10:55
检测日期 | 检测批次编号 | LQC | 准确度偏差 （%） | HQC | 准确度偏差 （%） | 放置时间： | 17.1167
|  | 30 |  | 7500
|  | ng/mL |  | ng/mL
2025-05-28 | 5 | 28.671 | -4.4 | 7435.944 | -0.9
|  | 28.802 | -4 | 7244.602 | -3.4
|  | 28.902 | -3.7 | 7568.656 | 0.9
|  | 27.461 | -8.5 | 7651.803 | 2
|  | 28.229 | -5.9 | 8054.768 | 7.4
|  | 28.455 | -5.2 | 7695.053 | 2.6
平均值 |  | 28.42 |  | 7608.471
SD |  | 0.529 |  | 272.876
CV （%） |  | 1.9 |  | 3.6
准确度 （%） |  | 94.7 |  | 101.4
n |  | 6 |  | 6

## 表19_FT
表19：冻融稳定性
RESS25071-AS
试验条件：在超低温冷冻冰箱（-70~-90 °C）冻存至少12小时，在室温白光条件下融化。
检测日期 | 检测批次编号 | 冻融循环次数 | LQC | 准确度偏差 （%） | HQC | 准确度偏差 （%）
|  |  | 30 |  | 7500
|  |  | ng/mL |  | ng/mL
2025-05-28 | 5 | 5次 | 30.654 | 2.2 | 7559.592 | 0.8
|  |  | 29.687 | -1 | 7772.63 | 3.6
|  |  | 30.889 | 3 | 7931.572 | 5.8
|  |  | 29.719 | -0.9 | 7675.786 | 2.3
|  |  | 29.973 | -0.1 | 7613.007 | 1.5
|  |  | 30.502 | 1.7 | 7619.653 | 1.6
平均值 |  |  | 30.237 |  | 7695.373
SD |  |  | 0.512 |  | 136.452
CV（%） |  |  | 1.7 |  | 1.8
准确度（%） |  |  | 100.8 |  | 102.6
n |  |  | 6 |  | 6
RESS25071-SS
试验条件：在超低温冷冻冰箱（-70~-90 °C）冻存至少12小时，在室温白光条件下融化。
检测日期 | 检测批次编号 | 冻融循环次数 | LQC | 准确度偏差 （%） | HQC | 准确度偏差 （%）
|  |  | 30 |  | 7500
|  |  | ng/mL |  | ng/mL
2025-05-28 | 5 | 5次 | 30.471 | 1.6 | 7631.444 | 1.8
|  |  | 25.445 | -15.2 | 7855.57 | 4.7
|  |  | 28.297 | -5.7 | 8152.213 | 8.7
|  |  | 25.913 | -13.6 | 8061.225 | 7.5
|  |  | 25.408 | -15.3 | 7753.578 | 3.4
|  |  | 25.203 | -16 | 7621.925 | 1.6
平均值 |  |  | 26.79 |  | 7845.993
SD |  |  | 2.137 |  | 221.344
CV （%） |  |  | 8 |  | 2.8
准确度 （%） |  |  | 89.3 |  | 104.6
n |  |  | 6 |  | 6

## 表20_PSS
表20：处理后样品的稳定性
RESS25071-AS
试验条件：在自动进样器（5 °C）条件下保存151小时的稳定性 | [5 empty] | 样品处理完成时间： | 2025-05-28 18:18
检测日期 | 检测批次编号 | LQC | 准确度偏差 （%） | HQC | 准确度偏差 （%） | 该样品第一针进样时间： | 2025-06-04 01:49
|  | 30 |  | 7500 |  | 放置时间： | 151.5169
|  | ng/mL |  | ng/mL
2025-06-03 | 6 | 30.11 | 0.4 | 7113.546 | -5.2
|  | 30.136 | 0.5 | 6862.503 | -8.5
|  | 32.236 | 7.5 | 7232.672 | -3.6
|  | 28.285 | -5.7 | 7323.348 | -2.4
|  | 31.283 | 4.3 | 6998.069 | -6.7
|  | 29.029 | -3.2 | 7234.04 | -3.5
平均值 |  | 30.18 |  | 7127.363
SD |  | 1.44 |  | 172.011
CV（%） |  | 4.8 |  | 2.4
准确度（%） |  | 100.6 |  | 95
n |  | 6 |  | 6
RESS25071-SS
试验条件：在自动进样器（5 °C）条件下保存151小时的稳定性
检测日期 | 检测批次编号 | LQC | 准确度偏差 （%） | HQC | 准确度偏差 （%） | 样品处理完成时间： | 2025-05-28 18:18
|  | 30 |  | 7500 |  | 该样品第一针进样时间： | 2025-06-04 01:49
|  | ng/mL |  | ng/mL |  | 放置时间： | 151.5169
2025-06-03 | 6 | 26.127 | -12.9 | 7149.438 | -4.7
|  | 30.036 | 0.1 | 6761.444 | -9.8
|  | 29.844 | -0.5 | 7158.995 | -4.5
|  | 28.607 | -4.6 | 7376.301 | -1.6
|  | 27.03 | -9.9 | 7372.402 | -1.7
|  | 27.497 | -8.3 | 7576.203 | 1
平均值 |  | 28.19 |  | 7232.464
SD |  | 1.575 |  | 280.207
CV （%） |  | 5.6 |  | 3.9
准确度 （%） |  | 94 |  | 96.4
n |  | 6 |  | 6

## 表22_Blood
表22：全血稳定性
RESS25071-AS
试验条件：全血样品在室温白光下放置2小时后的稳定性
检测日期 | 检测批次编号 | 样品编号 | 浓度
|  |  | 30 | ng/mL | 7500 | ng/mL
|  |  | 待测物与内标的峰面积比 |  | 待测物与内标的峰面积比
|  |  | Tx | T0 | Tx | T0
2025-05-21 | 4 | 1 | 0.010133 | 0.011902 | 3.1306 | 3.096
|  | 2 | 0.0107 | 0.011921 | 3.1112 | 3.0587
|  | 3 | 0.011679 | 0.011509 | 3.1535 | 3.1834
|  | 4 | 0.01121 | 0.010381 | 3.2196 | 3.1367
|  | 5 | 0.012117 | 0.01125 | 3.2378 | 3.1842
|  | 6 | 0.010514 | 0.01302 | 3.2322 | 3.13
平均值 |  |  | 0.011059 | 0.011664 | 3.1808 | 3.1315
SD |  |  | 0.00075 | 0.000872 | 0.055691 | 0.049123
CV（%） |  |  | 6.8 | 7.5 | 1.8 | 1.6
差异（%） |  |  | -5.2 |  | 1.6
RESS25071-SS
试验条件：全血样品在室温白光下放置2小时后的稳定性
检测日期 | 检测批次编号 | 样品编号 | 浓度
|  |  | 30 | ng/mL | 7500 | ng/mL
|  |  | 待测物与内标的峰面积比 |  | 待测物与内标的峰面积比
|  |  | Tx | T0 | Tx | T0
2025-05-21 | 4 | 1 | 0.008167 | 0.009687 | 2.6273 | 2.6383
|  | 2 | 0.008614 | 0.009414 | 2.6643 | 2.6212
|  | 3 | 0.009656 | 0.009142 | 2.6025 | 2.6502
|  | 4 | 0.010043 | 0.008027 | 2.6874 | 2.6487
|  | 5 | 0.009593 | 0.00827 | 2.6635 | 2.7067
|  | 6 | 0.009478 | 0.009472 | 2.7086 | 2.6831
平均值 |  |  | 0.009259 | 0.009002 | 2.6589 | 2.658
SD |  |  | 0.000713 | 0.000688 | 0.038782 | 0.031291
CV （%） |  |  | 7.7 | 7.6 | 1.5 | 1.2
差异 （%） |  |  | 2.9 |  | 0
失败
RESS25071-AS
试验条件：全血样品在室温白光下放置2小时后的稳定性
检测日期 | 检测批次编号 | 样品编号 | 浓度
|  |  | 30 | ng/mL | 7500 | ng/mL
|  |  | 待测物与内标的峰面积比 |  | 待测物与内标的峰面积比
|  |  | Tx | T0 | Tx | T0
2025-05-17 | 2 | 1 | 0.013145 | 2.8993 | 2.9831 | 0.013665
|  | 2 | 0.013208 | 0.013831 | 3.0529 | 2.9449
|  | 3 | 0.013194 | 0.013463 | 3.0124 | 3.1094
|  | 4 | 0.012838 | 0.012602 | 3.0397 | 3.0449
|  | 5 | 0.012398 | 0.012717 | 3.0781 | 3.0111
|  | 6 | 0.013075 | 0.013 | 3.06 | 3.0815
平均值 |  |  | 0.012976 | 0.49415 | 3.0377 | 2.5343
SD |  |  | 0.000314 | 1.1783 | 0.034584 | 1.2362
CV（%） |  |  | 2.4 | 238.4 | 1.1 | 48.8
差异（%） |  |  | -97.4 |  | 19.9
RESS25071-SS
试验条件：全血样品在室温白光下放置2小时后的稳定性
检测日期 | 检测批次编号 | 样品编号 | 浓度
|  |  | 30 | ng/mL | 7500 | ng/mL
|  |  | 待测物与内标的峰面积比 |  | 待测物与内标的峰面积比
|  |  | Tx | T0 | Tx | T0
2025-05-17 | 2 | 1 | 0.010446 | 2.5374 | 2.6383 | 0.010628
|  | 2 | 0.010943 | 0.011279 | 2.6333 | 2.5904
|  | 3 | 0.011136 | 0.010684 | 2.6685 | 2.6694
|  | 4 | 0.011411 | 0.011033 | 2.6447 | 2.682
|  | 5 | 0.010396 | 0.010912 | 2.6964 | 2.6835
|  | 6 | 0.011463 | 0.010576 | 2.6786 | 2.7669
平均值 |  |  | 0.010966 | 0.43197 | 2.66 | 2.2338
SD |  |  | 0.000463 | 1.0314 | 0.025159 | 1.0906
CV （%） |  |  | 4.2 | 238.8 | 0.9 | 48.8
差异 （%） |  |  | -97.5 |  | 19.1

## 表23_溶血效应
表23：溶血效应
成功批
RESS25071-AS
检测日期 | 检测批次编号 | LQC | 准确度偏差 （%） | HQC | 准确度偏差 （%）
|  | 30 |  | 7500
|  | ng/mL |  | ng/mL
2025-05-17 | 3 | 26.19 | -12.7 | 7502.593 | 0
|  | 28.721 | -4.3 | 7570.97 | 0.9
|  | 28.05 | -6.5 | 7744.633 | 3.3
平均值 |  | 27.654 |  | 7606.065
SD |  | 1.311 |  | 124.778
CV（%） |  | 4.7 |  | 1.6
准确度（%） |  | 92.2 |  | 101.4
n |  | 3 |  | 3
RESS25071-SS
检测日期 | 检测批次编号 | LQC | 准确度偏差 （%） | HQC | 准确度偏差 （%）
|  | 30 |  | 7500
|  | ng/mL |  | ng/mL
2025-06-03 | 6 | 28.332 | -5.6 | 7725.553 | 3
|  | 28.234 | -5.9 | 7573.551 | 1
|  | 28.494 | -5 | 7616.688 | 1.6
平均值 |  | 28.353 |  | 7638.597
SD |  | 0.131 |  | 78.334
CV （%） |  | 0.5 |  | 1
准确度 （%） |  | 94.5 |  | 101.8
n |  | 3 |  | 3
失败批
RESS25071-SS
检测日期 | 检测批次编号 | LQC | 准确度偏差 （%） | HQC | 准确度偏差 （%）
|  | 30 |  | 7500
|  | ng/mL |  | ng/mL
2025-05-17 | 3 | 25.237 | -15.9 | 7087.979 | -5.5
|  | 23.432 | -21.9 | 7027.161 | -6.3
|  | 26.759 | -10.8 | 7161.55 | -4.5
平均值 |  | 25.143 |  | 7092.23
SD |  | 1.666 |  | 67.295
CV （%） |  | 6.6 |  | 0.9
准确度 （%） |  | 83.8 |  | 94.6
n |  | 3 |  | 3

## 分析天平
分析天平编号： | EQ202003 | EQ2018B23 | EQ201590