## 1.1
1.1 检测方法概述
待测物 | RESS25071-AS；RESS25071-SS
内标 | ISSS25071
分析方法 | SS25071-BA-001：LC-MS/MS方法测定SD大鼠EDTA-K2血浆样品中FB7013(游离型)(RESS25071)反义链和正义链的浓度
设备名称 | 制造商 | 型号
高效液相色谱 | Shimadzu | LC-30AD
离子源 | AB Sciex | Turbo-V电喷雾离子源
检测器-串联质谱 | AB Sciex | TRIPLE QUADTM6500+
数据采集/管理软件 | Sciex Analyst（版本1.6.3），Watson LIMS（版本7.4.2）
离子化方式 | 电喷雾离子化负离子模式
扫描方式 | 多反应监测
色谱柱型号及所用序列号 | 型号：Thermo Scientific DNA PacTMRP(2.1×50 mm, 4 μm)
序列号：004373，005588
流动相及流速 | 流动相A：H2O: MeOH =95: 5，v/v，含0.4% DIEA，1% HFIP和15 μM EDTA
流动相B：ACN:MeOH:H2O=50:30:20，v/v/v
流速：0.600 mL/min
柱温 | 60.0 ℃
样品的生物基质 | SD大鼠血浆
抗凝剂 | EDTA-K2
样品体积 | 30 μL
生物基质来源 | 上海益诺思生物技术股份有限公司
样品预处理方法 | 用苯酚:二氯甲烷=1: 1,w/v进行液液萃取
进样量 | 2 μL
定量指标 | RESS25071-AS：RESS25071-AS峰面积与内标ISSS25071峰面积比； RESS25071-SS：RESS25071-SS峰面积与内标ISSS25071峰面积比
回归方程 | y = ax + b
权重系数 | 1/（x*x）
线性范围 | RESS25071-AS：10.000-10000.000 ng/mL；RESS25071-SS：10.000-10000.000 ng/mL；
最低定量限（LLOQ） | RESS25071-AS：10.000 ng/mL；RESS25071-SS：10.000 ng/mL
最低质控浓度（LLOQ QC） | RESS25071-AS：10.000 ng/mL；RESS25071-SS：10.000 ng/mL
质控浓度（QC） | RESS25071-AS：30.000 ng/mL，300.000 ng/mL，3000.000 ng/mL，7500.000 ng/mL； RESS25071-SS：30.000 ng/mL，300.000 ng/mL，3000.000 ng/mL，7500.000 ng/mL；
系统适用性 | RESS25071-AS：待测物保留时间CV≤ 0.8%；内标保留时间CV≤ 0.4%；面积比CV≤ 12.5%； RESS25071-SS：待测物保留时间CV≤ 0.3%；内标保留时间CV≤ 0.4%；面积比CV≤ 10.8%；
待测物残留 | RESS25071-AS：待测物残留≤ 66.3%；RESS25071-SS：待测物残留≤24.9%
内标残留 | 内标残留≤ 0.1%
选择性 | 空白血浆中内源性组份对RESS25071-AS、RESS25071-SS和内标ISSS25071的干扰符合接受标准
特异性 | RESS25071对内标ISSS25071的干扰符合接受标准；内标ISSS25071对待测物RESS25071-AS、RESS25071-SS的干扰符合接受标准
基质效应 | 基质效应符合接受标准
准确度和精密度 | 准确度（与理论浓度的偏差）（%）范围 | 精密度最大值（%CV）
批内准确度和精密度（除LLOQ QC以外的所有浓度质控） | RESS25071-AS：-4.0~5.4； RESS25071-SS：-5.8~5.7 | RESS25071-AS：9.9； RESS25071-SS：9.6
批内准确度和精密度（LLOQ QC） | RESS25071-AS：1.3~9.0； RESS25071-SS：-4.4~5.6 | RESS25071-AS：18.2； RESS25071-SS：14.6
批间准确度和精密度（除LLOQ QC以外的所有浓度质控） | RESS25071-AS：-0.9~2.0； RESS25071-SS：-4.5~2.8 | RESS25071-AS：6.8； RESS25071-SS：7.8
批间准确度和精密度（LLOQ QC） | RESS25071-AS：6.0； RESS25071-SS：1.3 | RESS25071-AS：14.5； RESS25071-SS：12.2
待测物回收率 | RESS25071-AS浓度为 30.000 ng/mL时，平均回收率为88.9%，CV为6.3%； RESS25071-AS浓度为 3000.000 ng/mL时，平均回收率为72.8%，CV为5.2%； RESS25071-AS浓度为 7500.000 ng/mL时，平均回收率为74.8%，CV为2.9%；总体CV为11.1%。 RESS25071-SS浓度为 30.000 ng/mL时，平均回收率为83.0%，CV为6.5%； RESS25071-SS浓度为 3000.000 ng/mL时，平均回收率为88.3%，CV为1.5%； RESS25071-SS浓度为 7500.000 ng/mL时，平均回收率为90.3%，CV为1.4%； 总体CV为4.3%。
内标回收率 | 以RESS25071-AS计，ISSS25071平均回收率为90.5%，CV为2.2%
稀释倍数 | RESS25071-AS/RESS25071-SS：100000.000 ng/mL稀释50倍；
储备液短期稳定性 | RESS25071-AS/RESS25071-SS：室温白光条件下放置可稳定至少22小时； ISSS25071：室温白光条件下放置可稳定至少22小时
工作液短期稳定性 | RESS25071-AS/RESS25071-SS：室温白光条件下放置可稳定至少22小时； ISSS25071：室温白光条件下放置可稳定至少22小时
储备液长期稳定性 | RESS25071-AS/RESS25071-SS：-70~-90°C下放置可稳定至少103天； ISSS25071：-70~-90°C下放置可稳定至少103天
工作液长期稳定性 | RESS25071-AS/RESS25071-SS：-70~-90°C下放置可稳定至少103天； ISSS25071：-70~-90°C下放置可稳定至少103天
生物样品前处理过程中的短期稳定性 | RESS25071-AS：室温白光下至少稳定17小时 ； RESS25071-SS：室温白光下至少稳定17小时
冻融稳定性 | RESS25071-AS：至少5次-70~-90°C/室温白光下冻融循环稳定； RESS25071-SS：至少5次-70~-90°C/室温白光下冻融循环稳定
处理后样品的稳定性 | RESS25071-AS：在自动进样器（5°C）条件下可稳定保存至少151小时 RESS25071-SS：在自动进样器（5°C）条件下可稳定保存至少151小时
生物基质中待测物的长期稳定性 | RESS25071-AS：在-70°C~-90°C下稳定至少106天； RESS25071-SS：在-70°C~-90°C下稳定至少106天
全血稳定性 | RESS25071-AS：全血样品在白光室温下放置至少稳定2小时 RESS25071-SS：全血样品在白光室温下放置至少稳定2小时
溶血效应 | 2%溶血符合接受标准
最大分析批进样针数 | 至少126针

## 2.1标准品
2.1 标准品
化合物名称 | FB7013
化合物代码 | RESS25071钠盐
标准品登记号 | KN-RS-25-0094
批号 | 250102
含量 | 91.3%
保存条件 | -15 ~ -25 ºC，遮光，密封
有效期至 | 2026-01-19
来源 | 前沿生物药业（南京）股份有限公司

## 2.2内标
2.2 内标
化合物名称 | HBV263
化合物代码 | ISSS25071钠盐
标准品登记号 | KN-RS-25-0158
批号 | C177Y485G0-3 (1&2)
纯度 | 92.7%*
保存条件 | -15~-25 ºC
有效期至 | 2026-04-02
来源 | GenScript
*主成分含量 = 纯度 × 游离型分子量 / 盐分子量= 92.7% × 13800.06 / 14766.06= 86.6%

## 2.5试剂
2.5 试剂
试剂 | 供应商 | 级别
乙腈 | 上海安谱实验科技股份有限公司 | 液相色谱纯
甲醇 | 上海安谱实验科技股份有限公司 | 液相色谱纯
异丙醇 | 上海安谱实验科技股份有限公司 | 液相色谱纯
甲酸 | 上海安谱实验科技股份有限公司 | 液相色谱纯
二甲基亚砜 | 上海安谱实验科技股份有限公司 | 液相色谱纯
六氟异丙醇 | 苏州昊帆生物股份有限公司 | ≥99%
三乙胺（TEA） | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 | 液相色谱纯
N，N-二异丙基乙胺（DIEA） | 苏州昊帆生物股份有限公司 | ≥99.5%
苯酚 | 国药集团化学试剂有限公司 | 分析纯
二氯甲烷（CH2Cl2） | 国药集团化学试剂有限公司 | 液相色谱纯
乙二胺四乙酸（EDTA） | 上海麦克林生化科技股份有限公司 | 99.99%
三（2-羧乙基）膦（TCEP） | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 | 97.5%~102.5%
氨水 | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 | 液相色谱纯

## 2.6 空白基质
2.6 空白基质
基质 | 供应商 | 益诺思登记号 | 接收日期
SD大鼠EDTA-K2血浆 | 上海益诺思生物技术股份有限公司 | KN-BM-25-205 | 2025-04-25
SD大鼠EDTA-K2全血 | 上海益诺思生物技术股份有限公司 | KN-BM-25-230 | 2025-05-12
SD大鼠EDTA-K2全血 | 上海益诺思生物技术股份有限公司 | KN-BM-25-255 | 2025-05-26

## 2.9标准曲线质控样品配制
2.9 标准曲线/质控样品的配制
类型 | 配制日期 | 储存条件
标准曲线样品 | 2025-05-15 | 现配现用
2025-05-16
2025-05-28
2025-06-03
2025-06-10
2025-08-28
2025-08-29
质量控制样品 | 2025-05-15 | 现配现用
2025-05-16
2025-05-28
2025-06-03
2025-06-10
2025-08-28
2025-08-29

## 表1_schedule
表1：批量样品检测情况列表
检测批次编号 | 检测内容 | 提取日期 | 检测日期 | 分析批是否接受RESS25071-AS | 分析批是否接受RESS25071-SS | 设备编号
1 | 系统适用性，标准曲线及范围，第一批批内准确度和精密度，稳定性T0样品，特异性，稀释可靠性，残留评价 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 是1 | 是1 | EQ2019F2
2 | 系统适用性，全血稳定性 | 2025-05-16 | 2025-05-17 | 不适用2 | 不适用2 | EQ2019F2
3 | 系统适用性，标准曲线及范围，第二批批内准确度和精密度，选择性，稳定性T0样品，特异性，基质效应，溶血效应，最大进样针数（126针），残留评价 | 2025-05-16 | 2025-05-17 | 是 | 是3 | EQ2019F2
4 | 系统适用性，全血稳定性 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 不适用4 | 不适用4 | EQ2019F2
5 | 系统适用性，标准曲线及范围，第三批批内准确度和精密度，样品短期稳定性，回收率，样品冻融稳定性，残留评价 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 是 | 是5 | EQ2019F2
6 | 系统适用性，标准曲线及范围，处理后样品稳定性6，溶血效应（仅考察RESS25071-SS），残留评价 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 是 | 是 | EQ2019F2
7 | 系统适用性，标准曲线及范围，待测物回收率（仅考察RESS25071-SS），残留评价 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 是 | 是 | EQ2019F2
8 | 系统适用性，溶液稳定性 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 不适用4 | 不适用4 | EQ2019F2
9 | 系统适用性，标准曲线及范围，样品长期稳定性7，残留评价 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 是 | 是 | EQ2019F2
10 | 系统适用性，标准曲线及范围，样品长期稳定性，残留评价 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 是 | 是 | EQ2019F2
备注：
注1：进样过程中稳定性T0样品和特异性样品未提取到峰面积，在Run3重新考察。
注2：本分析批无标曲质控样品，低、高浓度稳定性T0样品的变异系数（CV）均大于15%，于Run4重新考察。
注3：RESS25071-SS的低浓度溶血效应样品准确度小于85%，溶血效应考察失败，于Run6重新考察。
注4：本分析批无标曲质控样品
注5：RESS25071-SS低浓度水平质控样品回收率的变异系数（%CV）大于15.0 %，回收率考察失败，于Run7重新考察。
注6：处理后样品稳定性实验，所使用的样品于2025年05月28日第5个分析批中制备。
注7：低浓度质控样品的长期稳定性样品的变异系数（CV）大于15.0%，稀释质控样品在考察时未随行DQC，于分析批10重新考察。

## 表2_SST
表2 ：系统适用性
RESS25071-AS
检测批次编号 | CV（%）
| 待测物保留时间 | 内标保留时间 | 峰面积比
1 | 0.4 | 0 | 7.5
2 | 0.4 | 0.4 | 12.5
3 | 0.4 | 0.4 | 5.9
4 | 0.4 | 0.4 | 8.6
5 | 0 | 0 | 5
6 | 0.4 | 0 | 3.3
7 | 0.4 | 0 | 4.8
8 | 0 | 0.4 | 2.2
9 | 0.4 | 0.4 | 2.2
10 | 0.8 | 0.4 | 2.7
RESS25071-SS
检测批次编号 | CV（%）
| 待测物保留时间 | 内标保留时间 | 峰面积比
1 | 0.3 | 0 | 5
2 | 0.3 | 0.4 | 7.4
3 | 0.3 | 0.4 | 10.8
4 | 0.3 | 0.4 | 0.9
5 | 0.3 | 0 | 5.2
6 | 0 | 0 | 7.3
7 | 0.3 | 0 | 8.4
8 | 0.3 | 0.4 | 4.1
9 | 0.3 | 0.4 | 2.5
10 | 0.3 | 0.4 | 4.1

## 表3_CO
表3 ：批量样品检测过程的残留
RESS25071-AS
检测批次编号 | Carryover样品中待测物残留峰面积 | Carryover样品中内标残留峰面积 | LLOQ 标曲样品待测物峰面积 | LLOQ标曲样品内标峰面积 | 符合接受标准的LLOQ 标曲样品待测物峰面积均值 | 符合接受标准的LLOQ 标曲样品内标峰面积均值 | 待测物残留率（%） | 内标残留率（%）
1 | 299 | 1031 | 5036 | 2668134 | 4243 | 2163610 | 7 | 0
| 172 | 185 | 3450 | 1659086 |  |  | 4.1 | 0
3 | 393 | 308 | 4540 | 1891205 | 3181 | 1306358 | 12.4 | 0
| 86 | 135 | 1822 | 721510 |  |  | 2.7 | 0
5 | 265 | 113 | 3741 | 1560173 | 3519 | 1529408 | 7.5 | 0
| 676 | 176 | 3297 | 1498642 |  |  | 19.2 | 0
6& | 442 | 237 | 6435* | 1754540* | 2658 | 1348724 | 16.6 | 0
| 607 | 224 | 2658 | 1348724 |  |  | 22.8 | 0
7 | 0 | 183 | 3134 | 1425919 | 2943 | 1392264 | 0 | 0
| 0 | 156 | 2752 | 1358608 |  |  | 0 | 0
9& | 962 | 201 | 2097 | 733072 | 2233 | 720561 | 43.1 | 0
| 1153 | 529 | 2368 | 708050 |  |  | 51.6 | 0.1
10& | 1053 | 101 | 1714 | 547970 | 1654 | 550367 | 63.7 | 0
| 1097 | 218 | 1593 | 552764 |  |  | 66.3 | 0
*不满足接受标准，不参与统计计算。
&残留不满足接受标准，对残留不满足接受标准批次的每一个样品受到上一个样品残留的影响进行评价，影响率不高于5.0%，无样品受到残留的影响；
RESS25071-SS
检测批次编号 | Carryover样品中待测物残留峰面积 | Carryover样品中内标残留峰面积 | LLOQ 标曲样品待测物峰面积 | LLOQ标曲样品内标峰面积 | 符合接受标准的LLOQ 标曲样品待测物峰面积均值 | 符合接受标准的LLOQ 标曲样品内标峰面积均值 | 待测物残留率（%） | 内标残留率（%）
1 | 206 | 1031 | 5670 | 2668134 | 4476 | 2163610 | 4.6 | 0
| 148 | 185 | 3282 | 1659086 |  |  | 3.3 | 0
3 | 223 | 308 | 3407 | 1891205 | 2346 | 1306358 | 9.5 | 0
| 135 | 135 | 1284 | 721510 |  |  | 5.8 | 0
5 | 384 | 113 | 2717 | 1560173 | 2639 | 1529408 | 14.6 | 0
| 106 | 176 | 2561 | 1498642 |  |  | 4 | 0
6& | 220 | 237 | 106* | 1754540* | 2255 | 1348724 | 9.8 | 0
| 562 | 224 | 2255 | 1348724 |  |  | 24.9 | 0
7 | 291 | 183 | 3087 | 1425919 | 3088 | 1392264 | 9.4 | 0
| 219 | 156 | 3089 | 1358608 |  |  | 7.1 | 0
9& | 210 | 201 | 1385 | 733072 | 1480 | 720561 | 14.2 | 0
| 336 | 529 | 1574 | 708050 |  |  | 22.7 | 0.1
10& | 269 | 101 | 1445 | 547970 | 1326 | 550367 | 20.3 | 0
| 194 | 218 | 1207 | 552764 |  |  | 14.6 | 0
*不满足接受标准，不参与统计计算。
&残留不满足接受标准，对残留不满足接受标准批次的每一个样品受到上一个样品残留的影响进行评价，影响率不高于5.0%，无样品受到残留的影响；

## 表7_Regression
表7：标准曲线参数汇总
RESS25071-AS
检测日期 | 检测批次编号 | 斜率 | 截距 | R2 | LLOQ（ng/mL） | ULOQ (ng/mL）
2025-05-15 | 1 | 0.0002241 | -0.0002192 | 0.9948 | 10 | 10000
2025-05-17 | 3 | 0.0002517 | -4.756e-05 | 0.9983 | 10 | 10000
2025-05-28 | 5 | 0.0002171 | 0.0001156 | 0.9986 | 10 | 10000
2025-06-03 | 6 | 0.0002258 | -0.0002429 | 0.9975 | 10 | 10000
2025-06-11 | 7 | 0.0002173 | -8.902e-05 | 0.9976 | 10 | 10000
2025-08-28 | 9 | 0.0002889 | 0.000183 | 0.9974 | 10 | 10000
2025-08-29 | 10 | 0.0002901 | 0.0001148 | 0.9987 | 10 | 10000
平均值 |  | 0.000245 | -2.647e-05 | 0.9976
SD |  | 3.255e-05 | 0.0001695 | 0.0013
CV（%） |  | 13.3 | -640.3 | 0.1
n |  | 7 | 7 | 7
拟合方程：峰面积比= 斜率 ×浓度 + 截距， 权重：1/（浓度×浓度）
RESS25071-SS
检测日期 | 检测批次编号 | 斜率 | 截距 | R2 | LLOQ（ng/mL） | ULOQ (ng/mL）
2025-05-15 | 1 | 0.0002031 | -7.606e-06 | 0.9945 | 10 | 10000
2025-05-17 | 3 | 0.0001912 | -8.572e-05 | 0.9961 | 10 | 10000
2025-05-28 | 5 | 0.00019 | -0.0001785 | 0.9958 | 10 | 10000
2025-06-03 | 6 | 0.0002036 | -0.0002412 | 0.9979 | 10 | 10000
2025-06-11 | 7 | 0.0002277 | -5.028e-05 | 0.9976 | 10 | 10000
2025-08-28 | 9 | 0.0002372 | -0.000279 | 0.998 | 10 | 10000
2025-08-29 | 10 | 0.0002372 | -4.5e-05 | 0.9961 | 10 | 10000
平均值 |  | 0.0002129 | -0.0001268 | 0.9966
SD |  | 2.073e-05 | 0.000106 | 0.0013
CV（%） |  | 9.7 | -83.6 | 0.1
n |  | 7 | 7 | 7
拟合方程：峰面积比= 斜率 ×浓度 + 截距， 权重：1/（浓度×浓度）

## 表8_curve
表8：标准曲线的回算浓度
RESS25071-AS
检测日期 | 检测批次编号 | STD1 | 准确度偏差（%） | STD2 | 准确度偏差（%） | STD3 | 准确度偏差（%） | STD4 | 准确度偏差（%） | STD5 | 准确度偏差 (%) | STD6 | 准确度偏差 (%) | STD7 | 准确度偏差 (%) | STD8 | 准确度偏差 (%)
|  | 10 |  | 20 |  | 80 |  | 400 |  | 1000 |  | 4000 |  | 8000 |  | 10000
|  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL
2025-05-15 | 1 | 9.398 | -6 | *23.565 |  | 80.29 | 0.4 | 447.908 | 12 | 1071.05 | 7.1 | 3957.97 | -1.1 | 6946.912 | -13.2 | 9430.384 | -5.7
|  | 10.254 | 2.5 | 21.311 | 6.6 | 78.001 | -2.5 | 409.785 | 2.4 | 1070.484 | 7 | 3985.17 | -0.4 | 7832.714 | -2.1 | 9285.414 | -7.1
2025-05-17 | 3 | 9.729 | -2.7 | 19.408 | -3 | 75.21 | -6 | 405.207 | 1.3 | 1000.786 | 0.1 | 3976.174 | -0.6 | 7868.577 | -1.6 | 9434.445 | -5.7
|  | 10.222 | 2.2 | 21.212 | 6.1 | 77.669 | -2.9 | 401.452 | 0.4 | 1009.086 | 0.9 | 4048.028 | 1.2 | 8546.058 | 6.8 | 10351.236 | 3.5
2025-05-28 | 5 | 10.513 | 5.1 | 19.679 | -1.6 | 75.581 | -5.5 | 387.73 | -3.1 | 1028.177 | 2.8 | 3974.241 | -0.6 | 7855.943 | -1.8 | 9650.122 | -3.5
|  | 9.601 | -4 | 20.176 | 0.9 | 79.547 | -0.6 | 398.729 | -0.3 | 1040.009 | 4 | 4147.18 | 3.7 | 8360.767 | 4.5 | 10000.546 | 0
2025-06-03 | 6 | *17.320 |  | 22.484 | 12.4 | 81.668 | 2.1 | 409.981 | 2.5 | 992.132 | -0.8 | 4039.723 | 1 | 7956.632 | -0.5 | 9892.748 | -1.1
|  | 9.804 | -2 | 18.086 | -9.6 | 81.208 | 1.5 | 406.496 | 1.6 | 993.788 | -0.6 | 3998.448 | 0 | 7701.125 | -3.7 | 9719.756 | -2.8
2025-06-11 | 7 | 10.526 | 5.3 | 19.685 | -1.6 | 77.967 | -2.5 | 378.482 | -5.4 | 1080.788 | 8.1 | 4242.276 | 6.1 | 7559.509 | -5.5 | 10090.564 | 0.9
|  | 9.734 | -2.7 | 19.575 | -2.1 | 77.143 | -3.6 | 405.149 | 1.3 | 1017.55 | 1.8 | 4204.499 | 5.1 | 7594.143 | -5.1 | 9997.479 | 0
2025-08-28 | 9 | 9.268 | -7.3 | 20.243 | 1.2 | 76.766 | -4 | 386.824 | -3.3 | 1003.399 | 0.3 | 4081.944 | 2 | 7805.735 | -2.4 | 9778.446 | -2.2
|  | 10.94 | 9.4 | 18.941 | -5.3 | 82.802 | 3.5 | 405.862 | 1.5 | 1062.497 | 6.2 | 4176.562 | 4.4 | 7707.961 | -3.7 | 9960.911 | -0.4
2025-08-29 | 10 | 10.386 | 3.9 | 19.642 | -1.8 | 77.254 | -3.4 | 395.038 | -1.2 | 1026.827 | 2.7 | 4077.187 | 1.9 | 7852.373 | -1.8 | 9816.246 | -1.8
|  | 9.538 | -4.6 | 21.017 | 5.1 | 76.861 | -3.9 | 397.158 | -0.7 | 1039.336 | 3.9 | 4160.955 | 4 | 7878.108 | -1.5 | 9940.361 | -0.6
平均值 |  | 9.993 |  | 20.112 |  | 78.426 |  | 402.557 |  | 1031.136 |  | 4076.454 |  | 7819.04 |  | 9810.618
SD |  | 0.511 |  | 1.153 |  | 2.316 |  | 16.059 |  | 30.434 |  | 94.951 |  | 367.373 |  | 288.87
CV（%） |  | 5.1 |  | 5.7 |  | 3 |  | 4 |  | 3 |  | 2.3 |  | 4.7 |  | 2.9
准确度偏差（%） |  | -0.1 |  | 0.6 |  | -2 |  | 0.6 |  | 3.1 |  | 1.9 |  | -2.3 |  | -1.9
n |  | 13 |  | 13 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14
*不满足接受标准，不参与统计计算。
RESS25071-SS
检测日期 | 检测批次编号 | STD1 | 准确度偏差（%） | STD2 | 准确度偏差（%） | STD3 | 准确度偏差（%） | STD4 | 准确度偏差（%） | STD5 | 准确度偏差 (%) | STD6 | 准确度偏差 (%) | STD7 | 准确度偏差 (%) | STD8 | 准确度偏差 (%)
|  | 10 |  | 20 |  | 80 |  | 400 |  | 1000 |  | 4000 |  | 8000 |  | 10000
|  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL
2025-05-15 | 1 | 10.501 | 5 | 19.094 | -4.5 | 74.743 | -6.6 | 437.641 | 9.4 | 1110.934 | 11.1 | 4020.355 | 0.5 | 7132.734 | -10.8 | 9405.395 | -5.9
|  | 9.778 | -2.2 | *15.849 |  | 78.939 | -1.3 | 403.93 | 1 | 1111.082 | 11.1 | 4108.578 | 2.7 | 7747.271 | -3.2 | 9376.307 | -6.2
2025-05-17 | 3 | 9.869 | -1.3 | 21.706 | 8.5 | 83.879 | 4.8 | 415.681 | 3.9 | 1059.749 | 6 | 4219.92 | 5.5 | 8345.008 | 4.3 | 10127.084 | 1.3
|  | 9.759 | -2.4 | 19.609 | -2 | *66.445 |  | 361.925 | -9.5 | 902.753 | -9.7 | 3829.381 | -4.3 | 7800.763 | -2.5 | 9731.973 | -2.7
2025-05-28 | 5 | 10.101 | 1 | 20.404 | 2 | 69.284 | -13.4 | 360.371 | -9.9 | 990.13 | -1 | 4035.134 | 0.9 | 7916.211 | -1 | 9748.346 | -2.5
|  | 9.932 | -0.7 | 20.288 | 1.4 | 78.824 | -1.5 | 401.31 | 0.3 | 1011.836 | 1.2 | 4291.669 | 7.3 | 8796.859 | 10 | 10588.923 | 5.9
2025-06-03 | 6 | *1.479 |  | 20.926 | 4.6 | 74.435 | -7 | 382.568 | -4.4 | 973.602 | -2.6 | 3999.601 | 0 | 7865.154 | -1.7 | 9836.14 | -1.6
|  | 9.396 | -6 | 21.81 | 9.1 | 80.957 | 1.2 | 404.751 | 1.2 | 1023.305 | 2.3 | 4112.885 | 2.8 | 8084.965 | 1.1 | 10105.148 | 1.1
2025-06-11 | 7 | 9.731 | -2.7 | *16.636 |  | 75.732 | -5.3 | 390.839 | -2.3 | 1102.82 | 10.3 | 4246.186 | 6.2 | 7579.452 | -5.3 | 9831.409 | -1.7
|  | 10.209 | 2.1 | 20.76 | 3.8 | 75.741 | -5.3 | 395.372 | -1.2 | 1005.465 | 0.5 | 4110.52 | 2.8 | 7788.468 | -2.6 | 10074.801 | 0.7
2025-08-28 | 9 | 9.14 | -8.6 | 20.848 | 4.2 | 75.164 | -6 | 394.247 | -1.4 | 991.825 | -0.8 | 4066.389 | 1.7 | 7882.02 | -1.5 | 9724.272 | -2.8
|  | 10.548 | 5.5 | 20.511 | 2.6 | 83.271 | 4.1 | 394.436 | -1.4 | 1036.228 | 3.6 | 4094.126 | 2.4 | 7767.133 | -2.9 | 10142.912 | 1.4
2025-08-29 | 10 | 11.306 | 13.1 | 17.507 | -12.5 | 78.99 | -1.3 | 402.823 | 0.7 | 1007.037 | 0.7 | 4034.359 | 0.9 | 7896.956 | -1.3 | 9834.629 | -1.7
|  | 9.396 | -6 | 19.96 | -0.2 | 76.031 | -5 | 398.649 | -0.3 | 1055.512 | 5.6 | 4187.226 | 4.7 | 8037.7 | 0.5 | 10216.955 | 2.2
平均值 |  | 9.974 |  | 20.285 |  | 77.384 |  | 396.039 |  | 1027.306 |  | 4096.881 |  | 7902.907 |  | 9910.307
SD |  | 0.575 |  | 1.17 |  | 3.981 |  | 19.584 |  | 58.061 |  | 117.555 |  | 373.339 |  | 324.732
CV（%） |  | 5.8 |  | 5.8 |  | 5.1 |  | 4.9 |  | 5.7 |  | 2.9 |  | 4.7 |  | 3.3
准确度偏差（%） |  | -0.3 |  | 1.4 |  | -3.3 |  | -1 |  | 2.7 |  | 2.4 |  | -1.2 |  | -0.9
n |  | 13 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14
*不满足接受标准，不参与统计计算。

## 表10 QC (除准确度精密度分析批）
表10：质控样品浓度数据汇总（除准确度精密度分析批外）
RESS25071-AS
检测日期 | 检测批次编号 | LQC | 准确度偏差（%） | GMQC | 准确度偏差（%） | MQC | 准确度偏差（%） | HQC | 准确度偏差（%） | DQC | 准确度偏差（%）
|  | 30 |  | 300 |  | 3000 |  | 7500 |  | 100000
|  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL
2025-06-03 | 6 | 30.265 | 0.9 | 296.09 | -1.3 | 3110.699 | 3.7 | 7684.332 | 2.5
|  | 30.495 | 1.7 | 318.029 | 6 | 3086.368 | 2.9 | 7483.143 | -0.2
|  | 31.638 | 5.5 | #353.578 | 17.9 | 2997.906 | -0.1 | 7326.404 | -2.3
|  | 29.22 | -2.6 | 297.179 | -0.9 | 3095.903 | 3.2 | 7395.323 | -1.4
2025-06-11 | 7 | 30.588 | 2 | 299.872 | 0 | 3088.359 | 2.9 | 7413.467 | -1.2
|  | 27.896 | -7 | 298.031 | -0.7 | 3188.629 | 6.3 | 7545.213 | 0.6
|  | 29.134 | -2.9 | 294.634 | -1.8 | 3029.696 | 1 | 7311.328 | -2.5
|  | 27.988 | -6.7 | 288.577 | -3.8 | 3071.417 | 2.4 | 7517.157 | 0.2
2025-08-28 | 9 | 31.39 | 4.6 | 304.655 | 1.6 | 2899.41 | -3.4 | 7197.559 | -4
|  | 31.117 | 3.7 | 291.895 | -2.7 | 2884.064 | -3.9 | 7325.772 | -2.3
|  | 30.895 | 3 | 294.248 | -1.9 | 3087.367 | 2.9 | 7349.354 | -2
|  | 28.729 | -4.2 | 296.505 | -1.2 | 2982.52 | -0.6 | 7304.646 | -2.6
2025-08-29 | 10 | 33.409 | 11.4 | 294.917 | -1.7 | 2916.907 | -2.8 | 7352.679 | -2 | 96098.437 | -3.9
|  | 29.903 | -0.3 | 290.264 | -3.2 | 2829.433 | -5.7 | 7410.016 | -1.2 | 95001.265 | -5
|  | 29.045 | -3.2 | 301.845 | 0.6 | 2908.931 | -3 | 7179.13 | -4.3 | 92649.738 | -7.4
|  | 28.752 | -4.2 | 297.899 | -0.7 | 2902.526 | -3.2 | 7003.276 | -6.6
平均值 |  | 30.029 |  | 301.139 |  | 3005.008 |  | 7362.425 |  | 94583.147
SD |  | 1.48 |  | 15.54 |  | 104.299 |  | 159.191 |  | 1761.959
CV（%） |  | 4.9 |  | 5.2 |  | 3.5 |  | 2.2 |  | 1.9
准确度偏差（%） |  | 0.1 |  | 0.4 |  | 0.2 |  | -1.8 |  | -5.4
n |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 3
#不满足接受标准，仍参与计算。
RESS25071-SS
检测日期 | 检测批次编号 | LQC | 准确度偏差（%） | GMQC | 准确度偏差（%） | MQC | 准确度偏差（%） | HQC | 准确度偏差（%） | DQC | 准确度偏差（%）
|  | 30 |  | 300 |  | 3000 |  | 7500 |  | 100000
|  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL
2025-06-03 | 6 | 29.884 | -0.4 | 300.886 | 0.3 | 3165.931 | 5.5 | 7288.185 | -2.8
|  | 29 | -3.3 | 296.451 | -1.2 | #3933.138 | 31.1 | 7571.99 | 1
|  | 30.895 | 3 | 255.804 | -14.7 | 3190.387 | 6.3 | 7592.193 | 1.2
|  | 30.1 | 0.3 | 313.659 | 4.6 | 3140.959 | 4.7 | 7629.697 | 1.7
2025-06-11 | 7 | 25.561 | -14.8 | 290.419 | -3.2 | 3130.998 | 4.4 | 7297.908 | -2.7
|  | 28.961 | -3.5 | 277.65 | -7.5 | 3149.086 | 5 | 7450.019 | -0.7
|  | 30.828 | 2.8 | 278.77 | -7.1 | 3062.137 | 2.1 | 7315.719 | -2.5
|  | 26.725 | -10.9 | 274.421 | -8.5 | 3051.143 | 1.7 | 7457.39 | -0.6
2025-08-28 | 9 | 30.44 | 1.5 | 296.502 | -1.2 | 2913.233 | -2.9 | 7267.287 | -3.1
|  | 32.122 | 7.1 | 289.516 | -3.5 | 2928.381 | -2.4 | 7323.811 | -2.3
|  | 31.064 | 3.5 | 297.172 | -0.9 | 3027.593 | 0.9 | 7426.438 | -1
|  | 29.529 | -1.6 | 286.969 | -4.3 | 2936.834 | -2.1 | 7268.088 | -3.1
2025-08-29 | 10 | 30.453 | 1.5 | 293.969 | -2 | 2926.76 | -2.4 | 7343.302 | -2.1 | 95761.456 | -4.2
|  | 28.666 | -4.4 | 298.155 | -0.6 | 2870.268 | -4.3 | 7382.216 | -1.6 | 94276.328 | -5.7
|  | 29.504 | -1.7 | 297.738 | -0.8 | 3030.648 | 1 | 7334.18 | -2.2 | 94642.657 | -5.4
|  | 29.585 | -1.4 | 305.056 | 1.7 | 2942.64 | -1.9 | 7162.608 | -4.5
平均值 |  | 29.582 |  | 290.821 |  | 3087.509 |  | 7381.939 |  | 94893.48
SD |  | 1.626 |  | 13.837 |  | 247.867 |  | 130.542 |  | 773.683
CV（%） |  | 5.5 |  | 4.8 |  | 8 |  | 1.8 |  | 0.8
准确度偏差（%） |  | -1.4 |  | -3.1 |  | 2.9 |  | -1.6 |  | -5.1
n |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 3
#不满足接受标准，仍参与计算。

## 表14_stock ST
表14：储备液短期稳定性
RESS25071-AS |  |  |  |  | 储备液开始放置时间： | 2025-08-25 17:40
检测批次编号：8 |  |  |  |  | 储备液放置结束时间： | 2025-08-26 15:59
| 待测物 |  | 内标 |  | 放置时间： | 22.3167
| 储存条件：室温白光22小时 |  | 储存条件：室温白光22小时
| 理论浓度（单位） |  | 理论浓度（单位）
| 2 | mg/mL | 1 | mg/mL
| 检测峰面积比 |  | 检测峰面积比
| 参比样品 | 稳定性考察样品 | 参比样品 | 稳定性考察样品
1 | 2.9511 | 3.0086 | 0.33587 | 0.33798
2 | 2.9747 | 3.0386 | 0.33126 | 0.32449
3 | 3.0045 | 2.9598 | 0.33015 | 0.32604
4 | 3.0012 | 2.9649 | 0.33465 | 0.32264
5 | 3.0465 | 2.9243 | 0.32888 | 0.33331
6 | 2.9366 | 2.9699 | 0.32883 | 0.33122
平均值 | 2.9857 | 2.9777 | 0.33161 | 0.32928
SD | 0.040052 | 0.040144 | 0.002994 | 0.005886
CV（%) | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1.8
差异 (%) | -0.3 |  | -0.7
| 样品名称 | 待测物峰面积 | 内标峰面积 | 内标峰面积/待测物峰面积
| SS25071BV01 ISS Fresh 1 | 1157938 | 388914 | 0.33587
| SS25071BV01 ISS Fresh 2 | 1179474 | 390707 | 0.33126
| SS25071BV01 ISS Fresh 3 | 1168231 | 385697 | 0.33015
| SS25071BV01 ISS Fresh 4 | 1153963 | 386177 | 0.33465
| SS25071BV01 ISS Fresh 5 | 1165665 | 383359 | 0.32888
| SS25071BV01 ISS Fresh 6 | 1166056 | 383435 | 0.32883
| SS25071BV01 ISS ST 1 | 1142814 | 386248 | 0.33798
| SS25071BV01 ISS ST 2 | 1181696 | 383453 | 0.32449
| SS25071BV01 ISS ST 3 | 1181417 | 385185 | 0.32604
| SS25071BV01 ISS ST 4 | 1182206 | 381432 | 0.32264
| SS25071BV01 ISS ST 5 | 1169175 | 389702 | 0.33331
| SS25071BV01 ISS ST 6 | 1144090 | 378949 | 0.33122
RESS25071-SS |  |  |  |  | 储备液配置完成时间： | 2025-08-25 17:40
检测批次编号：8 |  |  |  |  | 储备液处理时间： | 2025-08-26 15:59
| 待测物 |  |  |  | 放置时间： | 22.3167
储存条件：室温白光22小时
理论浓度（单位）
| 2 | mg/mL
检测峰面积比
| 参比样品 | 稳定性考察样品
1 | 2.7836 | 2.7795
2 | 2.7986 | 2.8218
3 | 2.828 | 2.7274
4 | 2.7995 | 2.743
5 | 2.8518 | 2.7462
6 | 2.7604 | 2.8105
平均值 | 2.8037 | 2.7714
SD | 0.032326 | 0.038766
CV (%) | 1.2 | 1.4
差异 (%) | -1.2

## 表15_spike ST
表15：工作液短期稳定性（LLOQ和内标工作液稳定性）
RESS25071-AS |  |  |  |  | 工作液开始放置时间： | 2025-08-25 17:53
检测批次编号：8 |  |  |  |  | 工作液放置结束时间： | 2025-08-26 15:59
| LLOQ |  | 内标 |  | 放置时间： | 22.1
| 储存条件：室温白光22小时 |  | 储存条件：室温白光22小时
| 理论浓度（单位） |  | 理论浓度（单位）
| 200 | ng/mL | 10000 | ng/mL
| 检测峰面积比 |  | 检测峰面积比
| 参比样品 | 稳定性考察样品 | 参比样品 | 稳定性考察样品
1 | 0.014191 | 0.013677 | 0.33005 | 0.33136
2 | 0.013691 | 0.014875 | 0.32937 | 0.33736
3 | 0.014939 | 0.014698 | 0.33081 | 0.34086
4 | 0.014623 | 0.014697 | 0.34028 | 0.33274
5 | 0.012753 | 0.014136 | 0.34771 | 0.3323
6 | 0.015 | 0.01403 | 0.32881 | 0.33154
平均值 | 0.0142 | 0.014352 | 0.3345 | 0.33436
SD | 0.000862 | 0.000473 | 0.007747 | 0.003875
CV（%) | 6.1 | 3.3 | 2.3 | 1.2
差异 (%) | 1.1 |  | 0
| 样品名称 | 待测物峰面积 | 内标峰面积 | 内标峰面积/待测物峰面积
| SS25071BV01 WS IS Fresh 1 | 1178619 | 388998 | 0.33005
| SS25071BV01 WS IS Fresh 2 | 1185070 | 390330 | 0.32937
| SS25071BV01 WS IS Fresh 3 | 1183764 | 391600 | 0.33081
| SS25071BV01 WS IS Fresh 4 | 1171519 | 398640 | 0.34028
| SS25071BV01 WS IS Fresh 5 | 1140388 | 396525 | 0.34771
| SS25071BV01 WS IS Fresh 6 | 1188765 | 390872 | 0.32881
| SS25071BV01 WS IS ST 1 | 1168167 | 387085 | 0.33136
| SS25071BV01 WS IS ST 2 | 1161415 | 391812 | 0.33736
| SS25071BV01 WS IS ST 3 | 1155666 | 393923 | 0.34086
| SS25071BV01 WS IS ST 4 | 1178127 | 392006 | 0.33274
| SS25071BV01 WS IS ST 5 | 1168864 | 388409 | 0.3323
| SS25071BV01 WS IS ST 6 | 1176494 | 390060 | 0.33154
RESS25071-SS
检测批次编号：8 |  |  | 工作液开始放置时间： | 2025-08-25 17:53
| LLOQ |  | 工作液放置结束时间： | 2025-08-26 15:59
| 储存条件：室温白光22小时 |  | 放置时间： | 22.1
理论浓度（单位）
| 200 | ng/mL
检测峰面积比
| 参比样品 | 稳定性考察样品
1 | 0.013797 | 0.013937
2 | 0.013819 | 0.014248
3 | 0.014318 | 0.013825
4 | 0.01317 | 0.014476
5 | 0.013863 | 0.014445
6 | 0.014216 | 0.013834
平均值 | 0.013864 | 0.014128
SD | 0.000405 | 0.0003
CV (%) | 2.9 | 2.1
差异 (%) | 1.9

## 表16_stock LT
表16 ：储备液长期稳定性
RESS25071-AS |  |  |  |  | 长期稳定性样品配置日期： | 2025-05-15
检测批次编号：8 |  |  |  |  | 长期稳定性样品处理日期： | 2025-08-26
| 待测物 |  | 内标 |  | 长期稳定性样品放置时间（天）： | 103
| 储存条件：-70~-90°C下103天 |  | 储存条件：-70~-90°C下103天
| 理论浓度（单位） |  | 理论浓度（单位）
| 2 | mg/mL | 1 | mg/mL
| 检测峰面积比 |  | 检测峰面积比
| 参比样品 | 稳定性考察样品 | 参比样品 | 稳定性考察样品
1 | 2.9511 | 3.041 | 0.33587 | 0.33126
2 | 2.9747 | 2.9964 | 0.33126 | 0.32457
3 | 3.0045 | 2.9704 | 0.33015 | 0.32772
4 | 3.0012 | 2.9834 | 0.33465 | 0.32391
5 | 3.0465 | 2.9816 | 0.32888 | 0.34045
6 | 2.9366 | 2.9787 | 0.32883 | 0.3294
平均值 | 2.9857 | 2.9919 | 0.33161 | 0.32955
SD | 0.040052 | 0.025453 | 0.002994 | 0.006029
CV（%) | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 1.8
差异 (%) | 0.2 |  | -0.6
| 样品名称 | 待测物峰面积 | 内标峰面积 | 内标峰面积/待测物峰面积
| SS25071BV01 ISS Fresh 1 | 1157938 | 388914 | 0.33587
| SS25071BV01 ISS Fresh 2 | 1179474 | 390707 | 0.33126
| SS25071BV01 ISS Fresh 3 | 1168231 | 385697 | 0.33015
| SS25071BV01 ISS Fresh 4 | 1153963 | 386177 | 0.33465
| SS25071BV01 ISS Fresh 5 | 1165665 | 383359 | 0.32888
| SS25071BV01 ISS Fresh 6 | 1166056 | 383435 | 0.32883
| SS25071BV01 ISS LT 1 | 1174611 | 389104 | 0.33126
| SS25071BV01 ISS LT 2 | 1180269 | 383084 | 0.32457
| SS25071BV01 ISS LT 3 | 1173617 | 384621 | 0.32772
| SS25071BV01 ISS LT 4 | 1184974 | 383824 | 0.32391
| SS25071BV01 ISS LT 5 | 1143907 | 389445 | 0.34045
| SS25071BV01 ISS LT 6 | 1166560 | 384262 | 0.3294
RESS25071-SS |  |  |  |  | 长期稳定性样品配置日期： | 2025-05-15
检测批次编号：8 |  |  |  |  | 长期稳定性样品处理日期： | 2025-08-26
| 待测物 |  |  |  | 长期稳定性样品放置时间（天）： | 103
储存条件：-70~-90°C下103天
理论浓度（单位）
| 2 | mg/mL
检测峰面积比
| 参比样品 | 稳定性考察样品
1 | 2.7836 | 2.8507
2 | 2.7986 | 2.761
3 | 2.828 | 2.7681
4 | 2.7995 | 2.7417
5 | 2.8518 | 2.7394
6 | 2.7604 | 2.7575
平均值 | 2.8037 | 2.7697
SD | 0.032326 | 0.041206
CV (%) | 1.2 | 1.5
差异 (%) | -1.2

## 表17_spike LT
表17 ：工作液长期稳定性（LLOQ和内标工作液稳定性）
RESS25071-AS
检测批次编号：8
| LLOQ |  | 内标 |  | 长期稳定性样品配置日期： | 2025-05-15
| 储存条件：-70~-90°C下103天 |  | 储存条件：-70~-90°C下103天 |  | 长期稳定性样品处理日期： | 2025-08-26
| 理论浓度（单位） |  | 理论浓度（单位） |  | 长期稳定性样品放置时间（天）： | 103
| 200 | ng/mL | 10000 | ng/mL
| 检测峰面积比 |  | 检测峰面积比
| 参比样品 | 稳定性考察样品 | 参比样品 | 稳定性考察样品
1 | 0.014191 | 0.013967 | 0.33005 | 0.33408
2 | 0.013691 | 0.013839 | 0.32937 | 0.33434
3 | 0.014939 | 0.013999 | 0.33081 | 0.33399
4 | 0.014623 | 0.013624 | 0.34028 | 0.33408
5 | 0.012753 | 0.013951 | 0.34771 | 0.3317
6 | 0.015 | 0.013676 | 0.32881 | 0.32693
平均值 | 0.0142 | 0.013843 | 0.3345 | 0.33252
SD | 0.000862 | 0.00016 | 0.007747 | 0.002906
CV（%) | 6.1 | 1.2 | 2.3 | 0.9
差异 (%) | -2.5 |  | -0.6
| 样品名称 | 待测物峰面积 | 内标峰面积 | 内标峰面积/待测物峰面积
| SS25071BV01 WS IS Fresh 1 | 1178619 | 388998 | 0.33005
| SS25071BV01 WS IS Fresh 2 | 1185070 | 390330 | 0.32937
| SS25071BV01 WS IS Fresh 3 | 1183764 | 391600 | 0.33081
| SS25071BV01 WS IS Fresh 4 | 1171519 | 398640 | 0.34028
| SS25071BV01 WS IS Fresh 5 | 1140388 | 396525 | 0.34771
| SS25071BV01 WS IS Fresh 6 | 1188765 | 390872 | 0.32881
| SS25071BV01 WS IS LT 1 | 1164756 | 389116 | 0.33408
| SS25071BV01 WS IS LT 2 | 1174496 | 392686 | 0.33434
| SS25071BV01 WS IS LT 3 | 1175766 | 392689 | 0.33399
| SS25071BV01 WS IS LT 4 | 1179010 | 393884 | 0.33408
| SS25071BV01 WS IS LT 5 | 1190180 | 394778 | 0.3317
| SS25071BV01 WS IS LT 6 | 1191417 | 389513 | 0.32693
RESS25071-SS
检测批次编号：8 |  |  |  |  | 长期稳定性样品配置日期： | 2025-05-15
| LLOQ |  |  |  | 长期稳定性样品处理日期： | 2025-08-26
| 储存条件：-70~-90°C下103天 |  |  |  | 长期稳定性样品放置时间（天）： | 103
理论浓度（单位）
| 200 | ng/mL
检测峰面积比
| 参比样品 | 稳定性考察样品
1 | 0.013797 | 0.014447
2 | 0.013819 | 0.014368
3 | 0.014318 | 0.014105
4 | 0.01317 | 0.014051
5 | 0.013863 | 0.014299
6 | 0.014216 | 0.013573
平均值 | 0.013864 | 0.014141
SD | 0.000405 | 0.000317
CV (%) | 2.9 | 2.2
差异 (%) | 2

## 表21_LTS
表21：生物基质中待测物的长期稳定性
成功
RESS25071-AS
试验条件：-70~-90°C条件下106天 | [7 empty] | 长期稳定性样品配置日期： | 2025-05-15
检测日期 | 检测批次编号 | LQC | 准确度偏差 (%) | HQC | 准确度偏差 (%) | DQC | 准确度偏差 (%) | 长期稳定性样品处理日期： | 2025-08-29
|  | 30 |  | 7500 |  | 100000 |  | 长期稳定性样品放置时间（天）： | 106
|  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL
2025-08-29 | 10 | 32.726 | 9.1 | 7277.669 | -3 | 101355.42 | 1.4
|  | 31.571 | 5.2 | 7517.158 | 0.2 | 103199.724 | 3.2
|  | 26.977 | -10.1 | 7601.73 | 1.4 | 104701.916 | 4.7
|  | 28.424 | -5.3 | 7539.801 | 0.5 | 105909.047 | 5.9
|  | 32.823 | 9.4 | 7576.653 | 1 | 104835.314 | 4.8
|  | 31.982 | 6.6 | 7496.011 | -0.1 | 104012.693 | 4
平均值 |  | 30.751 |  | 7501.504 |  | 104002.352
SD |  | 2.451 |  | 116.221 |  | 1579.194
CV（%） |  | 8 |  | 1.5 |  | 1.5
准确度（%） |  | 102.5 |  | 100 |  | 104
n |  | 6 |  | 6 |  | 6
RESS25071-SS
试验条件：-70~-90°C条件下106天
检测日期 | 检测批次编号 | LQC | 准确度偏差 (%) | HQC | 准确度偏差 (%) | DQC | 准确度偏差 (%) | 长期稳定性样品配置日期： | 2025-05-15
|  | 30 |  | 7500 |  | 100000 |  | 长期稳定性样品处理日期： | 2025-08-29
|  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | 长期稳定性样品放置时间（天）： | 106
2025-08-29 | 10 | 31.363 | 4.5 | 7395.937 | -1.4 | 104242.452 | 4.2
|  | 29.896 | -0.3 | 7531.719 | 0.4 | 107624.564 | 7.6
|  | 30.385 | 1.3 | 7672.56 | 2.3 | 106293.935 | 6.3
|  | 33.126 | 10.4 | 7614.234 | 1.5 | 107076.125 | 7.1
|  | 35.444 | 18.1 | 7664.411 | 2.2 | 105483.08 | 5.5
|  | 29.437 | -1.9 | 7583.069 | 1.1 | 107044.087 | 7
平均值 |  | 31.609 |  | 7576.988 |  | 106294.041
SD |  | 2.29 |  | 102.985 |  | 1249.895
CV (%) |  | 7.2 |  | 1.4 |  | 1.2
准确度 (%) |  | 105.4 |  | 101 |  | 106.3
n |  | 6 |  | 6 |  | 6
失败
RESS25071-AS
试验条件：-70~-90°C条件下105天 | [8 empty] | 长期稳定性样品配置日期： | 2025-05-15
检测日期 | 检测批次编号 | LQC | 准确度偏差 (%) | HQC | 准确度偏差 (%) |  |  |  | 长期稳定性样品处理日期： | 2025-08-28
|  | 30 |  | 7500 |  |  |  |  | 长期稳定性样品放置时间（天）： | 105
|  | ng/mL |  | ng/mL
2025-08-28 | 9 | 30.594 | 2 | 7616.988 | 1.6
|  | 31.56 | 5.2 | 7570.692 | 0.9
|  | 30.158 | 0.5 | 7801.416 | 4
|  | 65.172 | 117.2 | 7571.398 | 1
|  | 31.02 | 3.4 | 7477.203 | -0.3
|  | 32.768 | 9.2 | 7704.739 | 2.7
平均值 |  | 36.879 |  | 7623.739
SD |  | 13.89 |  | 114.195
CV（%） |  | 37.7 |  | 1.5
准确度（%） |  | 122.9 |  | 101.6
n |  | 6 |  | 6
RESS25071-SS
试验条件：-70~-90°C条件下105天 | [8 empty] | 长期稳定性样品配置日期： | 2025-05-15
检测日期 | 检测批次编号 | LQC | 准确度偏差 (%) | HQC | 准确度偏差 (%) |  |  |  | 长期稳定性样品处理日期： | 2025-08-28
|  | 30 |  | 7500 |  |  |  |  | 长期稳定性样品放置时间（天）： | 105
|  | ng/mL |  | ng/mL
2025-08-28 | 9 | 31.274 | 4.2 | 7816.705 | 4.2
|  | 34.458 | 14.9 | 7800.363 | 4
|  | 33.994 | 13.3 | 7791.194 | 3.9
|  | 71.635 | 138.8 | 7582.71 | 1.1
|  | 32.054 | 6.8 | 7691.433 | 2.6
|  | 30.887 | 3 | 7765.176 | 3.5
平均值 |  | 39.05 |  | 7741.264
SD |  | 16.028 |  | 89.299
CV (%) |  | 41 |  | 1.2
准确度 (%) |  | 130.2 |  | 103.2
n |  | 6 |  | 6

## 分析天平
分析天平编号： | EQ202003 | EQ2018B23 | EQ201590
分析天平精密度：