## 表1_schedule
表1：批量样品检测情况列表
检测批次编号 | 检测内容 | 提取日期 | 检测日期 | 分析批是否接受RESS25071-AS | 分析批是否接受RESS25071-SS | 设备编号
1 | 系统适用性，标准曲线及范围，第一批批内准确度和精密度，稳定性T0样品，特异性，稀释可靠性，残留评价 | 2025-05-20 | 2025-05-22 | 是 | 是1 | EQ2019F2
2 | 系统适用性，标准曲线及范围，第二批批内准确度和精密度，选择性，稳定性T0样品，基质效应，溶血效应，最大进样针数（122针），残留评价 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 是 | 是 | EQ2019F2
3 | 系统适用性，标准曲线及范围，第三批批内准确度和精密度，回收率，残留评价 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 是 | 是 | EQ2019F24
4 | 系统适用性，全血稳定性 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 不适用2 | 不适用2 | EQ2019F2
5 | 系统适用性，标准曲线及范围，第四批批内准确度和精密度，样品短期稳定性，样品冻融稳定性，特异性，稀释可靠性，处理后样品稳定性3，残留评价 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 是 | 是 | EQ2019F2
备注：
注1：批内精密度准确度及稳定性T0考察失败，因待测物LLOQ峰面积较低，且波动较大，故后续升级分析方法，增加样本进样体积，该分析批考察项结果均不采纳。
注2：本分析批无标曲质控样品
注3：处理后样品稳定性实验，所使用的样品于2025年05月23日第2个分析批中制备。
注4：该分析批进样过程中发现色谱峰异常，待测物和内标未出峰，故删除066 SS25071BV02 Extracted High4样品之后的所有序列样品。联系工程师进行仪器维修后，将序列重新命名为Run3@20250526-reinjection后重新进样分析。

## 表4_Selectivity
表4：选择性考察
RESS25071-AS选择性
检测批次编号：2
序号 | 不同来源基质的编号 | 待测物响应值 |  |  | 内标响应值
|  | 空白基质 | 符合接受标准的定量下限RESS25071-AS峰面积（均）值 | 干扰 （%） | 空白基质 | 符合接受标准的标曲样品定量下限内标ISSS25071的平均峰面积值 | 干扰 （%）
个体1 | KN-BM-25-196 48 | 186 | 7650 | 2.4 | 510 | 2765481 | 0
个体2 | KN-BM-25-196 49 | 261 |  | 3.4 | 430 |  | 0
个体3 | KN-BM-25-196 50 | 165 |  | 2.2 | 332 |  | 0
个体4 | KN-BM-25-196 148 | 211 |  | 2.8 | 370 |  | 0
个体5 | KN-BM-25-196 149 | 155 |  | 2 | 967 |  | 0
个体6 | KN-BM-25-196 150 | 123 |  | 1.6 | 180 |  | 0
溶血 | NA | 161 |  | 2.1 | 616 |  | 0
RESS25071-SS选择性
检测批次编号：2
序号 | 不同来源基质的编号 | 待测物响应值 |  |  | 内标响应值
|  | 空白基质 | 符合接受标准的定量下限RESS25071-SS峰面积（均）值 | 干扰（%） | 空白基质 | 符合接受标准的标曲样品定量下限内标ISSS25071的平均峰面积值 | 干扰 （%）
个体1 | KN-BM-25-196 48 | 219 | 5272 | 4.2 | 510 | 2765481 | 0
个体2 | KN-BM-25-196 49 | 864 |  | 16.4 | 430 |  | 0
个体3 | KN-BM-25-196 50 | 206 |  | 3.9 | 332 |  | 0
个体4 | KN-BM-25-196 148 | 262 |  | 5 | 370 |  | 0
个体5 | KN-BM-25-196 149 | 304 |  | 5.8 | 967 |  | 0
个体6 | KN-BM-25-196 150 | 219 |  | 4.2 | 180 |  | 0
溶血 | NA | 588 |  | 11.2 | 616 |  | 0

## 表5_特异性
表5：待测物与内标间的干扰
待测物RESS25071-AS对内标的干扰
检测日期 | 检测批次编号 | 样品名称 | 内标ISSS25071保留时间处的峰面积 | 符合接受标准的标曲样品定量下限的内标ISSS25071的峰面积（均）值 | 干扰占ISSS25071 的百分比（%）
2025-05-30 | 5 | Only RESS25071 1 | 3105 | 2932423 | 0.1
|  | Only RESS25071 2 | 1860
|  | Only RESS25071 3 | 2799
内标对待测物RESS25071-AS的干扰
检测日期 | 检测批次编号 | 样品名称 | 待测物RESS25071-AS保留时间处的峰面积 | 符合接受标准的标曲样品定量下限RESS25071-AS峰面积（均）值 | 干扰占RESS25071-AS 的百分比（%）
2025-05-30 | 5 | Only ISSS25071 1 | 470 | 7330 | 4.2
|  | Only ISSS25071 2 | 168
|  | Only ISSS25071 3 | 276
待测物RESS25071-SS对内标的干扰
检测日期 | 检测批次编号 | 样品名称 | 内标ISSS25071保留时间处的峰面积 | 符合接受标准的标曲样品定量下限的内标ISSS25071的峰面积（均）值 | 干扰占ISSS25071 的百分比（%）
2025-05-30 | 5 | Only RESS25071 1 | 3105 | 2932423 | 0.1
|  | Only RESS25071 2 | 1860
|  | Only RESS25071 3 | 2799
内标对待测物RESS25071-SS的干扰
检测日期 | 检测批次编号 | 样品名称 | 待测物RESS25071-SS保留时间处的峰面积 | 符合接受标准的标曲样品定量下限RESS25071-SS峰面积（均）值 | 干扰占RESS25071-SS 的百分比（%）
2025-05-30 | 5 | Only ISSS25071 1 | 457 | 6141 | 7.6
|  | Only ISSS25071 2 | 668
|  | Only ISSS25071 3 | 272

## 表6_ME
表6：基质效应试验
RESS25071-AS
检测批次编号：2 |  |  | 检测日期：2025/05/23
生物基质批号 | LQC | 准确度偏差% | HQC | 准确度偏差%
| 30 |  | 7500
| ng/mL |  | ng/mL
KN-BM-25-196 48 | 33.904 | 13 | 7695.102 | 2.6 |  | 13 |  | 2.6 |  | 0 |  | 0
| 30.8 | 2.7 | 7949.029 | 6 |  | 2.7 |  | 6 |  | 0 |  | 0
| 30.916 | 3.1 | 7366.567 | -1.8 |  | 3.1 |  | -1.8 |  | 0 |  | 0
平均值 | 31.873 |  | 7670.233 |  | 31.873 |  | 7670.233 |  | 0 |  | 0
SD | 1.76 |  | 292.026 |  | 1.76 |  | 292.026 |  | 0 |  | 0
%CV | 5.5 |  | 3.8 |  | 5.5 |  | 3.8 |  | 0 |  | 0
准确度% | 106.2 |  | 102.3 |  | 106.2 |  | 102.3 |  | 0 |  | 0
准确度偏差% | 6.2 |  | 2.3 |  | 6.2 |  | 2.3 |  | 0 |  | 0
n | 3 |  | 3
KN-BM-25-196 49 | 35.858 | 19.5 | 7710.617 | 2.8 |  | 19.5 |  | 2.8 |  | 0 |  | 0
| 30.205 | 0.7 | 7593.206 | 1.2 |  | 0.7 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0
| 31.116 | 3.7 | 7666.498 | 2.2 |  | 3.7 |  | 2.2 |  | 0 |  | 0
平均值 | 32.393 |  | 7656.774 |  | 32.393 |  | 7656.774 |  | 0 |  | 0
SD | 3.035 |  | 59.306 |  | 3.035 |  | 59.306 |  | 0 |  | 0
%CV | 9.4 |  | 0.8 |  | 9.4 |  | 0.8 |  | 0 |  | 0
准确度% | 108 |  | 102.1 |  | 108 |  | 102.1 |  | 0 |  | 0
准确度偏差% | 8 |  | 2.1 |  | 8 |  | 2.1 |  | 0 |  | 0
n | 3 |  | 3
KN-BM-25-196 50 | 31.004 | 3.3 | 7723.842 | 3 |  | 3.3 |  | 3 |  | 0 |  | 0
| 32.194 | 7.3 | 7810.328 | 4.1 |  | 7.3 |  | 4.1 |  | 0 |  | 0
| 32.425 | 8.1 | 7632.87 | 1.8 |  | 8.1 |  | 1.8 |  | 0 |  | 0
平均值 | 31.874 |  | 7722.347 |  | 31.874 |  | 7722.347 |  | 0 |  | 0
SD | 0.763 |  | 88.738 |  | 0.763 |  | 88.738 |  | 0 |  | 0
%CV | 2.4 |  | 1.1 |  | 2.4 |  | 1.1 |  | 0 |  | 0
准确度% | 106.2 |  | 103 |  | 106.2 |  | 103 |  | 0 |  | 0
准确度偏差% | 6.2 |  | 3 |  | 6.2 |  | 3 |  | 0 |  | 0
n | 3 |  | 3
KN-BM-25-196 148 | 31.352 | 4.5 | 7870.398 | 4.9 |  | 4.5 |  | 4.9 |  | 0 |  | 0
| 32.603 | 8.7 | 7762.401 | 3.5 |  | 8.7 |  | 3.5 |  | 0 |  | 0
| 29.657 | -1.1 | 7057.037 | -5.9 |  | -1.1 |  | -5.9 |  | 0 |  | 0
平均值 | 31.204 |  | 7563.279 |  | 31.204 |  | 7563.279 |  | 0 |  | 0
SD | 1.479 |  | 441.731 |  | 1.479 |  | 441.731 |  | 0 |  | 0
%CV | 4.7 |  | 5.8 |  | 4.7 |  | 5.8 |  | 0 |  | 0
准确度% | 104 |  | 100.8 |  | 104 |  | 100.8 |  | 0 |  | 0
准确度偏差% | 4 |  | 0.8 |  | 4 |  | 0.8 |  | 0 |  | 0
n | 3 |  | 3
KN-BM-25-196 149 | 32.097 | 7 | 7662.795 | 2.2 |  | 7 |  | 2.2 |  | 0 |  | 0
| 33.294 | 11 | 7863.78 | 4.9 |  | 11 |  | 4.9 |  | 0 |  | 0
| 29.977 | -0.1 | 7775.912 | 3.7 |  | -0.1 |  | 3.7 |  | 0 |  | 0
平均值 | 31.789 |  | 7767.496 |  | 31.789 |  | 7767.496 |  | 0 |  | 0
SD | 1.68 |  | 100.756 |  | 1.68 |  | 100.756 |  | 0 |  | 0
%CV | 5.3 |  | 1.3 |  | 5.3 |  | 1.3 |  | 0 |  | 0
准确度% | 106 |  | 103.6 |  | 106 |  | 103.6 |  | 0 |  | 0
准确度偏差% | 6 |  | 3.6 |  | 6 |  | 3.6 |  | 0 |  | 0
n | 3 |  | 3
KN-BM-25-196 150 | 33.429 | 11.4 | 7626.259 | 1.7 |  | 11.4 |  | 1.7 |  | 0 |  | 0
| 31.286 | 4.3 | 7444.562 | -0.7 |  | 4.3 |  | -0.7 |  | 0 |  | 0
| 34.696 | 15.7 | 7522.757 | 0.3 |  | 15.7 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0
平均值 | 33.137 |  | 7531.193 |  | 33.137 |  | 7531.193 |  | 0 |  | 0
SD | 1.724 |  | 91.142 |  | 1.724 |  | 91.142 |  | 0 |  | 0
%CV | 5.2 |  | 1.2 |  | 5.2 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0
准确度% | 110.5 |  | 100.4 |  | 110.5 |  | 100.4 |  | 0 |  | 0
准确度偏差% | 10.5 |  | 0.4 |  | 10.5 |  | 0.4 |  | 0 |  | 0
n | 3 |  | 3
RESS25071-SS
检测批次编号：2 |  |  | 检测日期：2025/05/23
生物基质批号 | LQC | 准确度偏差% | HQC | 准确度偏差%
| 30 |  | 7500
| ng/mL |  | ng/mL
KN-BM-25-196 48 | 30.88 | 2.9 | 7963.875 | 6.2 |  | 2.9 |  | 6.2 |  | 0 |  | 0
| 31.445 | 4.8 | 8256.02 | 10.1 |  | 4.8 |  | 10.1 |  | 0 |  | 0
| 34.075 | 13.6 | 7592.84 | 1.2 |  | 13.6 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0
平均值 | 32.133 |  | 7937.578 |  | 32.133 |  | 7937.578 |  | 0 |  | 0
SD | 1.705 |  | 332.371 |  | 1.705 |  | 332.371 |  | 0 |  | 0
%CV | 5.3 |  | 4.2 |  | 5.3 |  | 4.2 |  | 0 |  | 0
准确度% | 107.1 |  | 105.8 |  | 107.1 |  | 105.8 |  | 0 |  | 0
准确度偏差% | 7.1 |  | 5.8 |  | 7.1 |  | 5.8 |  | 0 |  | 0
n | 3 |  | 3
KN-BM-25-196 49 | 36.727 | 22.4 | 8003.497 | 6.7 |  | 22.4 |  | 6.7 |  | 0 |  | 0
| 32.606 | 8.7 | 7838.894 | 4.5 |  | 8.7 |  | 4.5 |  | 0 |  | 0
| 33.019 | 10.1 | 7619.975 | 1.6 |  | 10.1 |  | 1.6 |  | 0 |  | 0
平均值 | 34.117 |  | 7820.789 |  | 34.117 |  | 7820.789 |  | 0 |  | 0
SD | 2.269 |  | 192.401 |  | 2.269 |  | 192.401 |  | 0 |  | 0
%CV | 6.7 |  | 2.5 |  | 6.7 |  | 2.5 |  | 0 |  | 0
准确度% | 113.7 |  | 104.3 |  | 113.7 |  | 104.3 |  | 0 |  | 0
准确度偏差% | 13.7 |  | 4.3 |  | 13.7 |  | 4.3 |  | 0 |  | 0
n | 3 |  | 3
KN-BM-25-196 50 | 29.254 | -2.5 | 7634.392 | 1.8 |  | -2.5 |  | 1.8 |  | 0 |  | 0
| 30.483 | 1.6 | 7677.947 | 2.4 |  | 1.6 |  | 2.4 |  | 0 |  | 0
| 31.058 | 3.5 | 7914.547 | 5.5 |  | 3.5 |  | 5.5 |  | 0 |  | 0
平均值 | 30.265 |  | 7742.295 |  | 30.265 |  | 7742.295 |  | 0 |  | 0
SD | 0.922 |  | 150.756 |  | 0.922 |  | 150.756 |  | 0 |  | 0
%CV | 3 |  | 1.9 |  | 3 |  | 1.9 |  | 0 |  | 0
准确度% | 100.9 |  | 103.2 |  | 100.9 |  | 103.2 |  | 0 |  | 0
准确度偏差% | 0.9 |  | 3.2 |  | 0.9 |  | 3.2 |  | 0 |  | 0
n | 3 |  | 3
KN-BM-25-196 148 | 30.891 | 3 | 7734.199 | 3.1 |  | 3 |  | 3.1 |  | 0 |  | 0
| 30.713 | 2.4 | 7767.096 | 3.6 |  | 2.4 |  | 3.6 |  | 0 |  | 0
| 32.92 | 9.7 | 7301.275 | -2.6 |  | 9.7 |  | -2.6 |  | 0 |  | 0
平均值 | 31.508 |  | 7600.857 |  | 31.508 |  | 7600.857 |  | 0 |  | 0
SD | 1.226 |  | 259.966 |  | 1.226 |  | 259.966 |  | 0 |  | 0
%CV | 3.9 |  | 3.4 |  | 3.9 |  | 3.4 |  | 0 |  | 0
准确度% | 105 |  | 101.3 |  | 105 |  | 101.3 |  | 0 |  | 0
准确度偏差% | 5 |  | 1.3 |  | 5 |  | 1.3 |  | 0 |  | 0
n | 3 |  | 3
KN-BM-25-196 149 | 30.42 | 1.4 | 8039.166 | 7.2 |  | 1.4 |  | 7.2 |  | 0 |  | 0
| 33.903 | 13 | 7591.946 | 1.2 |  | 13 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0
| 31.879 | 6.3 | 7684.959 | 2.5 |  | 6.3 |  | 2.5 |  | 0 |  | 0
平均值 | 32.067 |  | 7772.024 |  | 32.067 |  | 7772.024 |  | 0 |  | 0
SD | 1.749 |  | 235.98 |  | 1.749 |  | 235.98 |  | 0 |  | 0
%CV | 5.5 |  | 3 |  | 5.5 |  | 3 |  | 0 |  | 0
准确度% | 106.9 |  | 103.6 |  | 106.9 |  | 103.6 |  | 0 |  | 0
准确度偏差% | 6.9 |  | 3.6 |  | 6.9 |  | 3.6 |  | 0 |  | 0
n | 3 |  | 3
KN-BM-25-196 150 | 33.83 | 12.8 | 7741.514 | 3.2 |  | 12.8 |  | 3.2 |  | 0 |  | 0
| 32.203 | 7.3 | 7296.041 | -2.7 |  | 7.3 |  | -2.7 |  | 0 |  | 0
| 33.521 | 11.7 | 7780.248 | 3.7 |  | 11.7 |  | 3.7 |  | 0 |  | 0
平均值 | 33.185 |  | 7605.934 |  | 33.185 |  | 7605.934 |  | 0 |  | 0
SD | 0.864 |  | 269.073 |  | 0.864 |  | 269.073 |  | 0 |  | 0
%CV | 2.6 |  | 3.5 |  | 2.6 |  | 3.5 |  | 0 |  | 0
准确度% | 110.6 |  | 101.4 |  | 110.6 |  | 101.4 |  | 0 |  | 0
准确度偏差% | 10.6 |  | 1.4 |  | 10.6 |  | 1.4 |  | 0 |  | 0
n | 3 |  | 3

## 表9_Inter QC
表9：批内/批间样品检测的精密度和准确度
接受批：
RESS25071-AS
检测日期 | 检测批次编号 | LLOQ | 准确度偏差（%） | LQC | 准确度偏差（%） | GMQC | 准确度偏差（%） | MQC | 准确度偏差（%） | HQC | 准确度偏差（%）
|  | 10 |  | 30 |  | 300 |  | 3000 |  | 7500
|  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL
2025-05-23 | 2 | 9.285 | -7.2 | 31.645 | 5.5 | 297.782 | -0.7 | 3102.471 | 3.4 | 7056.574 | -5.9
|  | 9.756 | -2.4 | 31.727 | 5.8 | #348.489 | 16.2 | 3027.894 | 0.9 | 7588.619 | 1.2
|  | 10.258 | 2.6 | 29.78 | -0.7 | 310.1 | 3.4 | 3001.857 | 0.1 | 7256.273 | -3.2
|  | 10.238 | 2.4 | 32.012 | 6.7 | 301.369 | 0.5 | 3180.392 | 6 | 8078.333 | 7.7
|  | 8.4 | -16 | 32.738 | 9.1 | 309.551 | 3.2 | 3061.024 | 2 | 7754.223 | 3.4
|  | 10.053 | 0.5 | 33.101 | 10.3 | 310.768 | 3.6 | 3138.833 | 4.6 | 7788.249 | 3.8
批内均值 |  | 9.665 |  | 31.834 |  | 313.01 |  | 3085.412 |  | 7587.045
批内SD |  | 0.719 |  | 1.159 |  | 18.175 |  | 67.898 |  | 374.328
批内CV（%） |  | 7.4 |  | 3.6 |  | 5.8 |  | 2.2 |  | 4.9
批内准确度偏差（%） |  | -3.4 |  | 6.1 |  | 4.3 |  | 2.8 |  | 1.2
n |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
2025-05-27 | 3 | 10.09 | 0.9 | 31.624 | 5.4 | 309.4 | 3.1 | 2973.016 | -0.9 | 7294.984 | -2.7 | 除LLOQ外
|  | 10.279 | 2.8 | 29.465 | -1.8 | 308.903 | 3 | 3118.867 | 4 | 7527.038 | 0.4 | 批内 | Max | Min
|  | 9.709 | -2.9 | 30.865 | 2.9 | 314.005 | 4.7 | 2992.536 | -0.2 | 7421.199 | -1.1 | %Bias | 6.1 | -4.7
|  | 10.943 | 9.4 | 29.43 | -1.9 | 292.022 | -2.7 | 3071.649 | 2.4 | 7002.459 | -6.6 | %CV | 5.8 | 1
|  | 8.595 | -14.1 | 30.831 | 2.8 | 309.117 | 3 | 2992.66 | -0.2 | 7116.424 | -5.1
|  | 8.287 | -17.1 | 29.186 | -2.7 | 315.02 | 5 | 2990.874 | -0.3 | 7044.837 | -6.1 | 批间 | Max | Min
批内均值 |  | 9.651 |  | 30.234 |  | 308.078 |  | 3023.267 |  | 7234.49 |  | %Bias | 3.3 | -2.2
批内SD |  | 1.023 |  | 1.002 |  | 8.302 |  | 58.199 |  | 213.471 |  | %CV | 5.9 | 2.5
批内CV （%） |  | 10.6 |  | 3.3 |  | 2.7 |  | 1.9 |  | 3
批内准确度偏差 （%） |  | -3.5 |  | 0.8 |  | 2.7 |  | 0.8 |  | -3.5 |  | LLOQ
n |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 批内 | Max | Min
2025-05-30 | 5 | 9.825 | -1.8 | 27.1 | -9.7 | 314.754 | 4.9 | 3183.579 | 6.1 | 7080.811 | -5.6 | %Bias | -3.4 | -5.5
|  | 9.413 | -5.9 | 30.002 | 0 | 289.976 | -3.3 | 3065.016 | 2.2 | 7273.041 | -3 | %CV | 10.6 | 3.8
|  | 9.495 | -5.1 | 26.964 | -10.1 | 315.816 | 5.3 | 2999.739 | 0 | 7244.483 | -3.4
|  | 8.767 | -12.3 | 29.979 | -0.1 | 317.624 | 5.9 | 3191.005 | 6.4 | 7190.122 | -4.1 | 批间 | Max | Min
|  | 9.513 | -4.9 | 29.459 | -1.8 | 300.67 | 0.2 | 2973.921 | -0.9 | 7146.147 | -4.7 | %Bias | -4.1 | -4.1
|  | 9.662 | -3.4 | 27.972 | -6.8 | 312.336 | 4.1 | 2992.841 | -0.2 | 7214.2 | -3.8 | %CV | 7.4 | 7.4
批内均值 |  | 9.446 |  | 28.579 |  | 308.529 |  | 3067.684 |  | 7191.467
批内SD |  | 0.363 |  | 1.409 |  | 10.909 |  | 97.628 |  | 69.688
批内CV （%） |  | 3.8 |  | 4.9 |  | 3.5 |  | 3.2 |  | 1
批内准确度偏差 （%） |  | -5.5 |  | -4.7 |  | 2.8 |  | 2.3 |  | -4.1
n |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
平均实测浓度 |  | 9.587 |  | 30.216 |  | 309.872 |  | 3058.787 |  | 7337.668
批间SD |  | 0.714 |  | 1.773 |  | 12.557 |  | 76.674 |  | 298.821
批间CV （%） |  | 7.4 |  | 5.9 |  | 4.1 |  | 2.5 |  | 4.1
批间准确度偏差 （%） |  | -4.1 |  | 0.7 |  | 3.3 |  | 2 |  | -2.2
n |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18
#表示不符合接受标准，仍参与统计计算
RESS25071-SS
检测日期 | 检测批次编号 | LLOQ | 准确度偏差（%） | LQC | 准确度偏差（%） | GMQC | 准确度偏差（%） | MQC | 准确度偏差（%） | HQC | 准确度偏差（%）
|  | 10 |  | 30 |  | 300 |  | 3000 |  | 7500
|  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL
2025-05-23 | 2 | 11.616 | 16.2 | 33.035 | 10.1 | 300.749 | 0.2 | 3162.002 | 5.4 | 7610.803 | 1.5
|  | 11.851 | 18.5 | 33.432 | 11.4 | #368.390 | 22.8 | 3215.179 | 7.2 | 8376.226 | 11.7
|  | 11.412 | 14.1 | 31.178 | 3.9 | 320.62 | 6.9 | 3051.727 | 1.7 | 8012.392 | 6.8
|  | #12.975 | 29.8 | 29.84 | -0.5 | 285.715 | -4.8 | 3028.456 | 0.9 | 7634.842 | 1.8
|  | #12.395 | 24 | 33.652 | 12.2 | 279.931 | -6.7 | 2983.055 | -0.6 | 7441.865 | -0.8
|  | 11.642 | 16.4 | 28.161 | -6.1 | 278.451 | -7.2 | 2919.833 | -2.7 | 7660.931 | 2.1
批内均值 |  | 11.982 |  | 31.55 |  | 305.643 |  | 3060.042 |  | 7789.51
批内SD |  | 0.591 |  | 2.223 |  | 34.592 |  | 110.558 |  | 342.684
批内CV（%） |  | 4.9 |  | 7 |  | 11.3 |  | 3.6 |  | 4.4
批内准确度偏差（%） |  | 19.8 |  | 5.2 |  | 1.9 |  | 2 |  | 3.9
n |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
2025-05-27 | 3 | 9.898 | -1 | 29.871 | -0.4 | 292.895 | -2.4 | 2874.048 | -4.2 | 7091.875 | -5.4 | 除LLOQ外
|  | 11.284 | 12.8 | 28.149 | -6.2 | 290.156 | -3.3 | 3008.263 | 0.3 | 7248.782 | -3.3 | 批内 | Max | Min
|  | 10.373 | 3.7 | 29.478 | -1.7 | 294.588 | -1.8 | 2960.364 | -1.3 | 7151.42 | -4.6 | %Bias | 5.2 | -6
|  | 9.577 | -4.2 | 27.895 | -7 | 298.108 | -0.6 | 3076.845 | 2.6 | 7248.058 | -3.4 | %CV | 11.3 | 0.7
|  | 9.15 | -8.5 | 29.679 | -1.1 | 297.801 | -0.7 | 3101.605 | 3.4 | 7105.814 | -5.3
|  | 9.49 | -5.1 | 28.802 | -4 | 308.651 | 2.9 | 3011.923 | 0.4 | 7113.719 | -5.2 | 批间 | Max | Min
批内均值 |  | 9.962 |  | 28.979 |  | 297.033 |  | 3005.508 |  | 7159.945 |  | %Bias | 2.2 | -1.4
批内SD |  | 0.768 |  | 0.828 |  | 6.436 |  | 82.088 |  | 71.315 |  | %CV | 6.9 | 3.2
批内CV （%） |  | 7.7 |  | 2.9 |  | 2.2 |  | 2.7 |  | 1
批内准确度偏差 （%） |  | -0.4 |  | -3.4 |  | -1 |  | 0.2 |  | -4.5 |  | LLOQ
n |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 批内 | Max | Min
2025-05-30 | 5 | 9.012 | -9.9 | 28.642 | -4.5 | 309.964 | 3.3 | 3177.31 | 5.9 | 7409.099 | -1.2 | %Bias | 19.8 | -9.3
|  | 9.565 | -4.4 | 29.235 | -2.6 | 303.503 | 1.2 | 3078.257 | 2.6 | 7403.916 | -1.3 | %CV | 7.7 | 4.9
|  | 9.063 | -9.4 | 26.132 | -12.9 | 307.611 | 2.5 | 3209.212 | 7 | 7349.499 | -2
|  | 8.241 | -17.6 | 28.302 | -5.7 | 307.083 | 2.4 | 3149.612 | 5 | 7282.318 | -2.9 | 批间 | Max | Min
|  | 9.012 | -9.9 | 28.799 | -4 | 305.268 | 1.8 | 3118.379 | 3.9 | 7321.978 | -2.4 | %Bias | 3.4 | 3.4
|  | 9.504 | -5 | 28.145 | -6.2 | 294.036 | -2 | 3066.73 | 2.2 | 7361.974 | -1.8 | %CV | 13.4 | 13.4
批内均值 |  | 9.066 |  | 28.209 |  | 304.578 |  | 3133.25 |  | 7354.797
批内SD |  | 0.475 |  | 1.088 |  | 5.608 |  | 55.946 |  | 48.521
批内CV （%） |  | 5.2 |  | 3.9 |  | 1.8 |  | 1.8 |  | 0.7
批内准确度偏差 （%） |  | -9.3 |  | -6 |  | 1.5 |  | 4.4 |  | -1.9
n |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
平均实测浓度 |  | 10.337 |  | 29.579 |  | 302.418 |  | 3066.267 |  | 7434.751
批间SD |  | 1.385 |  | 2.04 |  | 19.721 |  | 96.941 |  | 331.747
批间CV （%） |  | 13.4 |  | 6.9 |  | 6.5 |  | 3.2 |  | 4.5
批间准确度偏差 （%） |  | 3.4 |  | -1.4 |  | 0.8 |  | 2.2 |  | -0.9
n |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18
#表示不符合接受标准，仍参与统计计算
拒绝批：
RESS25071-SS
检测日期 | 检测批次编号 | LLOQ | 准确度偏差（%） | LQC | 准确度偏差（%） | GMQC | 准确度偏差（%） | MQC | 准确度偏差（%） | HQC | 准确度偏差（%）
|  | 10 |  | 30 |  | 300 |  | 3000 |  | 7500
|  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL
2025-05-22 | 1 | 9.366 | -6.3 | 29.584 | -1.4 | 277.961 | -7.3 | 3142.618 | 4.8 | 7588.225 | 1.2
|  | #25.247 | 152.5 | 28.633 | -4.6 | 299.7 | -0.1 | 3075.371 | 2.5 | 7649.058 | 2
|  | #11.838 | 18.4 | 29.76 | -0.8 | 308.253 | 2.8 | 3033.389 | 1.1 | 7842.663 | 4.6
|  | 9.517 | -4.8 | #24.728 | -17.6 | 282.214 | -5.9 | 3114.616 | 3.8 | 7605.908 | 1.4
|  | 9.179 | -8.2 | 31.105 | 3.7 | 297.109 | -1 | 3065.603 | 2.2 | 7737.463 | 3.2
|  | #7.102 | -29 | 30.311 | 1 | 296.802 | -1.1 | 3144.561 | 4.8 | 7769.038 | 3.6
批内均值 |  | 12.042 |  | 29.02 |  | 293.673 |  | 3096.026 |  | 7698.726
批内SD |  | 6.642 |  | 2.256 |  | 11.39 |  | 45.05 |  | 100.454
批内CV（%） |  | 55.2 |  | 7.8 |  | 3.9 |  | 1.5 |  | 1.3
批内准确度偏差（%） |  | 20.4 |  | -3.3 |  | -2.1 |  | 3.2 |  | 2.6
n |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
#表示不符合接受标准，仍参与统计计算
注：拒绝原因见表1

## 表11_Recovery
表11：待测物提取回收率：以待测物与内标的峰面积比计
RESS25071-AS
检测批次编号：3
| LQC |  |  | MQC |  |  | HQC
| 提取后峰面积比 | 未提取的峰面积比 | 提取回收率（%） | 提取后峰面积比 | 未提取的峰面积比 | 提取回收率（%） | 提取后峰面积比 | 未提取的峰面积比 | 提取回收率（%）
1 | 0.007404 | 0.008051 | 92.2 | 0.67447 | 0.78921 | 85.4 | 1.5635 | 1.7664 | 87.5 |  |  | 92.2 |  |  | 85.4 |  |  | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0.006764 | 0.007798 | 84.2 | 0.66328 | 0.78948 | 84 | 1.6097 | 1.7954 | 90.1 |  |  | 84.2 |  |  | 84 |  |  | 90.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | 0.006727 | 0.007646 | 83.7 | 0.7094 | 0.76773 | 89.8 | 1.5606 | 1.7639 | 87.3 |  |  | 83.7 |  |  | 89.8 |  |  | 87.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | 0.007056 | 0.007971 | 87.8 | 0.67994 | 0.7881 | 86.1 | 1.5408 | 1.7988 | 86.2 |  |  | 87.8 |  |  | 86.1 |  |  | 86.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | 0.006952 | 0.008529 | 86.5 | 0.68501 | 0.80973 | 86.7 | 1.522 | 1.7916 | 85.2 |  |  | 86.5 |  |  | 86.7 |  |  | 85.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6 | 0.006878 | 0.008211 | 85.6 | 0.69626 | 0.79586 | 88.1 | 1.5637 | 1.8067 | 87.5 |  |  | 85.6 |  |  | 88.1 |  |  | 87.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
平均值 | 0.006964 | 0.008034 | 86.7 | 0.68473 | 0.79002 | 86.7 | 1.56 | 1.7871 | 87.3 | 0.006964 | 0.008034 | 86.7 | 0.68473 | 0.79002 | 86.7 | 1.56 | 1.7871 | 87.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
SD |  |  | 3.1 |  |  | 2 |  |  | 1.6 |  |  | 3.1 |  |  | 2 |  |  | 1.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
CV（%） |  |  | 3.6 |  |  | 2.3 |  |  | 1.8 |  |  | 3.6 |  |  | 2.3 |  |  | 1.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
总体回收率% | 86.9 | [8 empty] | 86.9 | [12 empty] | 0
总体变异%CV | 0.4 | [8 empty] | 0.4 | [12 empty] | 0
RESS25071-SS
检测批次编号：3
| LQC |  |  | MQC |  |  | HQC
| 提取后峰面积比 | 未提取的峰面积比 | 提取回收率（%） | 提取后峰面积比 | 未提取的峰面积比 | 提取回收率（%） | 提取后峰面积比 | 未提取的峰面积比 | 提取回收率（%）
1 | 0.005699 | 0.006695 | 84.3 | 0.57967 | 0.70465 | 82.5 | 1.4254 | 1.6415 | 87.2 |  |  | 84.3 |  |  | 82.5 |  |  | 87.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0.005611 | 0.0067 | 83 | 0.60725 | 0.70602 | 86.4 | 1.4508 | 1.6363 | 88.8 |  |  | 83 |  |  | 86.4 |  |  | 88.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | 0.005662 | 0.006882 | 83.8 | 0.60245 | 0.70722 | 85.8 | 1.3942 | 1.605 | 85.3 |  |  | 83.8 |  |  | 85.8 |  |  | 85.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | 0.005938 | 0.006755 | 87.8 | 0.60346 | 0.69684 | 85.9 | 1.3802 | 1.6454 | 84.5 |  |  | 87.8 |  |  | 85.9 |  |  | 84.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | 0.005385 | 0.006863 | 79.7 | 0.59686 | 0.70656 | 85 | 1.405 | 1.6435 | 86 |  |  | 79.7 |  |  | 85 |  |  | 86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6 | 0.005737 | 0.006662 | 84.9 | 0.61106 | 0.69337 | 87 | 1.4565 | 1.6322 | 89.1 |  |  | 84.9 |  |  | 87 |  |  | 89.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
平均值 | 0.005672 | 0.00676 | 83.9 | 0.60013 | 0.70244 | 85.4 | 1.4187 | 1.634 | 86.8 | 0.005672 | 0.00676 | 83.9 | 0.60013 | 0.70244 | 85.4 | 1.4187 | 1.634 | 86.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
SD |  |  | 2.6 |  |  | 1.6 |  |  | 1.9 |  |  | 2.6 |  |  | 1.6 |  |  | 1.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
CV（%） |  |  | 3.1 |  |  | 1.9 |  |  | 2.2 |  |  | 3.1 |  |  | 1.9 |  |  | 2.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
总体回收率% | 85.4 | [8 empty] | 85.4 | [12 empty] | 0
总体变异%CV | 1.7 | [8 empty] | 1.7 | [12 empty] | 0

## 表12_IS Recov
表12：内标回收率：以内标与提取待测物的峰面积比计
RESS25071-AS
检测批次编号：3
工作液浓度：10000.000 ng/mL
| 提取后内标峰面积比 | 未提取内标峰面积比 | 提取回收率（%）
1 | 1.2075 | 1.2671 | 95.4 | 95.4 | 0
2 | 1.2452 | 1.2666 | 98.4 | 98.4 | 0
3 | 1.2196 | 1.3025 | 96.3 | 96.3 | 0
4 | 1.2117 | 1.2689 | 95.7 | 95.7 | 0
5 | 1.2356 | 1.235 | 97.6 | 97.6 | 0
6 | 1.2021 | 1.2565 | 94.9 | 94.9 | 0
平均值 | 1.2203 | 1.2661 | 96.4 | 96.4 | 0
SD | 0.016896 | 0.0219 | 1.4 | 1.4 | 0
CV（%） | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0
样品名称 | 待测物峰面积 | 内标峰面积 | 内标峰面积/待测物峰面积
SS25071BV02 Unextracted Mid 1 | 2757780 | 3494343 | 1.2671 | 1.2671 | 0
SS25071BV02 Unextracted Mid 2 | 2737024 | 3466846 | 1.2666 | 1.2666 | 0
SS25071BV02 Unextracted Mid 3 | 2668101 | 3475330 | 1.3025 | 1.3025 | 0
SS25071BV02 Unextracted Mid 4 | 2762463 | 3505207 | 1.2689 | 1.2689 | 0
SS25071BV02 Unextracted Mid 5 | 2788592 | 3443850 | 1.235 | 1.235 | 0
SS25071BV02 Unextracted Mid 6 | 2752833 | 3458951 | 1.2565 | 1.2565 | 0
SS25071BV02 Extracted IS 1 | 2738545 | 3306669 | 1.2075 | 1.2075 | 0
SS25071BV02 Extracted IS 2 | 2644460 | 3292957 | 1.2452 | 1.2452 | 0
SS25071BV02 Extracted IS 3 | 2712317 | 3308072 | 1.2196 | 1.2196 | 0
SS25071BV02 Extracted IS 4 | 2725857 | 3302903 | 1.2117 | 1.2117 | 0
SS25071BV02 Extracted IS 5 | 2683950 | 3316272 | 1.2356 | 1.2356 | 0
SS25071BV02 Extracted IS 6 | 2752180 | 3308306 | 1.2021 | 1.2021 | 0

## 表13_Dilution
表13：稀释可靠性
RESS25071-AS
检测日期 | 检测批次编号 | DQC（稀释倍数50倍） | 准确度偏差（%）
100000
ng/mL
2025-05-30 | 5 | 116587.414 | 16.6 |  | 16.6 |  | 0
|  | 101488.276 | 1.5 |  | 1.5 |  | 0
|  | 104042.955 | 4 |  | 4 |  | 0
|  | 103470.503 | 3.5 |  | 3.5 |  | 0
|  | 102151.354 | 2.2 |  | 2.2 |  | 0
|  | 105582.678 | 5.6 |  | 5.6 |  | 0
平均值 |  | 105553.863 |  | 105553.863 |  | 0
SD |  | 5594.093 |  | 5594.093 |  | 0
CV（%） |  | 5.3 |  | 5.3 |  | 0
准确度（%） |  | 105.6 |  | 105.6 |  | 0
n |  | 6
RESS25071-SS
检测日期 | 检测批次编号 | DQC（稀释倍数50倍） | 准确度偏差 （%）
100000
ng/mL
2025-05-30 | 5 | 117736.965 | 17.7 |  | 17.7 |  | 0
|  | 104446.24 | 4.4 |  | 4.4 |  | 0
|  | 106306.556 | 6.3 |  | 6.3 |  | 0
|  | 103723.868 | 3.7 |  | 3.7 |  | 0
|  | 100803.195 | 0.8 |  | 0.8 |  | 0
|  | 104685.847 | 4.7 |  | 4.7 |  | 0
平均值 |  | 106283.779 |  | 106283.779 |  | 0
SD |  | 5893.995 |  | 5893.995 |  | 0
CV （%） |  | 5.5 |  | 5.5 |  | 0
准确度 （%） |  | 106.3 |  | 106.3 |  | 0
n |  | 6

## 表18_ST
表18：生物样品前处理过程中的短期稳定性
RESS25071-AS | [5 empty] | 样品放置开始时间： | 2025-05-23 17:20
试验条件：在室温白光下放置17小时的短期稳定性 | [5 empty] | 样品放置结束时间： | 2025-05-24 10:31
检测日期 | 检测批次编号 | LQC | 准确度偏差 （%） | HQC | 准确度偏差 （%） | 放置时间： | 17.1833
|  | 30 |  | 7500
|  | ng/mL |  | ng/mL
2025-05-30 | 5 | 29.043 | -3.2 | 6821.239 | -9.1 |  |  |  | -3.2 |  | -9.1 |  | 0 |  | 0
|  | 28.731 | -4.2 | 7213.074 | -3.8 |  |  |  | -4.2 |  | -3.8 |  | 0 |  | 0
|  | 27.281 | -9.1 | 7069.909 | -5.7 |  |  |  | -9.1 |  | -5.7 |  | 0 |  | 0
|  | 31.475 | 4.9 | 7257.451 | -3.2 |  |  |  | 4.9 |  | -3.2 |  | 0 |  | 0
|  | 28.578 | -4.7 | 7269.081 | -3.1 |  |  |  | -4.7 |  | -3.1 |  | 0 |  | 0
|  | 25.816 | -13.9 | 7246.875 | -3.4 |  |  |  | -13.9 |  | -3.4 |  | 0 |  | 0
平均值 |  | 28.487 |  | 7146.272 |  |  |  | 28.487 |  | 7146.272 |  | 0 |  | 0
SD |  | 1.892 |  | 175.216 |  |  |  | 1.892 |  | 175.216 |  | 0 |  | 0
CV（%） |  | 6.6 |  | 2.5 |  |  |  | 6.6 |  | 2.5 |  | 0 |  | 0
准确度（%） |  | 95 |  | 95.3 |  |  |  | 95 |  | 95.3 |  | 0 |  | 0
n |  | 6 |  | 6
RESS25071-SS | [5 empty] | 样品放置开始时间： | 2025-05-23 17:20
试验条件：在室温白光下放置17小时的短期稳定性 | [5 empty] | 样品放置结束时间： | 2025-05-24 10:31
检测日期 | 检测批次编号 | LQC | 准确度偏差 （%） | HQC | 准确度偏差 （%） | 放置时间： | 17.1833
|  | 30 |  | 7500
|  | ng/mL |  | ng/mL
2025-05-30 | 5 | 27.171 | -9.4 | 7169.436 | -4.4 |  |  |  | -9.4 |  | -4.4 |  | 0 |  | 0
|  | 27.967 | -6.8 | 7082.985 | -5.6 |  |  |  | -6.8 |  | -5.6 |  | 0 |  | 0
|  | 28.454 | -5.2 | 7157.666 | -4.6 |  |  |  | -5.2 |  | -4.6 |  | 0 |  | 0
|  | 25.827 | -13.9 | 7356.345 | -1.9 |  |  |  | -13.9 |  | -1.9 |  | 0 |  | 0
|  | 26.051 | -13.2 | 7250.826 | -3.3 |  |  |  | -13.2 |  | -3.3 |  | 0 |  | 0
|  | 27.207 | -9.3 | 7286.156 | -2.9 |  |  |  | -9.3 |  | -2.9 |  | 0 |  | 0
平均值 |  | 27.113 |  | 7217.236 |  |  |  | 27.113 |  | 7217.236 |  | 0 |  | 0
SD |  | 1.032 |  | 99.082 |  |  |  | 1.032 |  | 99.082 |  | 0 |  | 0
CV （%） |  | 3.8 |  | 1.4 |  |  |  | 3.8 |  | 1.4 |  | 0 |  | 0
准确度 （%） |  | 90.4 |  | 96.2 |  |  |  | 90.4 |  | 96.2 |  | 0 |  | 0
n |  | 6 |  | 6

## 表19_FT
表19：冻融稳定性
RESS25071-AS
试验条件：在超低温冷冻冰箱（-70~-90 °C）冻存至少12小时，在室温白光条件下融化。
检测日期 | 检测批次编号 | 冻融循环次数 | LQC | 准确度偏差 （%） | HQC | 准确度偏差 （%）
|  |  | 30 |  | 7500
|  |  | ng/mL |  | ng/mL
2025-05-30 | 5 | 5次 | 27.913 | -7 | 7123.073 | -5 |  | -7 |  | -5 |  | 0 |  | 0
|  |  | 28.51 | -5 | 7207.623 | -3.9 |  | -5 |  | -3.9 |  | 0 |  | 0
|  |  | 28.813 | -4 | 7355.349 | -1.9 |  | -4 |  | -1.9 |  | 0 |  | 0
|  |  | 29.034 | -3.2 | 7263.924 | -3.1 |  | -3.2 |  | -3.1 |  | 0 |  | 0
|  |  | 29.758 | -0.8 | 7236.117 | -3.5 |  | -0.8 |  | -3.5 |  | 0 |  | 0
|  |  | 28.93 | -3.6 | 7288.743 | -2.8 |  | -3.6 |  | -2.8 |  | 0 |  | 0
平均值 |  |  | 28.826 |  | 7245.805 |  | 28.826 |  | 7245.805 |  | 0 |  | 0
SD |  |  | 0.609 |  | 78.469 |  | 0.609 |  | 78.469 |  | 0 |  | 0
CV（%） |  |  | 2.1 |  | 1.1 |  | 2.1 |  | 1.1 |  | 0 |  | 0
准确度（%） |  |  | 96.1 |  | 96.6 |  | 96.1 |  | 96.6 |  | 0 |  | 0
n |  |  | 6 |  | 6
RESS25071-SS
试验条件：在超低温冷冻冰箱（-70~-90 °C）冻存至少12小时，在室温白光条件下融化。
检测日期 | 检测批次编号 | 冻融循环次数 | LQC | 准确度偏差 （%） | HQC | 准确度偏差 （%）
|  |  | 30 |  | 7500
|  |  | ng/mL |  | ng/mL
2025-05-30 | 5 | 5次 | 26.908 | -10.3 | 7231.607 | -3.6 |  | -10.3 |  | -3.6 |  | 0 |  | 0
|  |  | 29.768 | -0.8 | 7431.265 | -0.9 |  | -0.8 |  | -0.9 |  | 0 |  | 0
|  |  | 29.185 | -2.7 | 7426.188 | -1 |  | -2.7 |  | -1 |  | 0 |  | 0
|  |  | 26.806 | -10.6 | 7388.972 | -1.5 |  | -10.6 |  | -1.5 |  | 0 |  | 0
|  |  | 30.153 | 0.5 | 7285.33 | -2.9 |  | 0.5 |  | -2.9 |  | 0 |  | 0
|  |  | 29.068 | -3.1 | 7397.329 | -1.4 |  | -3.1 |  | -1.4 |  | 0 |  | 0
平均值 |  |  | 28.648 |  | 7360.115 |  | 28.648 |  | 7360.115 |  | 0 |  | 0
SD |  |  | 1.443 |  | 82.162 |  | 1.443 |  | 82.162 |  | 0 |  | 0
CV （%） |  |  | 5 |  | 1.1 |  | 5 |  | 1.1 |  | 0 |  | 0
准确度 （%） |  |  | 95.5 |  | 98.1 |  | 95.5 |  | 98.1 |  | 0 |  | 0
n |  |  | 6 |  | 6

## 表20_PSS
表20：处理后样品的稳定性
RESS25071-AS
试验条件：在自动进样器（5 °C）条件下保存158小时的稳定性 | [5 empty] | 样品处理完成时间： | 2025-05-23 18:46
检测日期 | 检测批次编号 | LQC | 准确度偏差 （%） | HQC | 准确度偏差 （%） | 该样品第一针进样时间： | 2025-05-30 08:55
|  | 30 |  | 7500 |  | 放置时间： | 158.15
|  | ng/mL |  | ng/mL
2025-05-30 | 5 | 32.302 | 7.7 | 7569.595 | 0.9 |  |  |  | 7.7 |  | 0.9 |  | 0 |  | 0
|  | 30.377 | 1.3 | 7653.661 | 2 |  |  |  | 1.3 |  | 2 |  | 0 |  | 0
|  | 35.507 | 18.4 | 7776.112 | 3.7 |  |  |  | 18.4 |  | 3.7 |  | 0 |  | 0
|  | 31.706 | 5.7 | 7951.359 | 6 |  |  |  | 5.7 |  | 6 |  | 0 |  | 0
|  | 33.383 | 11.3 | 7686.856 | 2.5 |  |  |  | 11.3 |  | 2.5 |  | 0 |  | 0
|  | 32.112 | 7 | 8120.537 | 8.3 |  |  |  | 7 |  | 8.3 |  | 0 |  | 0
平均值 |  | 32.565 |  | 7793.02 |  |  |  | 32.565 |  | 7793.02 |  | 0 |  | 0
SD |  | 1.739 |  | 206.511 |  |  |  | 1.739 |  | 206.511 |  | 0 |  | 0
CV（%） |  | 5.3 |  | 2.6 |  |  |  | 5.3 |  | 2.6 |  | 0 |  | 0
准确度（%） |  | 108.6 |  | 103.9 |  |  |  | 108.6 |  | 103.9 |  | 0 |  | 0
n |  | 6 |  | 6
RESS25071-SS
试验条件：在自动进样器（5 °C）条件下保存158小时的稳定性
检测日期 | 检测批次编号 | LQC | 准确度偏差 （%） | HQC | 准确度偏差 （%） | 样品处理完成时间： | 2025-05-23 18:46
|  | 30 |  | 7500 |  | 该样品第一针进样时间： | 2025-05-30 08:55
|  | ng/mL |  | ng/mL |  | 放置时间： | 158.15
2025-05-30 | 5 | 32.258 | 7.5 | 7886.6 | 5.2 |  |  |  | 7.5 |  | 5.2 |  | 0 |  | 0
|  | 31.913 | 6.4 | 7957.097 | 6.1 |  |  |  | 6.4 |  | 6.1 |  | 0 |  | 0
|  | 31.137 | 3.8 | 7993.746 | 6.6 |  |  |  | 3.8 |  | 6.6 |  | 0 |  | 0
|  | 32.567 | 8.6 | 8172.815 | 9 |  |  |  | 8.6 |  | 9 |  | 0 |  | 0
|  | 32.602 | 8.7 | 8089.386 | 7.9 |  |  |  | 8.7 |  | 7.9 |  | 0 |  | 0
|  | 33.13 | 10.4 | 8275.438 | 10.3 |  |  |  | 10.4 |  | 10.3 |  | 0 |  | 0
平均值 |  | 32.268 |  | 8062.514 |  |  |  | 32.268 |  | 8062.514 |  | 0 |  | 0
SD |  | 0.685 |  | 144.922 |  |  |  | 0.685 |  | 144.922 |  | 0 |  | 0
CV （%） |  | 2.1 |  | 1.8 |  |  |  | 2.1 |  | 1.8 |  | 0 |  | 0
准确度 （%） |  | 107.6 |  | 107.5 |  |  |  | 107.6 |  | 107.5 |  | 0 |  | 0
n |  | 6 |  | 6

## 表22_Blood
表22：全血稳定性
RESS25071-AS
试验条件：全血样品在室温白光下放置2小时后的稳定性
检测日期 | 检测批次编号 | 样品编号 | 浓度
|  |  | 30 | ng/mL | 7500 | ng/mL
|  |  | 待测物与内标的峰面积比 |  | 待测物与内标的峰面积比
|  |  | Tx | T0 | Tx | T0
2025-05-29 | 4 | 1 | 0.011598 | 0.011771 | 2.7124 | 2.5891
|  | 2 | 0.011635 | 0.011745 | 2.6982 | 2.6523
|  | 3 | 0.011381 | 0.011662 | 2.5985 | 2.6982
|  | 4 | 0.011459 | 0.012139 | 2.6183 | 2.6862
|  | 5 | 0.012014 | 0.011834 | 2.7138 | 2.6101
|  | 6 | 0.011309 | 0.011241 | 2.6344 | 2.6605
平均值 |  |  | 0.011566 | 0.011732 | 2.6626 | 2.6494 | 0.011566 | 0.011732 | 2.6626 | 2.6494 | 0 | 0 | 0 | 0
SD |  |  | 0.000252 | 0.000291 | 0.051454 | 0.042546 | 0.000252 | 0.000291 | 0.051454 | 0.042546 | 0 | 0 | 0 | 0
CV（%） |  |  | 2.2 | 2.5 | 1.9 | 1.6 | 2.2 | 2.5 | 1.9 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0
差异（%） |  |  | -1.4 |  | 0.5 |  | -1.4 |  | 0.5 |  | 0 |  | 0
RESS25071-SS
试验条件：全血样品在室温白光下放置2小时后的稳定性
检测日期 | 检测批次编号 | 样品编号 | 浓度
|  |  | 30 | ng/mL | 7500 | ng/mL
|  |  | 待测物与内标的峰面积比 |  | 待测物与内标的峰面积比
|  |  | Tx | T0 | Tx | T0
2025-05-29 | 4 | 1 | 0.010012 | 0.010091 | 2.5285 | 2.3896
|  | 2 | 0.01044 | 0.009911 | 2.4537 | 2.4572
|  | 3 | 0.010156 | 0.010555 | 2.453 | 2.4793
|  | 4 | 0.009967 | 0.009946 | 2.4718 | 2.4567
|  | 5 | 0.010246 | 0.010056 | 2.4987 | 2.5023
|  | 6 | 0.009918 | 0.009916 | 2.4501 | 2.4697
平均值 |  |  | 0.010123 | 0.010079 | 2.476 | 2.4591 | 0.010123 | 0.010079 | 2.476 | 2.4591 | 0 | 0 | 0 | 0
SD |  |  | 0.000198 | 0.000245 | 0.031584 | 0.038003 | 0.000198 | 0.000245 | 0.031584 | 0.038003 | 0 | 0 | 0 | 0
CV （%） |  |  | 2 | 2.4 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.4 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
差异 （%） |  |  | 0.4 |  | 0.7 |  | 0.4 |  | 0.7 |  | 0 |  | 0

## 表23_溶血效应
表23：溶血效应
RESS25071-AS
检测日期 | 检测批次编号 | LQC | 准确度偏差 （%） | HQC | 准确度偏差 （%）
|  | 30 |  | 7500
|  | ng/mL |  | ng/mL
2025-05-23 | 2 | 27.17 | -9.4 | 7198.133 | -4 |  | -9.4 |  | -4 |  | 0 |  | 0
|  | 25.85 | -13.8 | 7515.254 | 0.2 |  | -13.8 |  | 0.2 |  | 0 |  | 0
|  | 29.584 | -1.4 | 7704.771 | 2.7 |  | -1.4 |  | 2.7 |  | 0 |  | 0
平均值 |  | 27.535 |  | 7472.719 |  | 27.535 |  | 7472.719 |  | 0 |  | 0
SD |  | 1.894 |  | 255.983 |  | 1.894 |  | 255.983 |  | 0 |  | 0
CV（%） |  | 6.9 |  | 3.4 |  | 6.9 |  | 3.4 |  | 0 |  | 0
准确度（%） |  | 91.8 |  | 99.6 |  | 91.8 |  | 99.6 |  | 0 |  | 0
n |  | 3 |  | 3
RESS25071-SS
检测日期 | 检测批次编号 | LQC | 准确度偏差 （%） | HQC | 准确度偏差 （%）
|  | 30 |  | 7500
|  | ng/mL |  | ng/mL
2025-05-23 | 2 | 28.491 | -5 | 7514.291 | 0.2 |  | -5 |  | 0.2 |  | 0 |  | 0
|  | 26.598 | -11.3 | 7478.596 | -0.3 |  | -11.3 |  | -0.3 |  | 0 |  | 0
|  | 29.233 | -2.6 | 7622.161 | 1.6 |  | -2.6 |  | 1.6 |  | 0 |  | 0
平均值 |  | 28.107 |  | 7538.349 |  | 28.107 |  | 7538.349 |  | 0 |  | 0
SD |  | 1.359 |  | 74.745 |  | 1.359 |  | 74.745 |  | 0 |  | 0
CV （%） |  | 4.8 |  | 1 |  | 4.8 |  | 1 |  | 0 |  | 0
准确度 （%） |  | 93.7 |  | 100.5 |  | 93.7 |  | 100.5 |  | 0 |  | 0
n |  | 3 |  | 3