## 1.1
1.1 检测方法概述
待测物 | FB7013（游离型）反义链；FB7013（游离型）正义链
内标 | HBV263
分析方法 | SS25071-BA-002：LC-MS/MS方法测定食蟹猴EDTA-K2血浆样品中FB7013(游离型)(RESS25071)反义链和正义链的浓度
设备名称 | 制造商 | 型号
高效液相色谱 | Shimadzu | LC-30AD
离子源 | AB Sciex | Turbo-V电喷雾离子源
检测器-串联质谱 | AB Sciex | TRIPLE QUADTM6500+
数据采集/管理软件 | Sciex Analyst（版本1.6.3），Watson LIMS（版本7.4.2）
离子化方式 | 电喷雾离子化负离子模式
扫描方式 | 多反应监测
色谱柱型号及所用序列号 | 型号：Thermo Scientific DNA PacTMRP(2.1×50 mm, 4 μm)
序列号：004373，005934
流动相及流速 | 流动相A：H2O: MeOH =95: 5，v/v，含0.4% DIEA，1% HFIP和15 μM EDTA
流动相B：ACN:MeOH:H2O=50:30:20，v/v/v
流速：0.600 mL/min
柱温 | 60.0 ℃
样品的生物基质 | 食蟹猴血浆
抗凝剂 | EDTA-K2
样品体积 | 30 μL
生物基质来源 | 上海益诺思生物技术股份有限公司，安凯毅博（湛江）生物技术有限公司
样品预处理方法 | 用苯酚:二氯甲烷=1: 1,w/v进行液液萃取
进样量 | 5 μL
定量指标 | FB7013（游离型）反义链：FB7013（游离型）反义链峰面积与内标HBV263峰面积比； FB7013（游离型）正义链：FB7013（游离型）正义链峰面积与内标HBV263峰面积比
回归方程 | y = ax + b
权重系数 | 1/（x*x）
线性范围 | FB7013（游离型）反义链：10.000-10000.000 ng/mL；FB7013（游离型）正义链：10.000-10000.000 ng/mL；
最低定量限（LLOQ） | FB7013（游离型）反义链：10.000 ng/mL；FB7013（游离型）正义链：10.000 ng/mL
最低质控浓度（LLOQ QC） | FB7013（游离型）反义链：10.000 ng/mL；FB7013（游离型）正义链：10.000 ng/mL
质控浓度（QC） | FB7013（游离型）反义链：30.000 ng/mL，300.000 ng/mL，3000.000 ng/mL，7500.000 ng/mL； FB7013（游离型）正义链：30.000 ng/mL，300.000 ng/mL，3000.000 ng/mL，7500.000 ng/mL；
系统适用性 | FB7013（游离型）反义链：待测物保留时间CV≤ 0.8%；内标保留时间CV≤ 0.8%；面积比CV≤ 4.5%； FB7013（游离型）正义链：待测物保留时间CV≤ 6.3%；内标保留时间CV≤ 0.8%；面积比CV≤ 8.9%；
待测物残留 | FB7013（游离型）反义链：待测物残留≤ 55.7%；FB7013（游离型）正义链：待测物残留≤23.3%
内标残留 | 内标残留≤ 0.1%
选择性 | 空白血浆中内源性组份对FB7013（游离型）反义链、FB7013（游离型）正义链和内标HBV263的干扰符合接受标准
特异性 | RESS25071对内标HBV263的干扰符合接受标准；内标HBV263对待测物FB7013（游离型）反义链、FB7013（游离型）正义链的干扰符合接受标准
基质效应 | 基质效应符合接受标准
准确度和精密度 | 准确度（与理论浓度的偏差）（%）范围 | 精密度最大值（%CV）
批内准确度和精密度（除LLOQ QC以外的所有浓度质控） | FB7013（游离型）反义链：-4.7~6.1； FB7013（游离型）正义链：-6.0~5.2 | FB7013（游离型）反义链：5.8； FB7013（游离型）正义链：11.3
批内准确度和精密度（LLOQ QC） | FB7013（游离型）反义链：-5.5~-3.4； FB7013（游离型）正义链：-9.3~19.8 | FB7013（游离型）反义链：10.6； FB7013（游离型）正义链：7.7
批间准确度和精密度（除LLOQ QC以外的所有浓度质控） | FB7013（游离型）反义链：-2.2~3.3； FB7013（游离型）正义链：-1.4~2.2 | FB7013（游离型）反义链：5.9； FB7013（游离型）正义链：6.9
批间准确度和精密度（LLOQ QC） | FB7013（游离型）反义链：-4.1； FB7013（游离型）正义链：3.4 | FB7013（游离型）反义链：7.4； FB7013（游离型）正义链：13.4
待测物回收率 | FB7013（游离型）反义链浓度为 30.000 ng/mL时，平均回收率为86.7%，CV为3.6%； FB7013（游离型）反义链浓度为 3000.000 ng/mL时，平均回收率为86.7%，CV为2.3%； FB7013（游离型）反义链浓度为 7500.000 ng/mL时，平均回收率为87.3%，CV为1.8%；总体CV为0.4%。 FB7013（游离型）正义链浓度为 30.000 ng/mL时，平均回收率为83.9%，CV为3.1%； FB7013（游离型）正义链浓度为 3000.000 ng/mL时，平均回收率为85.4%，CV为1.9%； FB7013（游离型）正义链浓度为 7500.000 ng/mL时，平均回收率为86.8%，CV为2.2%； 总体CV为1.7%。
内标回收率 | 以FB7013（游离型）反义链计，HBV263平均回收率为96.4%，CV为1.5%
稀释倍数 | FB7013（游离型）反义链/FB7013（游离型）正义链：100000.000 ng/mL稀释50倍；
储备液短期稳定性 | FB7013（游离型）反义链/FB7013（游离型）正义链：室温白光条件下放置可稳定至少22小时（参见SS25071BV01）； HBV263：室温白光条件下放置可稳定至少22小时（参见SS25071BV01）
工作液短期稳定性 | FB7013（游离型）反义链/FB7013（游离型）正义链：室温白光条件下放置可稳定至少22小时（参见SS25071BV01）； HBV263：室温白光条件下放置可稳定至少22小时（参见SS25071BV01）
储备液长期稳定性 | FB7013（游离型）反义链/FB7013（游离型）正义链：-70~-90°C下放置可稳定至少103天（参见SS25071BV01）； HBV263：-70~-90°C下放置可稳定至少103天（参见SS25071BV01）
工作液长期稳定性 | FB7013（游离型）反义链/FB7013（游离型）正义链：-70~-90°C下放置可稳定至少103天（参见SS25071BV01）； HBV263：-70~-90°C下放置可稳定至少103天（参见SS25071BV01）
生物样品前处理过程中的短期稳定性 | FB7013（游离型）反义链：室温白光下至少稳定17小时 ； FB7013（游离型）正义链：室温白光下至少稳定17小时
冻融稳定性 | FB7013（游离型）反义链：至少5次-70~-90°C/室温白光下冻融循环稳定； FB7013（游离型）正义链：至少5次-70~-90°C/室温白光下冻融循环稳定
处理后样品的稳定性 | FB7013（游离型）反义链：在自动进样器（5°C）条件下可稳定保存至少158小时 FB7013（游离型）正义链：在自动进样器（5°C）条件下可稳定保存至少158小时
生物基质中待测物的长期稳定性 | FB7013（游离型）反义链：在-70°C~-90°C下稳定至少101天； FB7013（游离型）正义链：在-70°C~-90°C下稳定至少101天
全血稳定性 | FB7013（游离型）反义链：全血样品在白光室温下和冰水浴白光下放置至少稳定2小时 FB7013（游离型）正义链：全血样品在白光室温下和冰水浴白光下放置至少稳定2小时
溶血效应 | 2%溶血符合接受标准
最大分析批进样针数 | 至少122针

## 2.1标准品
2.1 标准品
化合物名称 | FB7013
化合物代码 | RESS25071钠盐
标准品登记号 | KN-RS-25-0094
批号 | 250102
含量 | 91.3%
保存条件 | -15 ~ -25 ºC，遮光，密封
有效期至 | 2026-01-19
来源 | 前沿生物药业（南京）股份有限公司

## 2.2内标
2.2 内标
化合物名称 | HBV263
化合物代码 | HBV263钠盐
标准品登记号 | KN-RS-25-0158
批号 | C177Y485G0-3 (1&2)
纯度 | 92.7%*
保存条件 | -15~-25 ºC
有效期至 | 2026-04-02
来源 | GenScript
*主成分含量 = 纯度 × 游离型分子量 / 盐分子量= 92.7% × 13800.06 / 14766.06= 86.6%

## 2.5试剂
2.5 试剂
试剂 | 供应商 | 级别
乙腈 | 上海安谱实验科技股份有限公司 | 液相色谱纯
甲醇 | 上海安谱实验科技股份有限公司 | 液相色谱纯
异丙醇 | 上海安谱实验科技股份有限公司 | 液相色谱纯
甲酸 | 上海安谱实验科技股份有限公司 | 液相色谱纯
二甲基亚砜 | 上海安谱实验科技股份有限公司 | 液相色谱纯
六氟异丙醇 | 苏州昊帆生物股份有限公司 | ≥99%
三乙胺（TEA） | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 | 液相色谱纯
N，N-二异丙基乙胺（DIEA） | 苏州昊帆生物股份有限公司 | ≥99.5%
苯酚 | 国药集团化学试剂有限公司 | 分析纯
二氯甲烷（CH2Cl2） | 国药集团化学试剂有限公司 | 液相色谱纯
乙二胺四乙酸（EDTA） | 上海麦克林生化科技股份有限公司 | 99.99%
三（2-羧乙基）膦（TCEP） | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 | 97.5%~102.5%
氨水 | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 | 液相色谱纯
水 | 屈臣氏 | 纯净

## 2.6 空白基质
2.6 空白基质
基质 | 供应商 | 益诺思登记号 | 接收日期
食蟹猴EDTA-K2血浆 | 安凯毅博（湛江）生物技术有限公司 | KN-BM-25-196 | 2025-04-18
食蟹猴EDTA-K2血浆 | 上海益诺思生物技术股份有限公司 | KN-BM-25-618 | 2025-10-11
食蟹猴EDTA-K2全血 | 上海益诺思生物技术股份有限公司 | KN-BM-25-254 | 2025-05-26
食蟹猴EDTA-K2全血 | 上海益诺思生物技术股份有限公司 | KN-BM-25-243 | 2025-05-19
食蟹猴EDTA-K2全血 | 上海益诺思生物技术股份有限公司 | KN-BM-25-650 | 2025-10-27

## 2.9标准曲线质控样品配制
2.9 标准曲线/质控样品的配制
类型 | 配制日期 | 储存条件
标准曲线样品 | 2025-05-20 | 现配现用
2025-05-23
2025-05-26
2025-05-29
2025-08-29
质量控制样品 | 2025-05-20 | 现配现用
2025-05-23
2025-05-26
2025-05-29
2025-08-29

## 表1_schedule
表1：批量样品检测情况列表
检测批次编号 | 检测内容 | 提取日期 | 检测日期 | 分析批是否接受FB7013（游离型）反义链 | 分析批是否接受FB7013（游离型）正义链 | 设备编号
1 | 系统适用性，标准曲线及范围，第一批批内准确度和精密度，稳定性T0样品，特异性，稀释可靠性，残留评价 | 2025-05-20 | 2025-05-22 | 是 | 是1 | EQ2019F2
2 | 系统适用性，标准曲线及范围，第二批批内准确度和精密度，选择性，稳定性T0样品，基质效应，溶血效应，最大进样针数（122针），残留评价 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 是 | 是 | EQ2019F2
3 | 系统适用性，标准曲线及范围，第三批批内准确度和精密度，回收率，残留评价 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 是 | 是 | EQ2019F24
4 | 系统适用性，全血稳定性 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 不适用2 | 不适用2 | EQ2019F2
5 | 系统适用性，标准曲线及范围，第四批批内准确度和精密度，样品短期稳定性，样品冻融稳定性，特异性，稀释可靠性，处理后样品稳定性3，残留评价 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 是 | 是 | EQ2019F2
6 | 系统适用性，标准曲线及范围，样品长期稳定性，残留评价 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 是 | 是 | EQ2019F2
7 | 系统适用性，全血稳定性 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 不适用2 | 不适用2 | EQ2019F2
备注：
注1：批内精密度准确度及稳定性T0考察失败，因待测物LLOQ峰面积较低，且波动较大，故后续升级分析方法，增加样本进样体积，该分析批考察项结果均不采纳。
注2：本分析批无标曲质控样品
注3：处理后样品稳定性实验，所使用的样品于2025年05月23日第2个分析批中制备。
注4：该分析批进样过程中发现色谱峰异常，待测物和内标未出峰，故删除066 SS25071BV02 Extracted High4样品之后的所有序列样品。联系工程师进行仪器维修后，将序列重新命名为Run3@20250526-reinjection后重新进样分析。

## 表2_SST
表2 ：系统适用性
分析方法优化后
FB7013（游离型）反义链
检测批次编号 | CV（%）
| 待测物保留时间 | 内标保留时间 | 峰面积比
2 | 0.4 | 0 | 4.5 | 0.4 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0
3 | 0.4 | 0.4 | 3.2 | 0.4 | 0.4 | 3.2 | 0 | 0 | 0
4 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0
5 | 0.8 | 0.8 | 2 | 0.8 | 0.8 | 2 | 0 | 0 | 0
6 | 0.4 | 0.4 | 1.9 | 0.4 | 0.4 | 1.9 | 0 | 0 | 0
7 | 0.4 | 0.4 | 4.3 | 0.4 | 0.4 | 4.3 | 0 | 0 | 0
FB7013（游离型）正义链
检测批次编号 | CV（%）
| 待测物保留时间 | 内标保留时间 | 峰面积比
2 | 0.3 | 0 | 4.5 | 0.3 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0
3 | 0.3 | 0.4 | 5.2 | 0.3 | 0.4 | 5.2 | 0 | 0 | 0
4 | 0.3 | 0.4 | 2.7 | 0.3 | 0.4 | 2.7 | 0 | 0 | 0
5 | 6.3 | 0.8 | 8.9 | 6.3 | 0.8 | 8.9 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0
7 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0
分析方法优化前
FB7013（游离型）反义链
检测批次编号 | CV（%）
| 待测物保留时间 | 内标保留时间 | 峰面积比
1 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 0 | 0 | 0
FB7013（游离型）正义链
检测批次编号 | CV（%）
| 待测物保留时间 | 内标保留时间 | 峰面积比
1 | 0.3 | 0.4 | 8 | 0.3 | 0.4 | 8 | 0 | 0 | 0

## 表3_CO
表3 ：批量样品检测过程的残留
分析方法优化后
FB7013（游离型）反义链
检测批次编号 | Carryover样品中待测物残留峰面积 | Carryover样品中内标残留峰面积 | LLOQ 标曲样品待测物峰面积 | LLOQ标曲样品内标峰面积 | 符合接受标准的LLOQ 标曲样品待测物峰面积均值 | 符合接受标准的LLOQ 标曲样品内标峰面积均值 | 待测物残留率（%） | 内标残留率（%）
2 | 621 | 402 | 11872 | 4296954 | 7650 | 2765481 | 8.1 | 0 | 621 | 402 | 11872 | 4296954 | 0 | 0 | 0 | 0
| 236 | 387 | 3427 | 1234007 |  |  | 3.1 | 0 | 236 | 387 | 3427 | 1234007 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1354 | 1119 | 8859 | 3541848 | 8295 | 3323927 | 16.3 | 0 | 1354 | 1119 | 8859 | 3541848 | 0 | 0 | 0 | 0
| 398 | 314 | 7730 | 3106005 |  |  | 4.8 | 0 | 398 | 314 | 7730 | 3106005 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1268 | 229 | 7845 | 3137494 | 7330 | 2932423 | 17.3 | 0 | 1268 | 229 | 7845 | 3137494 | 0 | 0 | 0 | 0
| NA | NA | 6815 | 2727352 |  |  | NA | NA | NA | NA | 6815 | 2727352 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0
6& | 2214 | 744 | 4118 | 1320861 | 3973 | 1253754 | 55.7 | 0.1 | 2214 | 744 | 4118 | 1320861 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1735 | 865 | 3828 | 1186647 |  |  | 43.7 | 0.1 | 1735 | 865 | 3828 | 1186647 | 0 | 0 | 0 | 0
NA：不适用
&残留不满足接受标准，对残留不满足接受标准批次的每一个样品受到上一个样品残留的影响进行评价，影响率不高于5.0%，无样品受到残留的影响
FB7013（游离型）正义链
检测批次编号 | Carryover样品中待测物残留峰面积 | Carryover样品中内标残留峰面积 | LLOQ 标曲样品待测物峰面积 | LLOQ标曲样品内标峰面积 | 符合接受标准的LLOQ 标曲样品待测物峰面积均值 | 符合接受标准的LLOQ 标曲样品内标峰面积均值 | 待测物残留率（%） | 内标残留率（%）
2 | 667 | 402 | 8522 | 4296954 | 5272 | 2765481 | 12.7 | 0 | 667 | 402 | 8522 | 4296954 | 0 | 0 | 0 | 0
| 497 | 387 | 2021 | 1234007 |  |  | 9.4 | 0 | 497 | 387 | 2021 | 1234007 | 0 | 0 | 0 | 0
3& | 1628 | 1119 | 7447 | 3541848 | 6984 | 3323927 | 23.3 | 0 | 1628 | 1119 | 7447 | 3541848 | 0 | 0 | 0 | 0
| 811 | 314 | 6520 | 3106005 |  |  | 11.6 | 0 | 811 | 314 | 6520 | 3106005 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 687 | 229 | 7074 | 3137494 | 6141 | 2932423 | 11.2 | 0 | 687 | 229 | 7074 | 3137494 | 0 | 0 | 0 | 0
| NA | NA | 5208 | 2727352 |  |  | NA | NA | NA | NA | 5208 | 2727352 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0
6& | 640 | 744 | 3236 | 1320861 | 3087 | 1253754 | 20.7 | 0.1 | 640 | 744 | 3236 | 1320861 | 0 | 0 | 0 | 0
| 410 | 865 | 2937 | 1186647 |  |  | 13.3 | 0.1 | 410 | 865 | 2937 | 1186647 | 0 | 0 | 0 | 0
NA：不适用
&残留不满足接受标准，对残留不满足接受标准批次的每一个样品受到上一个样品残留的影响进行评价，影响率不高于5.0%，无样品受到残留的影响
分析方法优化前
FB7013（游离型）反义链
检测批次编号 | Carryover样品中待测物残留峰面积 | Carryover样品中内标残留峰面积 | LLOQ 标曲样品待测物峰面积 | LLOQ标曲样品内标峰面积 | 符合接受标准的LLOQ 标曲样品待测物峰面积均值 | 符合接受标准的LLOQ 标曲样品内标峰面积均值 | 待测物残留率（%） | 内标残留率（%）
1 | 345 | 656 | 3963 | 1424238 | 3527 | 1344863 | 9.8 | 0 | 345 | 656 | 3963 | 1424238 | 0 | 0 | 0 | 0
| 377 | 352 | 3091 | 1265488 |  |  | 10.7 | 0 | 377 | 352 | 3091 | 1265488 | 0 | 0 | 0 | 0
FB7013（游离型）正义链
检测批次编号 | Carryover样品中待测物残留峰面积 | Carryover样品中内标残留峰面积 | LLOQ 标曲样品待测物峰面积 | LLOQ标曲样品内标峰面积 | 符合接受标准的LLOQ 标曲样品待测物峰面积均值 | 符合接受标准的LLOQ 标曲样品内标峰面积均值 | 待测物残留率（%） | 内标残留率（%）
1 | 539 | 656 | 2850 | 1424238 | 2846 | 1344863 | 18.9 | 0 | 539 | 656 | 2850 | 1424238 | 0 | 0 | 0 | 0
| 453 | 352 | 2841 | 1265488 |  |  | 15.9 | 0 | 453 | 352 | 2841 | 1265488 | 0 | 0 | 0 | 0

## 表4_Selectivity
表4：选择性考察
FB7013（游离型）反义链选择性
检测批次编号：2
序号 | 不同来源基质的编号 | 待测物响应值 |  |  | 内标响应值
|  | 空白基质 | 符合接受标准的定量下限FB7013（游离型）反义链峰面积（均）值 | 干扰 （%） | 空白基质 | 符合接受标准的标曲样品定量下限内标HBV263的平均峰面积值 | 干扰 （%）
个体1 | KN-BM-25-196 48 | 186 | 7650 | 2.4 | 510 | 2765481 | 0
个体2 | KN-BM-25-196 49 | 261 |  | 3.4 | 430 |  | 0
个体3 | KN-BM-25-196 50 | 165 |  | 2.2 | 332 |  | 0
个体4 | KN-BM-25-196 148 | 211 |  | 2.8 | 370 |  | 0
个体5 | KN-BM-25-196 149 | 155 |  | 2 | 967 |  | 0
个体6 | KN-BM-25-196 150 | 123 |  | 1.6 | 180 |  | 0
溶血 | NA | 161 |  | 2.1 | 616 |  | 0
FB7013（游离型）正义链选择性
检测批次编号：2
序号 | 不同来源基质的编号 | 待测物响应值 |  |  | 内标响应值
|  | 空白基质 | 符合接受标准的定量下限FB7013（游离型）正义链峰面积（均）值 | 干扰（%） | 空白基质 | 符合接受标准的标曲样品定量下限内标HBV263的平均峰面积值 | 干扰 （%）
个体1 | KN-BM-25-196 48 | 219 | 5272 | 4.2 | 510 | 2765481 | 0
个体2 | KN-BM-25-196 49 | 864 |  | 16.4 | 430 |  | 0
个体3 | KN-BM-25-196 50 | 206 |  | 3.9 | 332 |  | 0
个体4 | KN-BM-25-196 148 | 262 |  | 5 | 370 |  | 0
个体5 | KN-BM-25-196 149 | 304 |  | 5.8 | 967 |  | 0
个体6 | KN-BM-25-196 150 | 219 |  | 4.2 | 180 |  | 0
溶血 | NA | 588 |  | 11.2 | 616 |  | 0

## 表5_特异性
表5：待测物与内标间的干扰
待测物FB7013（游离型）反义链对内标的干扰
检测日期 | 检测批次编号 | 样品名称 | 内标HBV263保留时间处的峰面积 | 符合接受标准的标曲样品定量下限的内标HBV263的峰面积（均）值 | 干扰占HBV263 的百分比（%）
2025-05-30 | 5 | Only RESS25071 1 | 3105 | 2932423 | 0.1
|  | Only RESS25071 2 | 1860
|  | Only RESS25071 3 | 2799
内标对待测物FB7013（游离型）反义链的干扰
检测日期 | 检测批次编号 | 样品名称 | 待测物FB7013（游离型）反义链保留时间处的峰面积 | 符合接受标准的标曲样品定量下限FB7013（游离型）反义链峰面积（均）值 | 干扰占FB7013（游离型）反义链 的百分比（%）
2025-05-30 | 5 | Only HBV263 1 | 470 | 7330 | 4.2
|  | Only HBV263 2 | 168
|  | Only HBV263 3 | 276
待测物FB7013（游离型）正义链对内标的干扰
检测日期 | 检测批次编号 | 样品名称 | 内标HBV263保留时间处的峰面积 | 符合接受标准的标曲样品定量下限的内标HBV263的峰面积（均）值 | 干扰占HBV263 的百分比（%）
2025-05-30 | 5 | Only RESS25071 1 | 3105 | 2932423 | 0.1
|  | Only RESS25071 2 | 1860
|  | Only RESS25071 3 | 2799
内标对待测物FB7013（游离型）正义链的干扰
检测日期 | 检测批次编号 | 样品名称 | 待测物FB7013（游离型）正义链保留时间处的峰面积 | 符合接受标准的标曲样品定量下限FB7013（游离型）正义链峰面积（均）值 | 干扰占FB7013（游离型）正义链 的百分比（%）
2025-05-30 | 5 | Only HBV263 1 | 457 | 6141 | 7.6
|  | Only HBV263 2 | 668
|  | Only HBV263 3 | 272

## 表6_ME
表6：基质效应试验
FB7013（游离型）反义链
检测批次编号：2 |  |  | 检测日期：2025/05/23
生物基质批号 | LQC | 准确度偏差% | HQC | 准确度偏差%
| 30 |  | 7500
| ng/mL |  | ng/mL
KN-BM-25-196 48 | 33.904 | 13 | 7695.102 | 2.6 |  | 13 |  | 2.6 |  | 0 |  | 0
| 30.8 | 2.7 | 7949.029 | 6 |  | 2.7 |  | 6 |  | 0 |  | 0
| 30.916 | 3.1 | 7366.567 | -1.8 |  | 3.1 |  | -1.8 |  | 0 |  | 0
平均值 | 31.873 |  | 7670.233 |  | 31.873 |  | 7670.233 |  | 0 |  | 0
SD | 1.76 |  | 292.026 |  | 1.76 |  | 292.026 |  | 0 |  | 0
%CV | 5.5 |  | 3.8 |  | 5.5 |  | 3.8 |  | 0 |  | 0
准确度% | 106.2 |  | 102.3 |  | 106.2 |  | 102.3 |  | 0 |  | 0
准确度偏差% | 6.2 |  | 2.3 |  | 6.2 |  | 2.3 |  | 0 |  | 0
n | 3 |  | 3
KN-BM-25-196 49 | 35.858 | 19.5 | 7710.617 | 2.8 |  | 19.5 |  | 2.8 |  | 0 |  | 0
| 30.205 | 0.7 | 7593.206 | 1.2 |  | 0.7 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0
| 31.116 | 3.7 | 7666.498 | 2.2 |  | 3.7 |  | 2.2 |  | 0 |  | 0
平均值 | 32.393 |  | 7656.774 |  | 32.393 |  | 7656.774 |  | 0 |  | 0
SD | 3.035 |  | 59.306 |  | 3.035 |  | 59.306 |  | 0 |  | 0
%CV | 9.4 |  | 0.8 |  | 9.4 |  | 0.8 |  | 0 |  | 0
准确度% | 108 |  | 102.1 |  | 108 |  | 102.1 |  | 0 |  | 0
准确度偏差% | 8 |  | 2.1 |  | 8 |  | 2.1 |  | 0 |  | 0
n | 3 |  | 3
KN-BM-25-196 50 | 31.004 | 3.3 | 7723.842 | 3 |  | 3.3 |  | 3 |  | 0 |  | 0
| 32.194 | 7.3 | 7810.328 | 4.1 |  | 7.3 |  | 4.1 |  | 0 |  | 0
| 32.425 | 8.1 | 7632.87 | 1.8 |  | 8.1 |  | 1.8 |  | 0 |  | 0
平均值 | 31.874 |  | 7722.347 |  | 31.874 |  | 7722.347 |  | 0 |  | 0
SD | 0.763 |  | 88.738 |  | 0.763 |  | 88.738 |  | 0 |  | 0
%CV | 2.4 |  | 1.1 |  | 2.4 |  | 1.1 |  | 0 |  | 0
准确度% | 106.2 |  | 103 |  | 106.2 |  | 103 |  | 0 |  | 0
准确度偏差% | 6.2 |  | 3 |  | 6.2 |  | 3 |  | 0 |  | 0
n | 3 |  | 3
KN-BM-25-196 148 | 31.352 | 4.5 | 7870.398 | 4.9 |  | 4.5 |  | 4.9 |  | 0 |  | 0
| 32.603 | 8.7 | 7762.401 | 3.5 |  | 8.7 |  | 3.5 |  | 0 |  | 0
| 29.657 | -1.1 | 7057.037 | -5.9 |  | -1.1 |  | -5.9 |  | 0 |  | 0
平均值 | 31.204 |  | 7563.279 |  | 31.204 |  | 7563.279 |  | 0 |  | 0
SD | 1.479 |  | 441.731 |  | 1.479 |  | 441.731 |  | 0 |  | 0
%CV | 4.7 |  | 5.8 |  | 4.7 |  | 5.8 |  | 0 |  | 0
准确度% | 104 |  | 100.8 |  | 104 |  | 100.8 |  | 0 |  | 0
准确度偏差% | 4 |  | 0.8 |  | 4 |  | 0.8 |  | 0 |  | 0
n | 3 |  | 3
KN-BM-25-196 149 | 32.097 | 7 | 7662.795 | 2.2 |  | 7 |  | 2.2 |  | 0 |  | 0
| 33.294 | 11 | 7863.78 | 4.9 |  | 11 |  | 4.9 |  | 0 |  | 0
| 29.977 | -0.1 | 7775.912 | 3.7 |  | -0.1 |  | 3.7 |  | 0 |  | 0
平均值 | 31.789 |  | 7767.496 |  | 31.789 |  | 7767.496 |  | 0 |  | 0
SD | 1.68 |  | 100.756 |  | 1.68 |  | 100.756 |  | 0 |  | 0
%CV | 5.3 |  | 1.3 |  | 5.3 |  | 1.3 |  | 0 |  | 0
准确度% | 106 |  | 103.6 |  | 106 |  | 103.6 |  | 0 |  | 0
准确度偏差% | 6 |  | 3.6 |  | 6 |  | 3.6 |  | 0 |  | 0
n | 3 |  | 3
KN-BM-25-196 150 | 33.429 | 11.4 | 7626.259 | 1.7 |  | 11.4 |  | 1.7 |  | 0 |  | 0
| 31.286 | 4.3 | 7444.562 | -0.7 |  | 4.3 |  | -0.7 |  | 0 |  | 0
| 34.696 | 15.7 | 7522.757 | 0.3 |  | 15.7 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0
平均值 | 33.137 |  | 7531.193 |  | 33.137 |  | 7531.193 |  | 0 |  | 0
SD | 1.724 |  | 91.142 |  | 1.724 |  | 91.142 |  | 0 |  | 0
%CV | 5.2 |  | 1.2 |  | 5.2 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0
准确度% | 110.5 |  | 100.4 |  | 110.5 |  | 100.4 |  | 0 |  | 0
准确度偏差% | 10.5 |  | 0.4 |  | 10.5 |  | 0.4 |  | 0 |  | 0
n | 3 |  | 3
FB7013（游离型）正义链
检测批次编号：2 |  |  | 检测日期：2025/05/23
生物基质批号 | LQC | 准确度偏差% | HQC | 准确度偏差%
| 30 |  | 7500
| ng/mL |  | ng/mL
KN-BM-25-196 48 | 30.88 | 2.9 | 7963.875 | 6.2 |  | 2.9 |  | 6.2 |  | 0 |  | 0
| 31.445 | 4.8 | 8256.02 | 10.1 |  | 4.8 |  | 10.1 |  | 0 |  | 0
| 34.075 | 13.6 | 7592.84 | 1.2 |  | 13.6 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0
平均值 | 32.133 |  | 7937.578 |  | 32.133 |  | 7937.578 |  | 0 |  | 0
SD | 1.705 |  | 332.371 |  | 1.705 |  | 332.371 |  | 0 |  | 0
%CV | 5.3 |  | 4.2 |  | 5.3 |  | 4.2 |  | 0 |  | 0
准确度% | 107.1 |  | 105.8 |  | 107.1 |  | 105.8 |  | 0 |  | 0
准确度偏差% | 7.1 |  | 5.8 |  | 7.1 |  | 5.8 |  | 0 |  | 0
n | 3 |  | 3
KN-BM-25-196 49 | 36.727 | 22.4 | 8003.497 | 6.7 |  | 22.4 |  | 6.7 |  | 0 |  | 0
| 32.606 | 8.7 | 7838.894 | 4.5 |  | 8.7 |  | 4.5 |  | 0 |  | 0
| 33.019 | 10.1 | 7619.975 | 1.6 |  | 10.1 |  | 1.6 |  | 0 |  | 0
平均值 | 34.117 |  | 7820.789 |  | 34.117 |  | 7820.789 |  | 0 |  | 0
SD | 2.269 |  | 192.401 |  | 2.269 |  | 192.401 |  | 0 |  | 0
%CV | 6.7 |  | 2.5 |  | 6.7 |  | 2.5 |  | 0 |  | 0
准确度% | 113.7 |  | 104.3 |  | 113.7 |  | 104.3 |  | 0 |  | 0
准确度偏差% | 13.7 |  | 4.3 |  | 13.7 |  | 4.3 |  | 0 |  | 0
n | 3 |  | 3
KN-BM-25-196 50 | 29.254 | -2.5 | 7634.392 | 1.8 |  | -2.5 |  | 1.8 |  | 0 |  | 0
| 30.483 | 1.6 | 7677.947 | 2.4 |  | 1.6 |  | 2.4 |  | 0 |  | 0
| 31.058 | 3.5 | 7914.547 | 5.5 |  | 3.5 |  | 5.5 |  | 0 |  | 0
平均值 | 30.265 |  | 7742.295 |  | 30.265 |  | 7742.295 |  | 0 |  | 0
SD | 0.922 |  | 150.756 |  | 0.922 |  | 150.756 |  | 0 |  | 0
%CV | 3 |  | 1.9 |  | 3 |  | 1.9 |  | 0 |  | 0
准确度% | 100.9 |  | 103.2 |  | 100.9 |  | 103.2 |  | 0 |  | 0
准确度偏差% | 0.9 |  | 3.2 |  | 0.9 |  | 3.2 |  | 0 |  | 0
n | 3 |  | 3
KN-BM-25-196 148 | 30.891 | 3 | 7734.199 | 3.1 |  | 3 |  | 3.1 |  | 0 |  | 0
| 30.713 | 2.4 | 7767.096 | 3.6 |  | 2.4 |  | 3.6 |  | 0 |  | 0
| 32.92 | 9.7 | 7301.275 | -2.6 |  | 9.7 |  | -2.6 |  | 0 |  | 0
平均值 | 31.508 |  | 7600.857 |  | 31.508 |  | 7600.857 |  | 0 |  | 0
SD | 1.226 |  | 259.966 |  | 1.226 |  | 259.966 |  | 0 |  | 0
%CV | 3.9 |  | 3.4 |  | 3.9 |  | 3.4 |  | 0 |  | 0
准确度% | 105 |  | 101.3 |  | 105 |  | 101.3 |  | 0 |  | 0
准确度偏差% | 5 |  | 1.3 |  | 5 |  | 1.3 |  | 0 |  | 0
n | 3 |  | 3
KN-BM-25-196 149 | 30.42 | 1.4 | 8039.166 | 7.2 |  | 1.4 |  | 7.2 |  | 0 |  | 0
| 33.903 | 13 | 7591.946 | 1.2 |  | 13 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0
| 31.879 | 6.3 | 7684.959 | 2.5 |  | 6.3 |  | 2.5 |  | 0 |  | 0
平均值 | 32.067 |  | 7772.024 |  | 32.067 |  | 7772.024 |  | 0 |  | 0
SD | 1.749 |  | 235.98 |  | 1.749 |  | 235.98 |  | 0 |  | 0
%CV | 5.5 |  | 3 |  | 5.5 |  | 3 |  | 0 |  | 0
准确度% | 106.9 |  | 103.6 |  | 106.9 |  | 103.6 |  | 0 |  | 0
准确度偏差% | 6.9 |  | 3.6 |  | 6.9 |  | 3.6 |  | 0 |  | 0
n | 3 |  | 3
KN-BM-25-196 150 | 33.83 | 12.8 | 7741.514 | 3.2 |  | 12.8 |  | 3.2 |  | 0 |  | 0
| 32.203 | 7.3 | 7296.041 | -2.7 |  | 7.3 |  | -2.7 |  | 0 |  | 0
| 33.521 | 11.7 | 7780.248 | 3.7 |  | 11.7 |  | 3.7 |  | 0 |  | 0
平均值 | 33.185 |  | 7605.934 |  | 33.185 |  | 7605.934 |  | 0 |  | 0
SD | 0.864 |  | 269.073 |  | 0.864 |  | 269.073 |  | 0 |  | 0
%CV | 2.6 |  | 3.5 |  | 2.6 |  | 3.5 |  | 0 |  | 0
准确度% | 110.6 |  | 101.4 |  | 110.6 |  | 101.4 |  | 0 |  | 0
准确度偏差% | 10.6 |  | 1.4 |  | 10.6 |  | 1.4 |  | 0 |  | 0
n | 3 |  | 3

## 表7_Regression
表7：标准曲线参数汇总
分析方法优化后
FB7013（游离型）反义链
检测日期 | 检测批次编号 | 斜率 | 截距 | R2 | LLOQ（ng/mL） | ULOQ (ng/mL）
2025-05-23 | 2 | 0.000259 | 0.0002305 | 0.997 | 10 | 10000
2025-05-27 | 3 | 0.0002335 | 0.0001835 | 0.9963 | 10 | 10000
2025-05-30 | 5 | 0.0002212 | 0.0002624 | 0.9956 | 10 | 10000
2025-08-30 | 6 | 0.0002953 | 0.0002055 | 0.9996 | 10 | 10000
平均值 |  | 0.0002523 | 0.0002205 | 0.9971
SD |  | 3.273e-05 | 3.391e-05 | 0.0017
CV（%） |  | 13 | 15.4 | 0.2
n |  | 4 | 4 | 4
拟合方程：峰面积比= 斜率 ×浓度 + 截距， 权重：1/（浓度×浓度）
FB7013（游离型）正义链
检测日期 | 检测批次编号 | 斜率 | 截距 | R2 | LLOQ（ng/mL） | ULOQ (ng/mL）
2025-05-23 | 2 | 0.0001912 | -9.325e-05 | 0.9929 | 10 | 10000
2025-05-27 | 3 | 0.0002085 | 4.046e-05 | 0.9972 | 10 | 10000
2025-05-30 | 5 | 0.0001972 | 0.0001129 | 0.9946 | 10 | 10000
2025-08-30 | 6 | 0.0002436 | 2.979e-05 | 0.998 | 10 | 10000
平均值 |  | 0.0002101 | 2.248e-05 | 0.9957
SD |  | 2.344e-05 | 8.553e-05 | 0.0024
CV（%） |  | 11.2 | 380.5 | 0.2
n |  | 4 | 4 | 4
拟合方程：峰面积比= 斜率 ×浓度 + 截距， 权重：1/（浓度×浓度）
分析方法优化前
FB7013（游离型）反义链
检测日期 | 检测批次编号 | 斜率 | 截距 | R2 | LLOQ（ng/mL） | ULOQ (ng/mL）
2025-05-22 | 1 | 0.0002451 | 0.0001737 | 0.9962 | 10 | 10000
平均值 |  | 0.0002451 | 0.0001737 | 0.9962
n |  | 1 | 1 | 1
拟合方程：峰面积比= 斜率 ×浓度 + 截距， 权重：1/（浓度×浓度）
FB7013（游离型）正义链
检测日期 | 检测批次编号 | 斜率 | 截距 | R2 | LLOQ（ng/mL） | ULOQ (ng/mL）
2025-05-22 | 1 | 0.0001926 | 0.0001104 | 0.9959 | 10 | 10000
平均值 |  | 0.0001926 | 0.0001104 | 0.9959
n |  | 1 | 1 | 1
拟合方程：峰面积比= 斜率 ×浓度 + 截距， 权重：1/（浓度×浓度）

## 表8_curve
表8：标准曲线的回算浓度
分析方法优化后
FB7013（游离型）反义链
检测日期 | 检测批次编号 | STD1 | 准确度偏差（%） | STD2 | 准确度偏差（%） | STD3 | 准确度偏差（%） | STD4 | 准确度偏差（%） | STD5 | 准确度偏差 (%) | STD6 | 准确度偏差 (%) | STD7 | 准确度偏差 (%) | STD8 | 准确度偏差 (%)
|  | 10 |  | 20 |  | 80 |  | 400 |  | 1000 |  | 4000 |  | 8000 |  | 10000
|  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL
2025-05-23 | 2 | 9.779 | -2.2 | *16.355 |  | 83.669 | 4.6 | 427.14 | 6.8 | 993.62 | -0.6 | 3844.911 | -3.9 | 7844.384 | -1.9 | 8890.188 | -11.1
|  | 9.833 | -1.7 | 21.158 | 5.8 | 80.854 | 1.1 | 415.065 | 3.8 | 1047.292 | 4.7 | 4084.582 | 2.1 | 7997.639 | 0 | 9263.031 | -7.4
2025-05-27 | 3 | 9.927 | -0.7 | 21.339 | 6.7 | 83.789 | 4.7 | 402.431 | 0.6 | 1014.355 | 1.4 | 3887.69 | -2.8 | 7711.535 | -3.6 | 9129.486 | -8.7
|  | 9.876 | -1.2 | 19.047 | -4.8 | 81.977 | 2.5 | 399.642 | -0.1 | 1084.353 | 8.4 | 4324.729 | 8.1 | 7927.744 | -0.9 | 9034.459 | -9.7
2025-05-30 | 5 | 10.114 | 1.1 | 21.626 | 8.1 | 81.877 | 2.3 | 399.314 | -0.2 | 1023.628 | 2.4 | 3976.289 | -0.6 | 7604.317 | -4.9 | 10246.218 | 2.5
|  | 10.109 | 1.1 | 17.626 | -11.9 | 74.645 | -6.7 | 426.967 | 6.7 | **No Value |  | **No Value |  | **No Value |  | **No Value
2025-08-30 | 6 | 9.862 | -1.4 | 19.308 | -3.5 | 79.886 | -0.1 | 391.607 | -2.1 | 971.738 | -2.8 | 4062.621 | 1.6 | 7957.026 | -0.5 | 9976.923 | -0.2
|  | 10.227 | 2.3 | 20.372 | 1.9 | 79.677 | -0.4 | 405.08 | 1.3 | 1017.997 | 1.8 | 4077.989 | 1.9 | 7976.312 | -0.3 | 10065.838 | 0.7
平均值 |  | 9.966 |  | 20.068 |  | 80.797 |  | 408.406 |  | 1021.855 |  | 4036.973 |  | 7859.851 |  | 9515.163
SD |  | 0.162 |  | 1.467 |  | 2.92 |  | 13.246 |  | 36.369 |  | 158.254 |  | 149.519 |  | 560.49
CV（%） |  | 1.6 |  | 7.3 |  | 3.6 |  | 3.2 |  | 3.6 |  | 3.9 |  | 1.9 |  | 5.9
准确度偏差（%） |  | -0.3 |  | 0.3 |  | 1 |  | 2.1 |  | 2.2 |  | 0.9 |  | -1.8 |  | -4.8
n |  | 8 |  | 7 |  | 8 |  | 8 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7
*不满足接受标准，不参与统计计算。
**仪器报错，样品采集失败。
FB7013（游离型）正义链
检测日期 | 检测批次编号 | STD1 | 准确度偏差（%） | STD2 | 准确度偏差（%） | STD3 | 准确度偏差（%） | STD4 | 准确度偏差（%） | STD5 | 准确度偏差 (%) | STD6 | 准确度偏差 (%) | STD7 | 准确度偏差 (%) | STD8 | 准确度偏差 (%)
|  | 10 |  | 20 |  | 80 |  | 400 |  | 1000 |  | 4000 |  | 8000 |  | 10000
|  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL
2025-05-23 | 2 | 10.857 | 8.6 | 19.653 | -1.7 | 89.762 | 12.2 | 432.93 | 8.2 | 1054.401 | 5.4 | 4156.589 | 3.9 | 8697.362 | 8.7 | 9791.379 | -2.1
|  | 9.053 | -9.5 | 20.589 | 2.9 | 71.146 | -11.1 | 386.609 | -3.3 | 978.063 | -2.2 | 3893.895 | -2.7 | 7483.872 | -6.5 | 8897.665 | -11
2025-05-27 | 3 | 9.893 | -1.1 | 20.724 | 3.6 | 80.073 | 0.1 | 399.38 | -0.2 | 1025.412 | 2.5 | 3918.107 | -2 | 7561.604 | -5.5 | 9317.685 | -6.8
|  | 9.874 | -1.3 | 20.321 | 1.6 | 77.204 | -3.5 | 403.102 | 0.8 | 1104.638 | 10.5 | 4289.625 | 7.2 | 8046.179 | 0.6 | 9341.121 | -6.6
2025-05-30 | 5 | 10.863 | 8.6 | 21.74 | 8.7 | 77.334 | -3.3 | 397.698 | -0.6 | 1053.106 | 5.3 | 4146.003 | 3.7 | 7747.465 | -3.2 | 10310.036 | 3.1
|  | 9.113 | -8.9 | 18.956 | -5.2 | 72.588 | -9.3 | 404.103 | 1 | *No Value |  | *No Value |  | *No Value |  | *No Value
2025-08-30 | 6 | 9.937 | -0.6 | 20.013 | 0.1 | 79.741 | -0.3 | 412.048 | 3 | 1000.225 | 0 | 4169.621 | 4.2 | 8048.68 | 0.6 | 10278.636 | 2.8
|  | 10.04 | 0.4 | 20.711 | 3.6 | 69.464 | -13.2 | 400.252 | 0.1 | 1018.357 | 1.8 | 4019.793 | 0.5 | 7819.793 | -2.3 | 9929.282 | -0.7
平均值 |  | 9.954 |  | 20.338 |  | 77.164 |  | 404.515 |  | 1033.457 |  | 4084.805 |  | 7914.994 |  | 9695.115
SD |  | 0.674 |  | 0.828 |  | 6.44 |  | 13.512 |  | 41.547 |  | 145.204 |  | 407.239 |  | 530.16
CV（%） |  | 6.8 |  | 4.1 |  | 8.3 |  | 3.3 |  | 4 |  | 3.6 |  | 5.1 |  | 5.5
准确度偏差（%） |  | -0.5 |  | 1.7 |  | -3.5 |  | 1.1 |  | 3.3 |  | 2.1 |  | -1.1 |  | -3
n |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7
*仪器报错，样品采集失败。
分析方法优化前
FB7013（游离型）反义链
检测日期 | 检测批次编号 | STD1 | 准确度偏差（%） | STD2 | 准确度偏差（%） | STD3 | 准确度偏差（%） | STD4 | 准确度偏差（%） | STD5 | 准确度偏差 (%) | STD6 | 准确度偏差 (%) | STD7 | 准确度偏差 (%) | STD8 | 准确度偏差 (%)
|  | 10 |  | 20 |  | 80 |  | 400 |  | 1000 |  | 4000 |  | 8000 |  | 10000
|  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL
2025-05-22 | 1 | 10.644 | 6.4 | 18.729 | -6.4 | 75.416 | -5.7 | 407.54 | 1.9 | 1003.209 | 0.3 | 4064.494 | 1.6 | 7823.999 | -2.2 | 9503.053 | -5
|  | 9.257 | -7.4 | 22.225 | 11.1 | 74.812 | -6.5 | 406.52 | 1.6 | 1024.622 | 2.5 | 4219.848 | 5.5 | 8391.444 | 4.9 | 9730.084 | -2.7
平均值 |  | 9.951 |  | 20.477 |  | 75.114 |  | 407.03 |  | 1013.916 |  | 4142.171 |  | 8107.722 |  | 9616.569
准确度偏差（%） |  | -0.5 |  | 2.4 |  | -6.1 |  | 1.8 |  | 1.4 |  | 3.6 |  | 1.3 |  | -3.8
n |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
FB7013（游离型）正义链
检测日期 | 检测批次编号 | STD1 | 准确度偏差（%） | STD2 | 准确度偏差（%） | STD3 | 准确度偏差（%） | STD4 | 准确度偏差（%） | STD5 | 准确度偏差 (%) | STD6 | 准确度偏差 (%) | STD7 | 准确度偏差 (%) | STD8 | 准确度偏差 (%)
|  | 10 |  | 20 |  | 80 |  | 400 |  | 1000 |  | 4000 |  | 8000 |  | 10000
|  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL
2025-05-22 | 1 | 9.818 | -1.8 | 17.634 | -11.8 | 73.731 | -7.8 | 396.113 | -1 | 1018.627 | 1.9 | 4142.412 | 3.6 | 8193.633 | 2.4 | 10204.245 | 2
|  | 11.085 | 10.9 | 19.555 | -2.2 | 72.667 | -9.2 | 413.988 | 3.5 | 1008.22 | 0.8 | 4128.764 | 3.2 | 8230.448 | 2.9 | 10268.922 | 2.7
平均值 |  | 10.452 |  | 18.595 |  | 73.199 |  | 405.051 |  | 1013.424 |  | 4135.588 |  | 8212.041 |  | 10236.584
准确度偏差（%） |  | 4.5 |  | -7 |  | -8.5 |  | 1.3 |  | 1.3 |  | 3.4 |  | 2.7 |  | 2.4
n |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2

## 表9_Inter QC
表9：批内/批间样品检测的精密度和准确度
接受批：
FB7013（游离型）反义链
检测日期 | 检测批次编号 | LLOQ | 准确度偏差（%） | LQC | 准确度偏差（%） | GMQC | 准确度偏差（%） | MQC | 准确度偏差（%） | HQC | 准确度偏差（%）
|  | 10 |  | 30 |  | 300 |  | 3000 |  | 7500
|  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL
2025-05-23 | 2 | 9.285 | -7.2 | 31.645 | 5.5 | 297.782 | -0.7 | 3102.471 | 3.4 | 7056.574 | -5.9
|  | 9.756 | -2.4 | 31.727 | 5.8 | #348.489 | 16.2 | 3027.894 | 0.9 | 7588.619 | 1.2
|  | 10.258 | 2.6 | 29.78 | -0.7 | 310.1 | 3.4 | 3001.857 | 0.1 | 7256.273 | -3.2
|  | 10.238 | 2.4 | 32.012 | 6.7 | 301.369 | 0.5 | 3180.392 | 6 | 8078.333 | 7.7
|  | 8.4 | -16 | 32.738 | 9.1 | 309.551 | 3.2 | 3061.024 | 2 | 7754.223 | 3.4
|  | 10.053 | 0.5 | 33.101 | 10.3 | 310.768 | 3.6 | 3138.833 | 4.6 | 7788.249 | 3.8
批内均值 |  | 9.665 |  | 31.834 |  | 313.01 |  | 3085.412 |  | 7587.045
批内SD |  | 0.719 |  | 1.159 |  | 18.175 |  | 67.898 |  | 374.328
批内CV（%） |  | 7.4 |  | 3.6 |  | 5.8 |  | 2.2 |  | 4.9
批内准确度偏差（%） |  | -3.4 |  | 6.1 |  | 4.3 |  | 2.8 |  | 1.2
n |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
2025-05-27 | 3 | 10.09 | 0.9 | 31.624 | 5.4 | 309.4 | 3.1 | 2973.016 | -0.9 | 7294.984 | -2.7 | 除LLOQ外
|  | 10.279 | 2.8 | 29.465 | -1.8 | 308.903 | 3 | 3118.867 | 4 | 7527.038 | 0.4 | 批内 | Max | Min
|  | 9.709 | -2.9 | 30.865 | 2.9 | 314.005 | 4.7 | 2992.536 | -0.2 | 7421.199 | -1.1 | %Bias | 6.1 | -4.7
|  | 10.943 | 9.4 | 29.43 | -1.9 | 292.022 | -2.7 | 3071.649 | 2.4 | 7002.459 | -6.6 | %CV | 5.8 | 1
|  | 8.595 | -14.1 | 30.831 | 2.8 | 309.117 | 3 | 2992.66 | -0.2 | 7116.424 | -5.1
|  | 8.287 | -17.1 | 29.186 | -2.7 | 315.02 | 5 | 2990.874 | -0.3 | 7044.837 | -6.1 | 批间 | Max | Min
批内均值 |  | 9.651 |  | 30.234 |  | 308.078 |  | 3023.267 |  | 7234.49 |  | %Bias | 3.3 | -2.2
批内SD |  | 1.023 |  | 1.002 |  | 8.302 |  | 58.199 |  | 213.471 |  | %CV | 5.9 | 2.5
批内CV （%） |  | 10.6 |  | 3.3 |  | 2.7 |  | 1.9 |  | 3
批内准确度偏差 （%） |  | -3.5 |  | 0.8 |  | 2.7 |  | 0.8 |  | -3.5 |  | LLOQ
n |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 批内 | Max | Min
2025-05-30 | 5 | 9.825 | -1.8 | 27.1 | -9.7 | 314.754 | 4.9 | 3183.579 | 6.1 | 7080.811 | -5.6 | %Bias | -3.4 | -5.5
|  | 9.413 | -5.9 | 30.002 | 0 | 289.976 | -3.3 | 3065.016 | 2.2 | 7273.041 | -3 | %CV | 10.6 | 3.8
|  | 9.495 | -5.1 | 26.964 | -10.1 | 315.816 | 5.3 | 2999.739 | 0 | 7244.483 | -3.4
|  | 8.767 | -12.3 | 29.979 | -0.1 | 317.624 | 5.9 | 3191.005 | 6.4 | 7190.122 | -4.1 | 批间 | Max | Min
|  | 9.513 | -4.9 | 29.459 | -1.8 | 300.67 | 0.2 | 2973.921 | -0.9 | 7146.147 | -4.7 | %Bias | -4.1 | -4.1
|  | 9.662 | -3.4 | 27.972 | -6.8 | 312.336 | 4.1 | 2992.841 | -0.2 | 7214.2 | -3.8 | %CV | 7.4 | 7.4
批内均值 |  | 9.446 |  | 28.579 |  | 308.529 |  | 3067.684 |  | 7191.467
批内SD |  | 0.363 |  | 1.409 |  | 10.909 |  | 97.628 |  | 69.688
批内CV （%） |  | 3.8 |  | 4.9 |  | 3.5 |  | 3.2 |  | 1
批内准确度偏差 （%） |  | -5.5 |  | -4.7 |  | 2.8 |  | 2.3 |  | -4.1
n |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
平均实测浓度 |  | 9.587 |  | 30.216 |  | 309.872 |  | 3058.787 |  | 7337.668
批间SD |  | 0.714 |  | 1.773 |  | 12.557 |  | 76.674 |  | 298.821
批间CV （%） |  | 7.4 |  | 5.9 |  | 4.1 |  | 2.5 |  | 4.1
批间准确度偏差 （%） |  | -4.1 |  | 0.7 |  | 3.3 |  | 2 |  | -2.2
n |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18
#表示不符合接受标准，仍参与统计计算
FB7013（游离型）正义链
检测日期 | 检测批次编号 | LLOQ | 准确度偏差（%） | LQC | 准确度偏差（%） | GMQC | 准确度偏差（%） | MQC | 准确度偏差（%） | HQC | 准确度偏差（%）
|  | 10 |  | 30 |  | 300 |  | 3000 |  | 7500
|  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL
2025-05-23 | 2 | 11.616 | 16.2 | 33.035 | 10.1 | 300.749 | 0.2 | 3162.002 | 5.4 | 7610.803 | 1.5
|  | 11.851 | 18.5 | 33.432 | 11.4 | #368.390 | 22.8 | 3215.179 | 7.2 | 8376.226 | 11.7
|  | 11.412 | 14.1 | 31.178 | 3.9 | 320.62 | 6.9 | 3051.727 | 1.7 | 8012.392 | 6.8
|  | #12.975 | 29.8 | 29.84 | -0.5 | 285.715 | -4.8 | 3028.456 | 0.9 | 7634.842 | 1.8
|  | #12.395 | 24 | 33.652 | 12.2 | 279.931 | -6.7 | 2983.055 | -0.6 | 7441.865 | -0.8
|  | 11.642 | 16.4 | 28.161 | -6.1 | 278.451 | -7.2 | 2919.833 | -2.7 | 7660.931 | 2.1
批内均值 |  | 11.982 |  | 31.55 |  | 305.643 |  | 3060.042 |  | 7789.51
批内SD |  | 0.591 |  | 2.223 |  | 34.592 |  | 110.558 |  | 342.684
批内CV（%） |  | 4.9 |  | 7 |  | 11.3 |  | 3.6 |  | 4.4
批内准确度偏差（%） |  | 19.8 |  | 5.2 |  | 1.9 |  | 2 |  | 3.9
n |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
2025-05-27 | 3 | 9.898 | -1 | 29.871 | -0.4 | 292.895 | -2.4 | 2874.048 | -4.2 | 7091.875 | -5.4 | 除LLOQ外
|  | 11.284 | 12.8 | 28.149 | -6.2 | 290.156 | -3.3 | 3008.263 | 0.3 | 7248.782 | -3.3 | 批内 | Max | Min
|  | 10.373 | 3.7 | 29.478 | -1.7 | 294.588 | -1.8 | 2960.364 | -1.3 | 7151.42 | -4.6 | %Bias | 5.2 | -6
|  | 9.577 | -4.2 | 27.895 | -7 | 298.108 | -0.6 | 3076.845 | 2.6 | 7248.058 | -3.4 | %CV | 11.3 | 0.7
|  | 9.15 | -8.5 | 29.679 | -1.1 | 297.801 | -0.7 | 3101.605 | 3.4 | 7105.814 | -5.3
|  | 9.49 | -5.1 | 28.802 | -4 | 308.651 | 2.9 | 3011.923 | 0.4 | 7113.719 | -5.2 | 批间 | Max | Min
批内均值 |  | 9.962 |  | 28.979 |  | 297.033 |  | 3005.508 |  | 7159.945 |  | %Bias | 2.2 | -1.4
批内SD |  | 0.768 |  | 0.828 |  | 6.436 |  | 82.088 |  | 71.315 |  | %CV | 6.9 | 3.2
批内CV （%） |  | 7.7 |  | 2.9 |  | 2.2 |  | 2.7 |  | 1
批内准确度偏差 （%） |  | -0.4 |  | -3.4 |  | -1 |  | 0.2 |  | -4.5 |  | LLOQ
n |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 批内 | Max | Min
2025-05-30 | 5 | 9.012 | -9.9 | 28.642 | -4.5 | 309.964 | 3.3 | 3177.31 | 5.9 | 7409.099 | -1.2 | %Bias | 19.8 | -9.3
|  | 9.565 | -4.4 | 29.235 | -2.6 | 303.503 | 1.2 | 3078.257 | 2.6 | 7403.916 | -1.3 | %CV | 7.7 | 4.9
|  | 9.063 | -9.4 | 26.132 | -12.9 | 307.611 | 2.5 | 3209.212 | 7 | 7349.499 | -2
|  | 8.241 | -17.6 | 28.302 | -5.7 | 307.083 | 2.4 | 3149.612 | 5 | 7282.318 | -2.9 | 批间 | Max | Min
|  | 9.012 | -9.9 | 28.799 | -4 | 305.268 | 1.8 | 3118.379 | 3.9 | 7321.978 | -2.4 | %Bias | 3.4 | 3.4
|  | 9.504 | -5 | 28.145 | -6.2 | 294.036 | -2 | 3066.73 | 2.2 | 7361.974 | -1.8 | %CV | 13.4 | 13.4
批内均值 |  | 9.066 |  | 28.209 |  | 304.578 |  | 3133.25 |  | 7354.797
批内SD |  | 0.475 |  | 1.088 |  | 5.608 |  | 55.946 |  | 48.521
批内CV （%） |  | 5.2 |  | 3.9 |  | 1.8 |  | 1.8 |  | 0.7
批内准确度偏差 （%） |  | -9.3 |  | -6 |  | 1.5 |  | 4.4 |  | -1.9
n |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
平均实测浓度 |  | 10.337 |  | 29.579 |  | 302.418 |  | 3066.267 |  | 7434.751
批间SD |  | 1.385 |  | 2.04 |  | 19.721 |  | 96.941 |  | 331.747
批间CV （%） |  | 13.4 |  | 6.9 |  | 6.5 |  | 3.2 |  | 4.5
批间准确度偏差 （%） |  | 3.4 |  | -1.4 |  | 0.8 |  | 2.2 |  | -0.9
n |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18
#表示不符合接受标准，仍参与统计计算
拒绝批：
FB7013（游离型）正义链
检测日期 | 检测批次编号 | LLOQ | 准确度偏差（%） | LQC | 准确度偏差（%） | GMQC | 准确度偏差（%） | MQC | 准确度偏差（%） | HQC | 准确度偏差（%）
|  | 10 |  | 30 |  | 300 |  | 3000 |  | 7500
|  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL
2025-05-22 | 1 | 9.366 | -6.3 | 29.584 | -1.4 | 277.961 | -7.3 | 3142.618 | 4.8 | 7588.225 | 1.2
|  | #25.247 | 152.5 | 28.633 | -4.6 | 299.7 | -0.1 | 3075.371 | 2.5 | 7649.058 | 2
|  | #11.838 | 18.4 | 29.76 | -0.8 | 308.253 | 2.8 | 3033.389 | 1.1 | 7842.663 | 4.6
|  | 9.517 | -4.8 | #24.728 | -17.6 | 282.214 | -5.9 | 3114.616 | 3.8 | 7605.908 | 1.4
|  | 9.179 | -8.2 | 31.105 | 3.7 | 297.109 | -1 | 3065.603 | 2.2 | 7737.463 | 3.2
|  | #7.102 | -29 | 30.311 | 1 | 296.802 | -1.1 | 3144.561 | 4.8 | 7769.038 | 3.6
批内均值 |  | 12.042 |  | 29.02 |  | 293.673 |  | 3096.026 |  | 7698.726
批内SD |  | 6.642 |  | 2.256 |  | 11.39 |  | 45.05 |  | 100.454
批内CV（%） |  | 55.2 |  | 7.8 |  | 3.9 |  | 1.5 |  | 1.3
批内准确度偏差（%） |  | 20.4 |  | -3.3 |  | -2.1 |  | 3.2 |  | 2.6
n |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
#表示不符合接受标准，仍参与统计计算
注：拒绝原因见表1

## 表10 QC (除准确度精密度分析批）
表10：质控样品浓度数据汇总（除准确度精密度分析批外）
分析方法优化后
FB7013（游离型）反义链
检测日期 | 检测批次编号 | LQC | 准确度偏差（%） | GMQC | 准确度偏差（%） | MQC | 准确度偏差（%） | HQC | 准确度偏差（%） | DQC | 准确度偏差（%）
|  | 30 |  | 300 |  | 3000 |  | 7500 |  | 100000
|  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL
2025-08-30 | 6 | 30.255 | 0.9 | 291.813 | -2.7 | 2917.764 | -2.7 | 7108.02 | -5.2 | 88180.15 | -11.8
|  | 31.281 | 4.3 | 290.577 | -3.1 | 2842.799 | -5.2 | 7272.638 | -3 | 90636.316 | -9.4
|  | 31.142 | 3.8 | 296.032 | -1.3 | 3146.465 | 4.9 | 7499.787 | 0 | 92832.611 | -7.2
|  | 29.91 | -0.3 | 303.369 | 1.1 | 2975.799 | -0.8 | 7284.773 | -2.9
平均值 |  | 30.647 |  | 295.448 |  | 2970.707 |  | 7291.305 |  | 90549.692
SD |  | 0.669 |  | 5.774 |  | 129.203 |  | 160.675 |  | 2327.44
CV（%） |  | 2.2 |  | 2 |  | 4.3 |  | 2.2 |  | 2.6
准确度偏差（%） |  | 2.2 |  | -1.5 |  | -1 |  | -2.8 |  | -9.5
n |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 3
FB7013（游离型）正义链
检测日期 | 检测批次编号 | LQC | 准确度偏差（%） | GMQC | 准确度偏差（%） | MQC | 准确度偏差（%） | HQC | 准确度偏差（%） | DQC | 准确度偏差（%）
|  | 30 |  | 300 |  | 3000 |  | 7500 |  | 100000
|  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL
2025-08-30 | 6 | 28.635 | -4.6 | 298.487 | -0.5 | 2949.412 | -1.7 | 7311.184 | -2.5 | 91821.359 | -8.2
|  | 29.21 | -2.6 | 288.793 | -3.7 | 2955.763 | -1.5 | 7357.465 | -1.9 | 92067.302 | -7.9
|  | 29.966 | -0.1 | 309.618 | 3.2 | 3201.801 | 6.7 | 7411.901 | -1.2 | 93367.843 | -6.6
|  | 28.533 | -4.9 | 291.117 | -3 | 2950.881 | -1.6 | 7273.894 | -3
平均值 |  | 29.086 |  | 297.004 |  | 3014.464 |  | 7338.611 |  | 92418.835
SD |  | 0.658 |  | 9.37 |  | 124.921 |  | 59.631 |  | 831.014
CV（%） |  | 2.3 |  | 3.2 |  | 4.1 |  | 0.8 |  | 0.9
准确度偏差（%） |  | -3 |  | -1 |  | 0.5 |  | -2.2 |  | -7.6
n |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 3

## 表11_Recovery
表11：待测物提取回收率：以待测物与内标的峰面积比计
FB7013（游离型）反义链
检测批次编号：3
| LQC |  |  | MQC |  |  | HQC
| 提取后峰面积比 | 未提取的峰面积比 | 提取回收率（%） | 提取后峰面积比 | 未提取的峰面积比 | 提取回收率（%） | 提取后峰面积比 | 未提取的峰面积比 | 提取回收率（%）
1 | 0.007404 | 0.008051 | 92.2 | 0.67447 | 0.78921 | 85.4 | 1.5635 | 1.7664 | 87.5 |  |  | 92.2 |  |  | 85.4 |  |  | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0.006764 | 0.007798 | 84.2 | 0.66328 | 0.78948 | 84 | 1.6097 | 1.7954 | 90.1 |  |  | 84.2 |  |  | 84 |  |  | 90.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | 0.006727 | 0.007646 | 83.7 | 0.7094 | 0.76773 | 89.8 | 1.5606 | 1.7639 | 87.3 |  |  | 83.7 |  |  | 89.8 |  |  | 87.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | 0.007056 | 0.007971 | 87.8 | 0.67994 | 0.7881 | 86.1 | 1.5408 | 1.7988 | 86.2 |  |  | 87.8 |  |  | 86.1 |  |  | 86.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | 0.006952 | 0.008529 | 86.5 | 0.68501 | 0.80973 | 86.7 | 1.522 | 1.7916 | 85.2 |  |  | 86.5 |  |  | 86.7 |  |  | 85.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6 | 0.006878 | 0.008211 | 85.6 | 0.69626 | 0.79586 | 88.1 | 1.5637 | 1.8067 | 87.5 |  |  | 85.6 |  |  | 88.1 |  |  | 87.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
平均值 | 0.006964 | 0.008034 | 86.7 | 0.68473 | 0.79002 | 86.7 | 1.56 | 1.7871 | 87.3 | 0.006964 | 0.008034 | 86.7 | 0.68473 | 0.79002 | 86.7 | 1.56 | 1.7871 | 87.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
SD |  |  | 3.1 |  |  | 2 |  |  | 1.6 |  |  | 3.1 |  |  | 2 |  |  | 1.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
CV（%） |  |  | 3.6 |  |  | 2.3 |  |  | 1.8 |  |  | 3.6 |  |  | 2.3 |  |  | 1.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
总体回收率% | 86.9 | [8 empty] | 86.9 | [12 empty] | 0
总体变异%CV | 0.4 | [8 empty] | 0.4 | [12 empty] | 0
FB7013（游离型）正义链
检测批次编号：3
| LQC |  |  | MQC |  |  | HQC
| 提取后峰面积比 | 未提取的峰面积比 | 提取回收率（%） | 提取后峰面积比 | 未提取的峰面积比 | 提取回收率（%） | 提取后峰面积比 | 未提取的峰面积比 | 提取回收率（%）
1 | 0.005699 | 0.006695 | 84.3 | 0.57967 | 0.70465 | 82.5 | 1.4254 | 1.6415 | 87.2 |  |  | 84.3 |  |  | 82.5 |  |  | 87.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0.005611 | 0.0067 | 83 | 0.60725 | 0.70602 | 86.4 | 1.4508 | 1.6363 | 88.8 |  |  | 83 |  |  | 86.4 |  |  | 88.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | 0.005662 | 0.006882 | 83.8 | 0.60245 | 0.70722 | 85.8 | 1.3942 | 1.605 | 85.3 |  |  | 83.8 |  |  | 85.8 |  |  | 85.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | 0.005938 | 0.006755 | 87.8 | 0.60346 | 0.69684 | 85.9 | 1.3802 | 1.6454 | 84.5 |  |  | 87.8 |  |  | 85.9 |  |  | 84.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | 0.005385 | 0.006863 | 79.7 | 0.59686 | 0.70656 | 85 | 1.405 | 1.6435 | 86 |  |  | 79.7 |  |  | 85 |  |  | 86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6 | 0.005737 | 0.006662 | 84.9 | 0.61106 | 0.69337 | 87 | 1.4565 | 1.6322 | 89.1 |  |  | 84.9 |  |  | 87 |  |  | 89.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
平均值 | 0.005672 | 0.00676 | 83.9 | 0.60013 | 0.70244 | 85.4 | 1.4187 | 1.634 | 86.8 | 0.005672 | 0.00676 | 83.9 | 0.60013 | 0.70244 | 85.4 | 1.4187 | 1.634 | 86.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
SD |  |  | 2.6 |  |  | 1.6 |  |  | 1.9 |  |  | 2.6 |  |  | 1.6 |  |  | 1.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
CV（%） |  |  | 3.1 |  |  | 1.9 |  |  | 2.2 |  |  | 3.1 |  |  | 1.9 |  |  | 2.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
总体回收率% | 85.4 | [8 empty] | 85.4 | [12 empty] | 0
总体变异%CV | 1.7 | [8 empty] | 1.7 | [12 empty] | 0

## 表12_IS Recov
表12：内标回收率：以内标与提取待测物的峰面积比计
FB7013（游离型）反义链
检测批次编号：3
工作液浓度：10000.000 ng/mL
| 提取后内标峰面积比 | 未提取内标峰面积比 | 提取回收率（%）
1 | 1.2075 | 1.2671 | 95.4 | 95.4 | 0
2 | 1.2452 | 1.2666 | 98.4 | 98.4 | 0
3 | 1.2196 | 1.3025 | 96.3 | 96.3 | 0
4 | 1.2117 | 1.2689 | 95.7 | 95.7 | 0
5 | 1.2356 | 1.235 | 97.6 | 97.6 | 0
6 | 1.2021 | 1.2565 | 94.9 | 94.9 | 0
平均值 | 1.2203 | 1.2661 | 96.4 | 96.4 | 0
SD | 0.016896 | 0.0219 | 1.4 | 1.4 | 0
CV（%） | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0
样品名称 | 待测物峰面积 | 内标峰面积 | 内标峰面积/待测物峰面积
SS25071BV02 Unextracted Mid 1 | 2757780 | 3494343 | 1.2671 | 1.2671 | 0
SS25071BV02 Unextracted Mid 2 | 2737024 | 3466846 | 1.2666 | 1.2666 | 0
SS25071BV02 Unextracted Mid 3 | 2668101 | 3475330 | 1.3025 | 1.3025 | 0
SS25071BV02 Unextracted Mid 4 | 2762463 | 3505207 | 1.2689 | 1.2689 | 0
SS25071BV02 Unextracted Mid 5 | 2788592 | 3443850 | 1.235 | 1.235 | 0
SS25071BV02 Unextracted Mid 6 | 2752833 | 3458951 | 1.2565 | 1.2565 | 0
SS25071BV02 Extracted IS 1 | 2738545 | 3306669 | 1.2075 | 1.2075 | 0
SS25071BV02 Extracted IS 2 | 2644460 | 3292957 | 1.2452 | 1.2452 | 0
SS25071BV02 Extracted IS 3 | 2712317 | 3308072 | 1.2196 | 1.2196 | 0
SS25071BV02 Extracted IS 4 | 2725857 | 3302903 | 1.2117 | 1.2117 | 0
SS25071BV02 Extracted IS 5 | 2683950 | 3316272 | 1.2356 | 1.2356 | 0
SS25071BV02 Extracted IS 6 | 2752180 | 3308306 | 1.2021 | 1.2021 | 0

## 表13_Dilution
表13：稀释可靠性
FB7013（游离型）反义链
检测日期 | 检测批次编号 | DQC（稀释倍数50倍） | 准确度偏差（%）
100000
ng/mL
2025-05-30 | 5 | 116587.414 | 16.6 |  | 16.6 |  | 0
|  | 101488.276 | 1.5 |  | 1.5 |  | 0
|  | 104042.955 | 4 |  | 4 |  | 0
|  | 103470.503 | 3.5 |  | 3.5 |  | 0
|  | 102151.354 | 2.2 |  | 2.2 |  | 0
|  | 105582.678 | 5.6 |  | 5.6 |  | 0
平均值 |  | 105553.863 |  | 105553.863 |  | 0
SD |  | 5594.093 |  | 5594.093 |  | 0
CV（%） |  | 5.3 |  | 5.3 |  | 0
准确度（%） |  | 105.6 |  | 105.6 |  | 0
n |  | 6
FB7013（游离型）正义链
检测日期 | 检测批次编号 | DQC（稀释倍数50倍） | 准确度偏差 （%）
100000
ng/mL
2025-05-30 | 5 | 117736.965 | 17.7 |  | 17.7 |  | 0
|  | 104446.24 | 4.4 |  | 4.4 |  | 0
|  | 106306.556 | 6.3 |  | 6.3 |  | 0
|  | 103723.868 | 3.7 |  | 3.7 |  | 0
|  | 100803.195 | 0.8 |  | 0.8 |  | 0
|  | 104685.847 | 4.7 |  | 4.7 |  | 0
平均值 |  | 106283.779 |  | 106283.779 |  | 0
SD |  | 5893.995 |  | 5893.995 |  | 0
CV （%） |  | 5.5 |  | 5.5 |  | 0
准确度 （%） |  | 106.3 |  | 106.3 |  | 0
n |  | 6

## 表18_ST
表18：生物样品前处理过程中的短期稳定性
FB7013（游离型）反义链 | [5 empty] | 样品放置开始时间： | 2025-05-23 17:20
试验条件：在室温白光下放置17小时的短期稳定性 | [5 empty] | 样品放置结束时间： | 2025-05-24 10:31
检测日期 | 检测批次编号 | LQC | 准确度偏差 （%） | HQC | 准确度偏差 （%） | 放置时间： | 17.1833
|  | 30 |  | 7500
|  | ng/mL |  | ng/mL
2025-05-30 | 5 | 29.043 | -3.2 | 6821.239 | -9.1 |  |  |  | -3.2 |  | -9.1 |  | 0 |  | 0
|  | 28.731 | -4.2 | 7213.074 | -3.8 |  |  |  | -4.2 |  | -3.8 |  | 0 |  | 0
|  | 27.281 | -9.1 | 7069.909 | -5.7 |  |  |  | -9.1 |  | -5.7 |  | 0 |  | 0
|  | 31.475 | 4.9 | 7257.451 | -3.2 |  |  |  | 4.9 |  | -3.2 |  | 0 |  | 0
|  | 28.578 | -4.7 | 7269.081 | -3.1 |  |  |  | -4.7 |  | -3.1 |  | 0 |  | 0
|  | 25.816 | -13.9 | 7246.875 | -3.4 |  |  |  | -13.9 |  | -3.4 |  | 0 |  | 0
平均值 |  | 28.487 |  | 7146.272 |  |  |  | 28.487 |  | 7146.272 |  | 0 |  | 0
SD |  | 1.892 |  | 175.216 |  |  |  | 1.892 |  | 175.216 |  | 0 |  | 0
CV（%） |  | 6.6 |  | 2.5 |  |  |  | 6.6 |  | 2.5 |  | 0 |  | 0
准确度（%） |  | 95 |  | 95.3 |  |  |  | 95 |  | 95.3 |  | 0 |  | 0
n |  | 6 |  | 6
FB7013（游离型）正义链 | [5 empty] | 样品放置开始时间： | 2025-05-23 17:20
试验条件：在室温白光下放置17小时的短期稳定性 | [5 empty] | 样品放置结束时间： | 2025-05-24 10:31
检测日期 | 检测批次编号 | LQC | 准确度偏差 （%） | HQC | 准确度偏差 （%） | 放置时间： | 17.1833
|  | 30 |  | 7500
|  | ng/mL |  | ng/mL
2025-05-30 | 5 | 27.171 | -9.4 | 7169.436 | -4.4 |  |  |  | -9.4 |  | -4.4 |  | 0 |  | 0
|  | 27.967 | -6.8 | 7082.985 | -5.6 |  |  |  | -6.8 |  | -5.6 |  | 0 |  | 0
|  | 28.454 | -5.2 | 7157.666 | -4.6 |  |  |  | -5.2 |  | -4.6 |  | 0 |  | 0
|  | 25.827 | -13.9 | 7356.345 | -1.9 |  |  |  | -13.9 |  | -1.9 |  | 0 |  | 0
|  | 26.051 | -13.2 | 7250.826 | -3.3 |  |  |  | -13.2 |  | -3.3 |  | 0 |  | 0
|  | 27.207 | -9.3 | 7286.156 | -2.9 |  |  |  | -9.3 |  | -2.9 |  | 0 |  | 0
平均值 |  | 27.113 |  | 7217.236 |  |  |  | 27.113 |  | 7217.236 |  | 0 |  | 0
SD |  | 1.032 |  | 99.082 |  |  |  | 1.032 |  | 99.082 |  | 0 |  | 0
CV （%） |  | 3.8 |  | 1.4 |  |  |  | 3.8 |  | 1.4 |  | 0 |  | 0
准确度 （%） |  | 90.4 |  | 96.2 |  |  |  | 90.4 |  | 96.2 |  | 0 |  | 0
n |  | 6 |  | 6

## 表19_FT
表19：冻融稳定性
FB7013（游离型）反义链
试验条件：在超低温冷冻冰箱（-70~-90 °C）冻存至少12小时，在室温白光条件下融化。
检测日期 | 检测批次编号 | 冻融循环次数 | LQC | 准确度偏差 （%） | HQC | 准确度偏差 （%）
|  |  | 30 |  | 7500
|  |  | ng/mL |  | ng/mL
2025-05-30 | 5 | 5次 | 27.913 | -7 | 7123.073 | -5 |  | -7 |  | -5 |  | 0 |  | 0
|  |  | 28.51 | -5 | 7207.623 | -3.9 |  | -5 |  | -3.9 |  | 0 |  | 0
|  |  | 28.813 | -4 | 7355.349 | -1.9 |  | -4 |  | -1.9 |  | 0 |  | 0
|  |  | 29.034 | -3.2 | 7263.924 | -3.1 |  | -3.2 |  | -3.1 |  | 0 |  | 0
|  |  | 29.758 | -0.8 | 7236.117 | -3.5 |  | -0.8 |  | -3.5 |  | 0 |  | 0
|  |  | 28.93 | -3.6 | 7288.743 | -2.8 |  | -3.6 |  | -2.8 |  | 0 |  | 0
平均值 |  |  | 28.826 |  | 7245.805 |  | 28.826 |  | 7245.805 |  | 0 |  | 0
SD |  |  | 0.609 |  | 78.469 |  | 0.609 |  | 78.469 |  | 0 |  | 0
CV（%） |  |  | 2.1 |  | 1.1 |  | 2.1 |  | 1.1 |  | 0 |  | 0
准确度（%） |  |  | 96.1 |  | 96.6 |  | 96.1 |  | 96.6 |  | 0 |  | 0
n |  |  | 6 |  | 6
FB7013（游离型）正义链
试验条件：在超低温冷冻冰箱（-70~-90 °C）冻存至少12小时，在室温白光条件下融化。
检测日期 | 检测批次编号 | 冻融循环次数 | LQC | 准确度偏差 （%） | HQC | 准确度偏差 （%）
|  |  | 30 |  | 7500
|  |  | ng/mL |  | ng/mL
2025-05-30 | 5 | 5次 | 26.908 | -10.3 | 7231.607 | -3.6 |  | -10.3 |  | -3.6 |  | 0 |  | 0
|  |  | 29.768 | -0.8 | 7431.265 | -0.9 |  | -0.8 |  | -0.9 |  | 0 |  | 0
|  |  | 29.185 | -2.7 | 7426.188 | -1 |  | -2.7 |  | -1 |  | 0 |  | 0
|  |  | 26.806 | -10.6 | 7388.972 | -1.5 |  | -10.6 |  | -1.5 |  | 0 |  | 0
|  |  | 30.153 | 0.5 | 7285.33 | -2.9 |  | 0.5 |  | -2.9 |  | 0 |  | 0
|  |  | 29.068 | -3.1 | 7397.329 | -1.4 |  | -3.1 |  | -1.4 |  | 0 |  | 0
平均值 |  |  | 28.648 |  | 7360.115 |  | 28.648 |  | 7360.115 |  | 0 |  | 0
SD |  |  | 1.443 |  | 82.162 |  | 1.443 |  | 82.162 |  | 0 |  | 0
CV （%） |  |  | 5 |  | 1.1 |  | 5 |  | 1.1 |  | 0 |  | 0
准确度 （%） |  |  | 95.5 |  | 98.1 |  | 95.5 |  | 98.1 |  | 0 |  | 0
n |  |  | 6 |  | 6

## 表20_PSS
表20：处理后样品的稳定性
FB7013（游离型）反义链
试验条件：在自动进样器（5 °C）条件下保存158小时的稳定性 | [5 empty] | 样品处理完成时间： | 2025-05-23 18:46
检测日期 | 检测批次编号 | LQC | 准确度偏差 （%） | HQC | 准确度偏差 （%） | 该样品第一针进样时间： | 2025-05-30 08:55
|  | 30 |  | 7500 |  | 放置时间： | 158.15
|  | ng/mL |  | ng/mL
2025-05-30 | 5 | 32.302 | 7.7 | 7569.595 | 0.9 |  |  |  | 7.7 |  | 0.9 |  | 0 |  | 0
|  | 30.377 | 1.3 | 7653.661 | 2 |  |  |  | 1.3 |  | 2 |  | 0 |  | 0
|  | 35.507 | 18.4 | 7776.112 | 3.7 |  |  |  | 18.4 |  | 3.7 |  | 0 |  | 0
|  | 31.706 | 5.7 | 7951.359 | 6 |  |  |  | 5.7 |  | 6 |  | 0 |  | 0
|  | 33.383 | 11.3 | 7686.856 | 2.5 |  |  |  | 11.3 |  | 2.5 |  | 0 |  | 0
|  | 32.112 | 7 | 8120.537 | 8.3 |  |  |  | 7 |  | 8.3 |  | 0 |  | 0
平均值 |  | 32.565 |  | 7793.02 |  |  |  | 32.565 |  | 7793.02 |  | 0 |  | 0
SD |  | 1.739 |  | 206.511 |  |  |  | 1.739 |  | 206.511 |  | 0 |  | 0
CV（%） |  | 5.3 |  | 2.6 |  |  |  | 5.3 |  | 2.6 |  | 0 |  | 0
准确度（%） |  | 108.6 |  | 103.9 |  |  |  | 108.6 |  | 103.9 |  | 0 |  | 0
n |  | 6 |  | 6
FB7013（游离型）正义链
试验条件：在自动进样器（5 °C）条件下保存158小时的稳定性
检测日期 | 检测批次编号 | LQC | 准确度偏差 （%） | HQC | 准确度偏差 （%） | 样品处理完成时间： | 2025-05-23 18:46
|  | 30 |  | 7500 |  | 该样品第一针进样时间： | 2025-05-30 08:55
|  | ng/mL |  | ng/mL |  | 放置时间： | 158.15
2025-05-30 | 5 | 32.258 | 7.5 | 7886.6 | 5.2 |  |  |  | 7.5 |  | 5.2 |  | 0 |  | 0
|  | 31.913 | 6.4 | 7957.097 | 6.1 |  |  |  | 6.4 |  | 6.1 |  | 0 |  | 0
|  | 31.137 | 3.8 | 7993.746 | 6.6 |  |  |  | 3.8 |  | 6.6 |  | 0 |  | 0
|  | 32.567 | 8.6 | 8172.815 | 9 |  |  |  | 8.6 |  | 9 |  | 0 |  | 0
|  | 32.602 | 8.7 | 8089.386 | 7.9 |  |  |  | 8.7 |  | 7.9 |  | 0 |  | 0
|  | 33.13 | 10.4 | 8275.438 | 10.3 |  |  |  | 10.4 |  | 10.3 |  | 0 |  | 0
平均值 |  | 32.268 |  | 8062.514 |  |  |  | 32.268 |  | 8062.514 |  | 0 |  | 0
SD |  | 0.685 |  | 144.922 |  |  |  | 0.685 |  | 144.922 |  | 0 |  | 0
CV （%） |  | 2.1 |  | 1.8 |  |  |  | 2.1 |  | 1.8 |  | 0 |  | 0
准确度 （%） |  | 107.6 |  | 107.5 |  |  |  | 107.6 |  | 107.5 |  | 0 |  | 0
n |  | 6 |  | 6

## 表22_Blood (2)
表22：全血稳定性
FB7013（游离型）反义链
试验条件：全血样品在室温白光下放置2小时后的稳定性
检测日期 | 检测批次编号 | 样品编号 | 浓度
|  |  | 30 | ng/mL | 7500 | ng/mL
|  |  | 待测物与内标的峰面积比 |  | 待测物与内标的峰面积比
|  |  | Tx | T0 | Tx | T0
2025-05-29 | 4 | 1 | 0.011598 | 0.011771 | 2.7124 | 2.5891
|  | 2 | 0.011635 | 0.011745 | 2.6982 | 2.6523
|  | 3 | 0.011381 | 0.011662 | 2.5985 | 2.6982
|  | 4 | 0.011459 | 0.012139 | 2.6183 | 2.6862
|  | 5 | 0.012014 | 0.011834 | 2.7138 | 2.6101
|  | 6 | 0.011309 | 0.011241 | 2.6344 | 2.6605
平均值 |  |  | 0.011566 | 0.011732 | 2.6626 | 2.6494 | 0.011566 | 0.011732 | 2.6626 | 2.6494 | 0 | 0 | 0 | 0
SD |  |  | 0.000252 | 0.000291 | 0.051454 | 0.042546 | 0.000252 | 0.000291 | 0.051454 | 0.042546 | 0 | 0 | 0 | 0
CV（%） |  |  | 2.2 | 2.5 | 1.9 | 1.6 | 2.2 | 2.5 | 1.9 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0
差异（%） |  |  | -1.4 |  | 0.5 |  | -1.4 |  | 0.5 |  | 0 |  | 0
FB7013（游离型）正义链
试验条件：全血样品在室温白光下放置2小时后的稳定性
检测日期 | 检测批次编号 | 样品编号 | 浓度
|  |  | 30 | ng/mL | 7500 | ng/mL
|  |  | 待测物与内标的峰面积比 |  | 待测物与内标的峰面积比
|  |  | Tx | T0 | Tx | T0
2025-05-29 | 4 | 1 | 0.010012 | 0.010091 | 2.5285 | 2.3896
|  | 2 | 0.01044 | 0.009911 | 2.4537 | 2.4572
|  | 3 | 0.010156 | 0.010555 | 2.453 | 2.4793
|  | 4 | 0.009967 | 0.009946 | 2.4718 | 2.4567
|  | 5 | 0.010246 | 0.010056 | 2.4987 | 2.5023
|  | 6 | 0.009918 | 0.009916 | 2.4501 | 2.4697
平均值 |  |  | 0.010123 | 0.010079 | 2.476 | 2.4591 | 0.010123 | 0.010079 | 2.476 | 2.4591 | 0 | 0 | 0 | 0
SD |  |  | 0.000198 | 0.000245 | 0.031584 | 0.038003 | 0.000198 | 0.000245 | 0.031584 | 0.038003 | 0 | 0 | 0 | 0
CV （%） |  |  | 2 | 2.4 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.4 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
差异 （%） |  |  | 0.4 |  | 0.7 |  | 0.4 |  | 0.7 |  | 0 |  | 0

## 表23_溶血效应
表23：溶血效应
FB7013（游离型）反义链
检测日期 | 检测批次编号 | LQC | 准确度偏差 （%） | HQC | 准确度偏差 （%）
|  | 30 |  | 7500
|  | ng/mL |  | ng/mL
2025-05-23 | 2 | 27.17 | -9.4 | 7198.133 | -4 |  | -9.4 |  | -4 |  | 0 |  | 0
|  | 25.85 | -13.8 | 7515.254 | 0.2 |  | -13.8 |  | 0.2 |  | 0 |  | 0
|  | 29.584 | -1.4 | 7704.771 | 2.7 |  | -1.4 |  | 2.7 |  | 0 |  | 0
平均值 |  | 27.535 |  | 7472.719 |  | 27.535 |  | 7472.719 |  | 0 |  | 0
SD |  | 1.894 |  | 255.983 |  | 1.894 |  | 255.983 |  | 0 |  | 0
CV（%） |  | 6.9 |  | 3.4 |  | 6.9 |  | 3.4 |  | 0 |  | 0
准确度（%） |  | 91.8 |  | 99.6 |  | 91.8 |  | 99.6 |  | 0 |  | 0
n |  | 3 |  | 3
FB7013（游离型）正义链
检测日期 | 检测批次编号 | LQC | 准确度偏差 （%） | HQC | 准确度偏差 （%）
|  | 30 |  | 7500
|  | ng/mL |  | ng/mL
2025-05-23 | 2 | 28.491 | -5 | 7514.291 | 0.2 |  | -5 |  | 0.2 |  | 0 |  | 0
|  | 26.598 | -11.3 | 7478.596 | -0.3 |  | -11.3 |  | -0.3 |  | 0 |  | 0
|  | 29.233 | -2.6 | 7622.161 | 1.6 |  | -2.6 |  | 1.6 |  | 0 |  | 0
平均值 |  | 28.107 |  | 7538.349 |  | 28.107 |  | 7538.349 |  | 0 |  | 0
SD |  | 1.359 |  | 74.745 |  | 1.359 |  | 74.745 |  | 0 |  | 0
CV （%） |  | 4.8 |  | 1 |  | 4.8 |  | 1 |  | 0 |  | 0
准确度 （%） |  | 93.7 |  | 100.5 |  | 93.7 |  | 100.5 |  | 0 |  | 0
n |  | 3 |  | 3

## 表21_LTS
表21：生物基质中待测物的长期稳定性
FB7013（游离型）反义链
试验条件：-70~-90°C条件下101天 | [7 empty] | 长期稳定性样品配置日期： | 2025-05-20
检测日期 | 检测批次编号 | LQC | 准确度偏差 (%) | HQC | 准确度偏差 (%) | DQC | 准确度偏差 (%) | 长期稳定性样品处理日期： | 2025-08-29
|  | 30 |  | 7500 |  | 100000 |  | 长期稳定性样品放置时间（天）： | 101
|  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL
2025-08-30 | 6 | 30.303 | 1 | 7446.939 | -0.7 | 99488.029 | -0.5
|  | 27.702 | -7.7 | 7340.326 | -2.1 | 98376.084 | -1.6
|  | 29.866 | -0.4 | 7302.701 | -2.6 | 95698.477 | -4.3
|  | 28.369 | -5.4 | 7228.844 | -3.6 | 93219.625 | -6.8
|  | 27.977 | -6.7 | 7403.22 | -1.3 | 97874.456 | -2.1
|  | 30.878 | 2.9 | 7282.799 | -2.9 | 97730.723 | -2.3
平均值 |  | 29.183 |  | 7334.138 |  | 97064.566
SD |  | 1.334 |  | 80.306 |  | 2251.342
CV（%） |  | 4.6 |  | 1.1 |  | 2.3
准确度（%） |  | 97.3 |  | 97.8 |  | 97.1
n |  | 6 |  | 6 |  | 6
FB7013（游离型）正义链
试验条件：-70~-90°C条件下101天
检测日期 | 检测批次编号 | LQC | 准确度偏差 (%) | HQC | 准确度偏差 (%) | DQC | 准确度偏差 (%) | 长期稳定性样品配置日期： | 2025-05-20
|  | 30 |  | 7500 |  | 100000 |  | 长期稳定性样品处理日期： | 2025-08-29
|  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | 长期稳定性样品放置时间（天）： | 101
2025-08-30 | 6 | 31.267 | 4.2 | 7603.905 | 1.4 | 101824.956 | 1.8
|  | 29.268 | -2.4 | 7598.407 | 1.3 | 102268.803 | 2.3
|  | 30.393 | 1.3 | 7561.491 | 0.8 | 97013.671 | -3
|  | 26.357 | -12.1 | 7683.658 | 2.4 | 95760.142 | -4.2
|  | 29.247 | -2.5 | 7648.918 | 2 | 96528.765 | -3.5
|  | 28.488 | -5 | 7644.451 | 1.9 | 98065.395 | -1.9
平均值 |  | 29.17 |  | 7623.472 |  | 98576.955
SD |  | 1.69 |  | 43.733 |  | 2793.361
CV (%) |  | 5.8 |  | 0.6 |  | 2.8
准确度 (%) |  | 97.2 |  | 101.6 |  | 98.6
n |  | 6 |  | 6 |  | 6

## 表22_Blood
表22：全血稳定性
FB7013（游离型）反义链
试验条件：全血样品在冰水浴白光下放置2小时后的稳定性
检测日期 | 检测批次编号 | 样品编号 | 浓度
|  |  | 30 | ng/mL | 7500 | ng/mL
|  |  | 待测物与内标的峰面积比 |  | 待测物与内标的峰面积比
|  |  | Tx | T0 | Tx | T0
2025-10-28 | 7 | 1 | 0.013338 | 0.013409 | 3.2038 | 3.5838
|  | 2 | 0.012997 | 0.014295 | 3.0925 | 3.5574
|  | 3 | 0.013221 | 0.013514 | 3.4594 | 3.2012
|  | 4 | 0.013232 | 0.013657 | 3.3762 | 3.4523
|  | 5 | 0.011951 | 0.013382 | 3.027 | 3.4788
|  | 6 | 0.012428 | 0.012837 | 3.219 | 3.1813
平均值 |  |  | 0.012861 | 0.013516 | 3.2297 | 3.4091
SD |  |  | 0.000553 | 0.000473 | 0.16427 | 0.17571
CV（%） |  |  | 4.3 | 3.5 | 5.1 | 5.2
差异（%） |  |  | -4.8 |  | -5.3
FB7013（游离型）正义链
试验条件：全血样品在冰水浴白光下放置2小时后的稳定性
检测日期 | 检测批次编号 | 样品编号 | 浓度
|  |  | 30 | ng/mL | 7500 | ng/mL
|  |  | 待测物与内标的峰面积比 |  | 待测物与内标的峰面积比
|  |  | Tx | T0 | Tx | T0
2025-10-28 | 7 | 1 | 0.006338 | 0.005941 | 1.6303 | 1.7176
|  | 2 | 0.006924 | 0.006987 | 1.589 | 1.7276
|  | 3 | 0.006672 | 0.006505 | 1.7305 | 1.6195
|  | 4 | 0.00653 | 0.006346 | 1.7117 | 1.7462
|  | 5 | 0.006544 | 0.007222 | 1.5592 | 1.7538
|  | 6 | 0.007448 | 0.007331 | 1.6649 | 1.6275
平均值 |  |  | 0.006743 | 0.006722 | 1.6476 | 1.6987
SD |  |  | 0.000396 | 0.000546 | 0.067569 | 0.059725
CV （%） |  |  | 5.9 | 8.1 | 4.1 | 3.5
差异 （%） |  |  | 0.3 |  | -3

## 分析天平
分析天平编号： | EQ202003 | EQ2018B23 | EQ201590