## 1.1
1.1 检测方法概述
待测物 | 游离Dxd
内标 | Dxd-d5
分析方法 | SS24160-BA-002：LC-MS/MS方法测定SD大鼠EDTA-K2血浆样品中游离Dxd (游离Dxd)的浓度
设备名称 | 制造商 | 型号
高效液相色谱 | Waters | ACQUITY UPLC
离子源 | AB Sciex | Turbo-V电喷雾离子源
检测器-串联质谱 | AB Sciex | TRIPLE QUADTM 6500+
数据采集/管理软件 | Sciex Analyst（版本1.6.3），Watson LIMS（版本7.4.2）
离子化方式 | 电喷雾离子化正离子模式
扫描方式 | 多反应监测
色谱柱型号及所用序列号 | 型号：Shim-pack GIST-HP 3μm C18-AQ 2.1×100mm(HSS)
序列号：23L88859/24A0468449
流动相及流速 | 流动相A：0.1%甲酸的水溶液
流动相B：0.1%甲酸的乙腈溶液
流速：0.600 mL/min
柱温 | 40.0°C
样品的生物基质 | SD大鼠血浆
抗凝剂 | EDTA-K2
样品体积 | 20μL
生物基质来源 | 上海益诺思生物技术股份有限公司
样品预处理方法 | 液液萃取
进样量 | 4μL
定量指标 | 游离Dxd：游离Dxd峰面积与内标Dxd-d5峰面积比；
回归方程 | y = ax + b
权重系数 | 1/（x*x）
线性范围 | 游离Dxd：1.500~1500.000 pmol/mL
最低定量限（LLOQ） | 游离Dxd：1.500 pmol/mL
最低质控浓度（LLOQ QC） | 游离Dxd：1.500 pmol/mL
质控浓度（QC） | 游离Dxd：4.500 pmol/mL，45.000 pmol/mL，450.000 pmol/mL，1125.000 pmol/mL；
系统适用性 | 游离Dxd：待测物保留时间CV≤ 0.6%；内标保留时间CV≤ 0.0%；面积比CV≤6.0%；
待测物残留 | 待测物残留≤ 0.0%
内标残留 | 内标残留≤ 0.0%
生物样品前处理过程中的短期稳定性 | 游离Dxd（QHL-1306存在下）：冰水浴白光下至少稳定16小时
冻融稳定性 | 游离Dxd（QHL-1306存在下）：-70--90°C /冰水浴白光下至少冻融循环4次稳定
处理后样品的稳定性 | 游离Dxd（QHL-1306存在下）：在自动进样器（5°C）条件下可稳定保存至少77小时
生物基质中待测物的长期稳定性 | 游离Dxd（QHL-1306存在下）：在-70°C~-90°C下稳定至少108天
全血稳定性 | 游离Dxd（QHL-1306存在下）：全血样品冰水浴白光放置至少稳定1.5小时

## 2.1标准品
2.1 标准品
化合物名称： | Dxd | QHL-1306
化合物代码： | 游离Dxd | QHL-1306
标准品登记号： | KN-RS-25-0289 | KN-RS-25-0288
批号： | 268112 | RD028-149-S
纯度： | 99.3% | 91.3%（含量，以无水物计）
分子量 | 493.48 | 2534.82
保存条件： | -15 ~ -25ºC | 2 ~ 8ºC，遮光，密封
有效期至： | 2027-08-28 | 2027-03-24
来源： | MedChemExpress | 上海合利成生物医药科技有限公司

## 2.2内标
2.2 内标
化合物名称： | Dxd-d5
化合物代码： | ISSS25255
标准品登记号： | KN-RS-25-0290
批号： | 365043
含量： | 90.41%
保存条件： | 2 ~ 8ºC，密封，避光，避湿
有效期至： | 2027-02-20
来源： | MedChemExpress

## 2.5试剂
2.5 试剂
试剂 | 供应商 | 级别
甲醇（MeOH） | 上海安谱实验科技股份有限公司 | 色谱纯
乙腈（ACN） | 上海安谱实验科技股份有限公司 | 色谱纯
二甲亚砜（DMSO） | 上海安谱实验科技股份有限公司 | 色谱纯
异丙醇（IPA） | 上海安谱实验科技股份有限公司 | 色谱纯
甲酸（FA） | 上海安谱实验科技股份有限公司 | 色谱纯
甲酸铵（NH4HCO2） | 国药集团化学试剂有限公司/ 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 | 分析纯
甲基叔丁基醚 | 上海安谱实验科技股份有限公司 | 色谱纯

## 2.6 空白基质
2.6 空白基质
基质 | 供应商 | 益诺思登记号 | 接收日期
SD大鼠EDTA-K2血浆 | 上海益诺思生物技术股份有限公司 | KN-BM-25-500 | 2025-08-14
SD大鼠EDTA-K2全血 | 上海益诺思生物技术股份有限公司 | KN-BM-25-510 | 2025-08-18
SD大鼠EDTA-K2血浆 | 上海益诺思生物技术股份有限公司 | KN-BM-25-678 | 2025-11-06
SD大鼠EDTA-K2血浆 | 上海益诺思生物技术股份有限公司 | KN-BM-25-677 | 2025-11-06

## 2.9标准曲线质控样品配制
2.9 标准曲线/质控样品的配制
类型 | 配制日期 | 储存条件
标准曲线样品 | 2025-08-18 | 现配现用
2025-08-21
| 2025-11-20 | 现配现用
2025-12-04
质量控制样品 | 2025-08-18 | 现配现用
2025-08-21
2025-11-20
2025-12-04

## 表1_schedule
表1：批量样品检测情况列表
表1：批量样品检测情况列表
检测批次编号 | 检测内容 | 提取日期 | 检测日期 | 分析批是否接受 | 设备编号
1 | 系统适用性，标准曲线及范围，稳定性T0，残留评价 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 是1 | EQ201758
2 | 系统适用性，标准曲线及范围，样品短期稳定性，冻融稳定性，处理后样品稳定性2，残留评价 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 是3 | EQ201758
3 | 系统适用性，全血稳定性 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 不适用4 | EQ201758
4 | 系统适用性，标准曲线及范围，样品长期稳定性，残留评价 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 是 | EQ201758
5 | 系统适用性，标准曲线及范围，样品长期稳定性，残留评价 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 是 | EQ201758
备注：
注1：由于移取了100 μL处理后样品至另一块96孔板（作PSS考察使用），导致仪器无法吸取到剩余样品。将所有样品转移至新的容量为700 μL的96孔板中，重新进样。
注2：处理后样品稳定性实验，所使用的样品于2025年08月18日第1个分析批中制备。
注3：转板报错，重新平衡仪器，评估后从停止的样品开始继续提交分析
注4：本分析批无标曲质控样品

## 表2_SST
表2 ：系统适用性
检测批次编号 | CV（%）
| 待测物保留时间 | 内标保留时间 | 峰面积比
1 | 0 | 0 | 4
2 | 0.6 | 0 | 2
3 | 0.6 | 0 | 2.3
4 | 0 | 0 | 2.3
5 | 0.6 | 0 | 6

## 表3_CO
表3 ：批量样品检测过程的残留
检测批次编号 | Carryover样品中待测物残留峰面积 | Carryover样品中内标残留峰面积 | LLOQ 标曲样品待测物峰面积 | LLOQ标曲样品内标峰面积 | 符合接受标准的LLOQ 标曲样品待测物峰面积均值 | 符合接受标准的LLOQ 标曲样品内标峰面积均值 | 待测物残留率（%） | 内标残留率（%）
1 | 0 | 0 | 1658 | 40390 | 1543 | 40555 | 0 | 0
| 0 | 0 | 1428 | 40720 |  |  | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 1576 | 37017 | 1627 | 36267 | 0 | 0
| 0 | 0 | 1677 | 35516 |  |  | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 2765 | 75144 | 2846 | 77653 | 0 | 0
| 0 | 0 | 2926 | 80162 |  |  | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 2641 | 71747 | 2511 | 72830 | 0 | 0
| 0 | 0 | 2380 | 73912 |  |  | 0 | 0

## 表7_Regression
表7：标准曲线参数汇总
检测日期 | 检测批次编号 | 斜率 | 截距 | R2 | LLOQ（pmol/mL） | ULOQ (pmol/mL）
2025-08-19 | 1 | 0.02455 | 0.001877 | 0.998 | 1.5 | 1500
2025-08-21 | 2 | 0.02443 | 0.007653 | 0.9983 | 1.5 | 1500
2025-11-20 | 4 | 0.02222 | 0.003499 | 0.9986 | 1.5 | 1500
2025-12-05 | 5 | 0.02199 | 0.002149 | 0.9975 | 1.5 | 1500
平均值 |  | 0.0233 | 0.003795 | 0.9981
SD |  | 0.001381 | 0.002668 | 0.0005
CV（%） |  | 5.9 | 70.3 | 0.1
n |  | 4 | 4 | 4
拟合方程：峰面积比= 斜率 ×浓度 + 截距， 权重：1/（浓度×浓度）

## 表8_curve
表8：标准曲线的回算浓度
检测日期 | 检测批次编号 | STD1 | 准确度偏差（%） | STD2 | 准确度偏差（%） | STD3 | 准确度偏差（%） | STD4 | 准确度偏差（%） | STD5 | 准确度偏差 (%) | STD6 | 准确度偏差 (%) | STD7 | 准确度偏差 (%) | STD8 | 准确度偏差 (%)
|  | 1.5 |  | 3 |  | 7.5 |  | 30 |  | 150 |  | 750 |  | 1200 |  | 1500
|  | pmol/mL |  | pmol/mL |  | pmol/mL |  | pmol/mL |  | pmol/mL |  | pmol/mL |  | pmol/mL |  | pmol/mL
2025-08-19 | 1 | 1.595 | 6.3 | 3.085 | 2.8 | 7.367 | -1.8 | 31.379 | 4.6 | 150.038 | 0 | 745.623 | -0.6 | 1224.881 | 2.1 | 1488.233 | -0.8
|  | 1.352 | -9.9 | 3.157 | 5.2 | 7.396 | -1.4 | 29.431 | -1.9 | 149.297 | -0.5 | 756.184 | 0.8 | 1158.345 | -3.5 | 1474.57 | -1.7
2025-08-21 | 2 | 1.43 | -4.7 | 3.039 | 1.3 | 7.188 | -4.2 | 30.383 | 1.3 | 152.108 | 1.4 | 754.876 | 0.7 | 1203.206 | 0.3 | 1478.668 | -1.4
|  | 1.62 | 8 | 2.857 | -4.8 | 7.093 | -5.4 | 31.615 | 5.4 | 151.295 | 0.9 | 759.073 | 1.2 | 1200.991 | 0.1 | 1500.628 | 0
2025-11-20 | 4 | 1.498 | -0.1 | 2.917 | -2.8 | 8.014 | 6.9 | 31.404 | 4.7 | 150.878 | 0.6 | 732.639 | -2.3 | 1162.836 | -3.1 | 1422.943 | -5.1
|  | 1.485 | -1 | 3.009 | 0.3 | 7.708 | 2.8 | 31.249 | 4.2 | 150.544 | 0.4 | 748.054 | -0.3 | 1164.512 | -3 | 1469.384 | -2
2025-12-05 | 5 | 1.576 | 5.1 | 2.984 | -0.5 | 7.727 | 3 | 30.562 | 1.9 | 151.888 | 1.3 | 696.877 | -7.1 | 1178.931 | -1.8 | 1489.709 | -0.7
|  | 1.367 | -8.9 | 3.104 | 3.5 | 8.164 | 8.9 | 29.234 | -2.6 | 151.756 | 1.2 | 746.4 | -0.5 | 1181.316 | -1.6 | 1482.235 | -1.2
平均值 |  | 1.49 |  | 3.019 |  | 7.582 |  | 30.657 |  | 150.976 |  | 742.466 |  | 1184.377 |  | 1475.796
SD |  | 0.102 |  | 0.099 |  | 0.385 |  | 0.923 |  | 0.98 |  | 20.176 |  | 23.441 |  | 23.454
CV（%） |  | 6.8 |  | 3.3 |  | 5.1 |  | 3 |  | 0.6 |  | 2.7 |  | 2 |  | 1.6
准确度偏差（%） |  | -0.7 |  | 0.6 |  | 1.1 |  | 2.2 |  | 0.7 |  | -1 |  | -1.3 |  | -1.6
n |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8

## 表10 QC (除准确度精密度分析批）
表10：质控样品浓度数据汇总（除准确度精密度分析批外）
检测日期 | 检测批次编号 | LQC | 准确度偏差（%） | GMQC | 准确度偏差（%） | MQC | 准确度偏差（%） | HQC | 准确度偏差（%）
|  | 4.5 |  | 45 |  | 450 |  | 1125
|  | pmol/mL |  | pmol/mL |  | pmol/mL |  | pmol/mL
2025-08-19 | 1 | 4.504 | 0.1 | 43.168 | -4.1 | 452.617 | 0.6 | 1087.374 | -3.3
|  | 4.61 | 2.4 | 44.86 | -0.3 | 437.662 | -2.7 | 1112.742 | -1.1
|  | 4.503 | 0.1 | 43.165 | -4.1 | 442.792 | -1.6 | 1077.625 | -4.2
|  | 4.479 | -0.5 | 45.443 | 1 | 441.654 | -1.9 | 1087.562 | -3.3
2025-08-21 | 2 | 4.729 | 5.1 | 44.738 | -0.6 | 438.154 | -2.6 | 1073.025 | -4.6
|  | 5.089 | 13.1 | 46.029 | 2.3 | 429.873 | -4.5 | 1064.288 | -5.4
|  | 4.173 | -7.3 | 45.888 | 2 | 437.693 | -2.7 | 1092.225 | -2.9
|  | 4.984 | 10.8 | 44.749 | -0.6 | 439.373 | -2.4 | 1074.436 | -4.5
2025-11-20 | 4 | 4.608 | 2.4 | 44.191 | -1.8 | 451.985 | 0.4 | 1096.739 | -2.5
|  | 4.624 | 2.8 | 45.48 | 1.1 | 450.133 | 0 | 1101.449 | -2.1
|  | 4.445 | -1.2 | 45.608 | 1.4 | 456.661 | 1.5 | 1126.881 | 0.2
|  | 4.64 | 3.1 | 45.15 | 0.3 | 461.025 | 2.5 | 1125.379 | 0
2025-12-05 | 5 | 4.408 | -2 | 46.273 | 2.8 | 441.434 | -1.9 | 1066.207 | -5.2
|  | 4.656 | 3.5 | 45.827 | 1.8 | 458.879 | 2 | 1113.816 | -1
|  | 4.696 | 4.4 | 44.861 | -0.3 | 456.362 | 1.4 | 1128.48 | 0.3
|  | 4.774 | 6.1 | 46.257 | 2.8 | 457.103 | 1.6 | 1135.67 | 0.9
平均值 |  | 4.62 |  | 45.105 |  | 447.088 |  | 1097.744
SD |  | 0.219 |  | 0.963 |  | 9.549 |  | 23.676
CV（%） |  | 4.7 |  | 2.1 |  | 2.1 |  | 2.2
准确度偏差（%） |  | 2.7 |  | 0.2 |  | -0.6 |  | -2.4
n |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16

## 表18_ST
表18：生物样品前处理过程中的短期稳定性
游离Dxd（QHL-1306存在下） | [6 empty] | 样品放置开始时间： | 2025-08-19 17:15
试验条件：在冰水浴白光下放置16小时的短期稳定性 | [6 empty] | 样品放置结束时间： | 2025-08-20 09:20
检测日期 | 检测批次编号 | 样品编号 | QHL-1306浓度：20000.000 pmol/mL |  |  |  | 放置时间： | 16.0833
|  |  | LQC | 4.500 pmol/mL | HQC | 1125.000 pmol/mL
|  |  | 浓度（pmol/mL） |  | 浓度（pmol/mL）
|  |  | Tx | T0 | Tx | T0
2025/08/19 (T0) / 2025/08/21 (Tx) | 1 (T0) / 2 (Tx) | 1 | 19.198 | 19.283 | 1061.535 | 1089.472
|  | 2 | 19.137 | 19.303 | 1077.936 | 1136.435
|  | 3 | 19.431 | 18.835 | 1038.898 | 1085.316
|  | 4 | 19.378 | 19.312 | 1022.737 | 1102.779
|  | 5 | 17.741 | 18.58 | 1078.628 | 1109.796
|  | 6 | 19.924 | 17.919 | 1107.575 | 1101.207
平均值 |  |  | 19.135 | 18.872 | 1064.552 | 1104.168
SD |  |  | 0.737 | 0.556 | 30.476 | 18.193
CV（%） |  |  | 3.9 | 2.9 | 2.9 | 1.6
差异（%） |  |  | 1.4 |  | -3.6

## 表19_FT
表19：冻融稳定性
游离Dxd（QHL-1306存在下）
试验条件：在超低温冷冻冰箱（-70~-90°C）冻存至少12小时，在冰水浴白光条件下融化。
检测日期 | 检测批次编号 | 冻融循环次数 | 样品编号 | QHL-1306浓度：20000.000 pmol/mL
|  |  |  | LQC | 4.500 pmol/mL | HQC | 1125.000 pmol/mL
|  |  |  | 浓度（pmol/mL） |  | 浓度（pmol/mL）
|  |  |  | Tx | T0 | Tx | T0
2025/08/19 (T0) / 2025/08/21 (Tx) | 1 (T0) / 2 (Tx) | 4 | 1 | 19.251 | 19.283 | 1083.694 | 1089.472
|  |  | 2 | 18.574 | 19.303 | 1034.393 | 1136.435
|  |  | 3 | 19.733 | 18.835 | 1135.966 | 1085.316
|  |  | 4 | 19.227 | 19.312 | 1134.622 | 1102.779
|  |  | 5 | 18.923 | 18.58 | 1095.824 | 1109.796
|  |  | 6 | 19.04 | 17.919 | 1073.742 | 1101.207
平均值 |  |  |  | 19.125 | 18.872 | 1093.04 | 1104.168
SD |  |  |  | 0.387 | 0.556 | 38.675 | 18.193
CV（%） |  |  |  | 2 | 2.9 | 3.5 | 1.6
差异（%） |  |  |  | 1.3 |  | -1

## 表20_PSS
表20：处理后样品的稳定性
游离Dxd（QHL-1306存在下） | [6 empty] | 样品处理完成时间： | 2025-08-18 18:11
试验条件：在自动进样器（5°C）条件下保存77小时的稳定性 | [6 empty] | 该样品第一针进样时间： | 2025-08-22
检测日期 | 检测批次编号 | 样品编号 | QHL-1306浓度：20000.000 pmol/mL |  |  |  | 放置时间： | 77.8197
|  |  | LQC | 4.500 pmol/mL | HQC | 1125.000 pmol/mL
|  |  | 浓度（pmol/mL） |  | 浓度（pmol/mL）
|  |  | Tx | T0 | Tx | T0
2025/08/19 (T0) / 2025/08/21 (Tx) | 1 (T0) / 2 (Tx) | 1 | 18.526 | 19.283 | 1088.139 | 1089.472
|  | 2 | 18.065 | 19.303 | 1118.149 | 1136.435
|  | 3 | 18.345 | 18.835 | 1057.457 | 1085.316
|  | 4 | 18.723 | 19.312 | 1117.251 | 1102.779
|  | 5 | 17.869 | 18.58 | 1101.911 | 1109.796
|  | 6 | 17.802 | 17.919 | 1090.36 | 1101.207
平均值 |  |  | 18.222 | 18.872 | 1095.545 | 1104.168
SD |  |  | 0.37 | 0.556 | 22.606 | 18.193
CV（%） |  |  | 2 | 2.9 | 2.1 | 1.6
差异（%） |  |  | -3.4 |  | -0.8

## 表21_LTS
表21：生物基质中待测物的长期稳定性
游离Dxd（QHL-1306存在下） | [6 empty] | 长期稳定性样品配置日期： | 2025-08-18
试验条件：-70~-90°C条件下94天 | [6 empty] | 长期稳定性样品处理日期： | 2025-11-20
检测日期 | 检测批次编号 | 样品编号 | QHL-1306浓度：20000.000 pmol/mL |  |  |  | 长期稳定性样品放置时间（天）： | 94
|  |  | LQC | 4.500 pmol/mL | HQC | 1125.000 pmol/mL
|  |  | 浓度（pmol/mL） |  | 浓度（pmol/mL）
|  |  | Tx | T0 | Tx | T0
2025/08/19 (T0) / 2025/11/20 (Tx) | 1 (T0) / 4 (Tx) | 1 | 17.175 | 19.283 | 1055.861 | 1089.472
|  | 2 | 17.488 | 19.303 | 1048.306 | 1136.435
|  | 3 | 16.678 | 18.835 | 1047.175 | 1085.316
|  | 4 | 17.695 | 19.312 | 1040.965 | 1102.779
|  | 5 | 16.968 | 18.58 | 1031.949 | 1109.796
|  | 6 | 17.372 | 17.919 | 1066.498 | 1101.207
平均值 |  |  | 17.229 | 18.872 | 1048.459 | 1104.168
SD |  |  | 0.369 | 0.556 | 11.921 | 18.193
CV（%） |  |  | 2.1 | 2.9 | 1.1 | 1.6
差异（%） |  |  | -8.7 |  | -5
游离Dxd（QHL-1306存在下） | [6 empty] | 长期稳定性样品配置日期： | 2025-08-18
试验条件：-70~-90°C条件下108天 | [6 empty] | 长期稳定性样品处理日期： | 2025-12-04
检测日期 | 检测批次编号 | 样品编号 | QHL-1306浓度：20000.000 pmol/mL |  |  |  | 长期稳定性样品放置时间（天）： | 108
|  |  | LQC | 4.500 pmol/mL | HQC | 1125.000 pmol/mL
|  |  | 浓度（pmol/mL） |  | 浓度（pmol/mL）
|  |  | Tx | T0 | Tx | T0
2025/08/19 (T0) / 2025/12/05 (Tx) | 1 (T0) / 5 (Tx) | 1 | 18.719 | 19.283 | 1029.244 | 1089.472
|  | 2 | 18.859 | 19.303 | 1029.054 | 1136.435
|  | 3 | 19.106 | 18.835 | 1012.602 | 1085.316
|  | 4 | 19.262 | 19.312 | 1027.852 | 1102.779
|  | 5 | 19.401 | 18.58 | 1046.736 | 1109.796
|  | 6 | 18.546 | 17.919 | 1036.158 | 1101.207
平均值 |  |  | 18.982 | 18.872 | 1030.274 | 1104.168
SD |  |  | 0.33 | 0.556 | 11.192 | 18.193
CV（%） |  |  | 1.7 | 2.9 | 1.1 | 1.6
差异（%） |  |  | 0.6 |  | -6.7

## 表22_Blood
表22：全血稳定性
游离Dxd（QHL-1306存在下）
试验条件：全血样品在冰水浴白光下放置1.5小时后的稳定性
检测日期 | 检测批次编号 | 样品编号 | 浓度
|  |  | 4.5 | pmol/mL | 1125 | pmol/mL
|  |  | 待测物与内标的峰面积比 |  | 待测物与内标的峰面积比
|  |  | Tx | T0 | Tx | T0
2025-08-22 | 3 | 1 | 0.60742 | 0.61135 | 28.559 | 27.9176
|  | 2 | 0.60706 | 0.61056 | 27.4169 | 26.4235
|  | 3 | 0.60318 | 0.5848 | 27.8469 | 27.7327
|  | 4 | 0.60231 | 0.60954 | 28.3871 | 27.4533
|  | 5 | 0.60563 | 0.57522 | 27.2963 | 28.3588
|  | 6 | 0.61706 | 0.59098 | 28.8563 | 28.0938
平均值 |  |  | 0.60711 | 0.59707 | 28.0604 | 27.6633
SD |  |  | 0.005288 | 0.015533 | 0.63756 | 0.68113
CV（%） |  |  | 0.9 | 2.6 | 2.3 | 2.5
差异（%） |  |  | 1.7 |  | 1.4

## 分析天平
分析天平编号： | EQ202003 | EQ2018B23 | EQ201590