验证方案

| 验证试验名称： | LC-MS/MS方法测定SD大鼠EDTA-K2血浆样品中待测物A浓度的生物分析方法学部分验证（用于检测给予潜在药物A后的血浆样品中的待测物A） |
| --- | --- |
| 验证试验编号： | SS25255BV01 |
| 验证负责人： | 钱哲元 |
| 委托方： | 委托方公司名 委托方公司地址 |
| 委托方负责人： | 委托方负责人姓名 |
| 试验机构： | 上海益诺思生物技术股份有限公司 中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路199号 中国（上海）自由贸易试验区盛荣路777号 |

签字页

钱哲元

验证负责人

杨华

机构负责人

委托方负责人姓名

委托方负责人

缩略语表

| 英文缩写 | 英文全称 | 中文含义 |
| --- | --- | --- |
| AQL | Above the Quantification Limit | 高于定量上限 |
| CV | Coefficient of Variation | 变异系数 |
| CoA | Certificate of Analysis | 检验分析合格证书 |
| FDA | Food and Drug Administration | 美国食品药品监督管理局 |
| GMQC | Geometric Mean Quality Control | 几何均值质控样品 |
| HPLC | High Performance Liquid Chromatography | 高效液相色谱 |
| HQC | Quality Control High | 高浓度质控样品 |
| ID | Identification | 编号 |
| IS | Internal Standard | 内标 |
| LC-MS/MS | Liquid Chromatography-tandem Mass Spectrometry | 液相色谱-串联质谱 |
| LLOQ | Lower Limit of Quantification | 标准曲线最低定量浓度 |
| LQC | Quality Control Low | 低浓度质控样品 |
| MQC | Quality Control Mid | 中浓度质控样品 |
| MRM | Multiple Reaction Monitoring | 多反应监测 |
| MS | Mass Spectrometry | 质谱 |
| NA | Not Applicable | 不适用 |
| NMPA | National Medical Products Administration | 国家药品监督管理局 |
| QA | Quality Assurance | 质量保证 |
| QC | Quality Control | 质量控制 |
| SD | Standard Deviation | 标准偏差 |
| SOP | Standard Operating Procedure | 标准操作规程 |
| SST | System Suitability Test | 系统适应性测试 |
| ULOQ | Upper Limit of Quantification | 标准曲线最高定量浓度 |

目 录

1.	引言	6

1.1.	验证试验名称	6

1.2.	验证试验编号	6

1.3.	验证目的	6

1.4.	试验机构	6

1.5.	委托方	6

1.6.	委托方负责人	7

1.7.	验证负责人	7

1.8.	主要操作人员	7

1.9.	拟定验证日程	7

1.10.	遵从性	7

1.11.	指导原则	8

2.	材料和方法	8

2.1.	标准品	8

2.2.	内标	9

2.3.	安全防护	9

2.4.	剩余标准品及内标的返还	9

2.5.	材料和方法	9

2.5.1.	分析系统	9

2.5.2.	储备液的配制	10

2.5.3.	工作液的配制	10

2.5.4.	标曲/质控样品的配制	10

2.5.5.	样品处理步骤	10

3.	方法学验证内容和接受标准	11

3.1.	系统适用性	11

3.2.	残留	11

3.3.	标准曲线及范围	12

3.4.	质控样品	12

3.5.	稳定性	13

3.5.1.	潜在药物存在下质控样品稳定性	13

3.5.2.	潜在药物存在下全血稳定性	14

3.5.3.	稳定性考察不符合接受标准时的处理办法	15

4.	数据处理	15

5.	归档	16

- 引言

验证试验名称

LC-MS/MS方法测定SD大鼠EDTA-K2血浆样品中待测物A浓度的生物分析方法学部分验证（用于检测给予潜在药物A后的血浆样品中的待测物A）

(Partial Validation of an LC-MS/MS method for the determination of the concentration of free Dxd in SD rat EDTA-K2 plasma samples (for determination of free Dxd in plasma samples after 潜在药物A administration))

验证试验编号

SS25255BV01

验证目的

本验证的目的是部分验证LC-MS/MS法测定SD大鼠EDTA-K2血浆样品中待测物A的浓度测定方法（用于检测给予潜在药物A后的血浆样品中的待测物A）。LC-MS/MS 法测定SD大鼠EDTA-K2血浆样品中Dxd的浓度测定方法（SS24160-BA-002）已在验证项目（SS24160BV02）中被充分验证。本验证在原分析方法的基础上补充验证潜在药物潜在药物A存在下的稳定性，以支持非临床试验生物分析。

试验机构

| 名称： | 上海益诺思生物技术股份有限公司 |
| --- | --- |
|  | （Shanghai InnoStar Bio-tech Co., Ltd.） |
| 地址： | 中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路199号 |
|  | 中国（上海）自由贸易试验区盛荣路777号 |
| 邮编： | 201203 |
| 电话： | +86-21-60211999 |

委托方

| 名称： | 委托方公司名 |
| --- | --- |
| 地址： | 委托方公司地址 |
| 邮编： | XXXXX |

委托方负责人

| 姓名： | 委托方负责人姓名 |
| --- | --- |
| 电话： | **** |
| 电子邮件： | **** |

验证负责人

| 姓名： | 钱哲元 |
| --- | --- |
| 电话： | +86-17721158831 |
| 电子邮件： | zyqian@innostar.cn |

主要操作人员

王新男、杨杰杰

注释：如以上人员发生变动，无需更新方案或额外准备补充方案进行偏离解释。

拟定验证日程

方案批准日期：	2025年08月18日

实验开始日期：	2025年08月18日

实验结束日期：	2025年11月18日

拟定报告初稿完成时间：	2025年12月15日

注释：时间表为预估，如日程安排发生变动，无需更新方案或额外准备补充方案进行偏离解释。

遵从性

本验证所有阶段均在本机构完成，遵从本验证方案及变更（若有）、本机构相关SOP及下列管理规范：

- NMPA(2017)，药物非临床研究质量管理规范

- US FDA(1978). 21CFR Part 58, Good Laboratory Practice for Nonclinical Laboratory Studies.

Dxd标准品的CoA检测由MedChemExpress公司在非GLP条件下完成；潜在药物A标准品的CoA检测由上海合利成生物医药科技有限公司在非GLP条件下完成；内标内标A标准品CoA检测由MedChemExpress公司在非GLP条件下完成。

指导原则

- Guidance for Industry Bioanalytical Method Validation, U.S. FDA, 2018

- Bioanalytical Method Validation and Study Sample Analysis, ICH M10, 2022

- 材料和方法

  - 标准品

| 化合物名称： | Dxd |
| --- | --- |
| 化合物代码： | RESS25255-B |
| 标准品登记号： | KN-RS-25-0289 |
| 批号： | 268112 |
| 含量： | 99.30%（纯度） |
| 分子量 | 493.48 |
| 保存条件： | -15 ~ -25ºC |
| 有效期至： | 2027/08/28 |
| 来源： | MedChemExpress |

注释：若信息更新或使用新批次将记录在原始记录并呈现在验证报告中

| 化合物名称： | 潜在药物A |
| --- | --- |
| 化合物代码： | RESS25255 |
| 标准品登记号： | KN-RS-25-0288 |
| 批号： | RD028-149-S |
| 含量： | 91.3%（以无水物计） |
| 分子量 | 2534.82 |
| 保存条件： | 2 ~ 8ºC，遮光，密封 |
| 有效期至： | 2027/03/24 |
| 来源： | 上海合利成生物医药科技有限公司 |

注释：若信息更新或使用新批次将记录在原始记录并呈现在验证报告中

  - 内标

| 化合物名称： | 内标A |
| --- | --- |
| 化合物代码： | ISSS25255 |
| 标准品登记号： | KN-RS-25-0290 |
| 批号： | 365043 |
| 含量： | 90.41% |
| 保存条件： | 2 ~ 8ºC，密封，避光，避湿 |
| 有效期至： | 2027/02/20 |
| 来源： | MedChemExpress |

注释：若信息更新或使用新批次将记录在原始记录并呈现在验证报告中

  - 安全防护

在标准品、内标配制及样品处理过程中需穿戴实验室防护服、手套等防护用品。

  - 剩余标准品及内标的返还

本验证结束后未使用过的标准品及内标在全部试验结束后由本机构负责归还委托方，或由委托方书面授权处理。

  - 材料和方法

方法SS24160-BA-002描述了本方法使用的仪器、软件、溶剂和试剂、基质以及配制和处理步骤。概述如下：体积为20 µL的SD大鼠EDTA-K2血浆样品采用液液萃取法进行样品提取。待测物A将以内标A为内标用LC-MS/MS进行检测和定量。

    - 分析系统

| 名称 | 生厂商/型号 |
| --- | --- |
| 质谱仪 | AB SCIEX/TRIPLE QUADTM6500+ |
| 液相色谱系统 | Waters/ACQUITYTM Ultra Performance LC |

    - 储备液的配制

精密称取适量Dxd标准品于合适容器中，加入适量稀释液1（DMSO）溶解、摇匀，配制成浓度为10.000 µmol/mL的Dxd标曲/质控储备液。

精密称取适量内标标准品于合适容器中，加入适量稀释液1（DMSO）溶解、摇匀，配制成浓度为1.000 mg/mL的内标储备液。

    - 工作液的配制

移取适量Dxd的标曲储备液，加入稀释液1（DMSO）序列稀释至Dxd的浓度为：30.000、60.000、150.000、600.000、3000.000、15000.000、24000.000、30000.000 pmol/mL的标曲工作液。

移取适量Dxd的质控储备液，加入稀释液1（DMSO）序列稀释至Dxd的浓度为：90.000、900.000、9000.000、22500.000 pmol/mL的质控工作液。

移取适量内标储备液，加入稀释液2（MeOH：H2O = 1:1，v/v）稀释至内标的浓度为：25.000 ng/mL的内标工作液。

    - 标曲/质控样品的配制

移取适量Dxd的标曲工作液，加入空白基质分别稀释成Dxd的浓度为：1.500、3.000、7.500、30.000、150.000、750.000、1200.000、1500.000 pmol/mL的标曲样品。

移取适量Dxd的质控工作液，加入空白基质分别稀释成Dxd的浓度为：4.500、45.000、450.000、1125.000 pmol/mL的质控样品。

    - 样品处理步骤

| 处理条件 | 步骤2，3，5，7，10在冰水浴白光下操作，其余步骤在室温白光下操作。 |
| --- | --- |
| 1. | 将SD大鼠血浆样品（SST，标准曲线样品，质控样品，稀释质控样品（如有）和未知样本（如有））2500 rpm涡旋3分钟。 |
| 2. | 根据Plate Map分别转移20 µL血浆样品（SST、标准曲线样品、质控样品、稀释质控样品（如有）、未知样本（如有）以及用做Double Blank、Blank和Carryover的空白血浆基质）至EP管中。 |
| 3. | 分别对上述SST，Blank，标准曲线样品，质控样品，稀释质控样品（如有）和未知样本（如有）的每一个管中，添加20 µL内标工作液（25.000 ng/mL）。对于Double Blank，Carryover，添加20 µL稀释液2（MeOH：H2O = 1:1，v/v）。 |
| 4. | 2500 rpm涡旋大约30秒。 |
| 5. | 每个样品EP管中加入20 µL添加剂。 |
| 6. | 2500 rpm涡旋混匀30秒。 |
| 7. | 每一个管添加400 µL萃取剂（甲基叔丁基醚）。 |
| 8. | 2500 rpm涡旋混匀10分钟。 |
| 9. | 4°C条件下22000 g离心10分钟。 |
| 10. | 转移200 µL上清液至一块新的96孔板。 |
| 11. | 40°C氮气，吹干。 |
| 12. | 加入200 µL复溶液（0.05%FA in 50%甲醇水溶液）稀释。 |
| 13. | 1000 rpm涡旋混匀10分钟。 |
| 14. | 4°C条件下4700 g离心5分钟。 |

实验过程中若材料和方法相关内容更新，无需进行方案变更，将以分析方法升级的方式进行记录并呈现在验证报告中。

- 方法学验证内容和接受标准

  - 系统适用性

系统适用性考察是在分析批开始前进行以确保系统正常运转。处理至少1份系统适用性样品并连续进样至少3次，以最后有效的3次进样来评估系统适用性。

接受标准：在同一分析批中待测物及内标保留时间的变异系数（%CV）应不超出5.0%，待测物与内标色谱峰面积比值的变异系数（%CV）应不超出15.0%。

  - 残留

残留通过在定量上限（ULOQ）样品后面进样双空白样品（不含待测物和内标）来进行评估。

接受标准：双空白样品中待测物保留时间处响应不超过同一分析批标曲符合接受标准的定量下限（LLOQ）待测物响应（均值）的20.0%，内标保留时间处响应不超过同一分析批符合接受标准的标准曲线定量下限内标响应（均值）的5.0%。

若残留无法满足接受标准，在方法学验证及样品分析过程中根据SOP-EXO-ABA-004对残留不满足接受标准批次的每一个样品受到上一个样品残留的影响进行评价，具体方法如下：

计算残留因子（若分析批中有多个，则选用最小的一个）：

残留因子 = 1 / （双空白样品中的峰面积/前一个ULOQ中的峰面积）

计算对下一个样品的影响率：

影响率 = 上一个样品的峰面积 / 残留因子 / 下一个样品的峰面积 * 100%

若影响率不高于5%，可认为实际发生的残留不会影响下一个样品的定量；若残留影响率大于5%，则说明下一个样品的定量结果受到了残留的影响，样品应进行相应处理：

- 质控样品：不论样品的准确度是否在85%~115%范围内，均按不符合接受标准计。

- 方法学验证考察项样品：该样品的结果不予采纳。若因残留评价失败导致考察项的统计数不够，则需重新做考察项。

若分析方法的残留不符合接受标准，可在分析方法中注明高浓度质控及ULOQ样品后需添加双空白样品。如有必要，可进一步优化分析方法解决残留问题。

  - 标准曲线及范围

LLOQ作为样品中可被定量测定的最低浓度，已经在方法开发中进行了考察，满足预设的精密度和准确度。LLOQ浓度在3 ~ 5个半衰期时样品中的药物浓度，或Cmax的1/10～1/20时的药物浓度附近。Dxd的标准曲线浓度范围为1.500 pmol/mL到1500.000 pmol/mL；标准曲线样品的浓度分别为：1.500、3.000、7.500、30.000、150.000、750.000、1200.000、1500.000 pmol/mL。以待测物浓度为横坐标，待测物与内标化合物色谱峰的峰面积比值为纵坐标，用加权最小二乘法进行回归运算（权重为1/X2），求得回归方程，即为标准曲线。

接受标准：

- 标准曲线各浓度点的回算值与标示值之间的偏差须在±15.0%以内（定量下限处的偏差在±20.0%范围内）。

- 标准曲线的R2不应低于0.9800。

- 75%的非零浓度点且至少有六个浓度点（包括LLOQ和ULOQ）用于标准曲线的计算，且满足以上标准。

- 每个浓度点含有2个标准曲线样品的情况下，必须满足每个浓度点至少50%的样品满足接受标准。

  - 质控样品

每个分析批至少包含低（4.500 pmol/mL）、几何均值（45.000 pmol/mL）、中（450.000 pmol/mL）、高（1125.000 pmol/mL）4个浓度的质控样品（每个浓度水平至少2份）。

接受标准：每个分析批至少2/3的质控样品且每个浓度水平至少50%的样品准确度偏差应在±15.0%范围内。

  - 稳定性

    - 潜在药物存在下质控样品稳定性

为考察潜在药物潜在药物A存在下Dxd样品的稳定性，分别制备潜在药物A Cmax附近浓度条件（经委托方确认，SD大鼠体内潜在药物A Cmax浓度设定为20000.000 pmol/mL）下Dxd的低浓度质控（4.500 pmol/mL），高浓度质控（1125.000 pmol/mL），样品如下：

低浓度质控：潜在药物A/Dxd（20000.000 pmol/mL / 4.500 pmol/mL）

高浓度质控：潜在药物A/Dxd（20000.000 pmol/mL / 1125.000 pmol/mL）

考察质控样品在如下条件下的稳定性，随新鲜配制标准曲线样品一同测定：

- 短期稳定性：分别将潜在药物A Cmax存在下的低、高浓度的质控样品在冰水浴白光解冻后放置于冰水浴白光条件下（至少6小时，考察时间可根据实际情况调整）。各浓度水平平行测定6份。

- 冻融稳定性：分别将潜在药物A Cmax存在下低、高浓度的质控样品经过至少5次（考察次数可根据实际情况调整）冻融（-70 ~ -90ºC/冰水浴白光）循环（质控样品须被冷冻至少12小时）。各浓度水平平行测定6份。

- 处理后样品稳定性：经处理后的潜在药物A Cmax存在下低、高浓度的质控样品（可采用某一个分析批已成功进样的稳定性样品），放置在自动进样器中或与自动进样器相同温度的环境中一段时间后（至少48小时，考察时间可根据实际情况调整）随行新鲜配制的标准曲线再进样分析。

- 长期稳定性：分别将潜在药物A Cmax存在下低、高浓度的质控样品储存于超低温冰箱（-70 ~ -90ºC）中（至少3个月，考察时间可根据实际情况调整）。各浓度水平平行测定6份。样品稳定性至少应涵盖从第一个样品采集至样品分析结束的时间段。如有需要，可以评估更长的周期。

由于潜在药物A标准品不纯（含有Dxd化合物），潜在药物潜在药物A Cmax存在下Dxd稳定性样品的准确度可能会不满足接受标准，因此：

对于短期稳定性、冻融稳定性和长期稳定性，将新鲜配制的用于稳定性考察的质控样品先进行测定以获得零时间浓度T0，将通过零时间浓度T0与稳定性样品的浓度Tx间的差异来评价样品的稳定性，每个时间点的样品平行测定6份。T0与Tx间的差异计算公式如下：

T0：零时间样品计算浓度的均值

Tx：稳定性样品计算浓度的均值

对于处理后样品稳定性，将通过第一次进样的浓度T0与再进样的浓度Tx间的差异来评价样品的稳定性，每个时间点的样品平行测定6份。T0与Tx间的差异计算公式如下：

T0：第一次进样计算浓度的均值

Tx：再进样计算浓度的均值

接受标准：差异应不大于±15.0%，且每个浓度的变异系数（%CV）在15.0%以内。

    - 潜在药物存在下全血稳定性

为考察全血样品（EDTA-K2抗凝）在采集和处理过程中的稳定性，分别配制潜在药物A Cmax（20000.000 pmol/mL）存在下Dxd低、高两个浓度的全血质控样品。配制完毕后，将低、高两个浓度的全血质控样品分别分为两部分。将一部分立即进行4 ºC，2000 g离心10 min处理，制备得到零时间（T0）的血浆样品（可于冰水浴白光暂存）。另一部分于冰水浴白光下放置至少1小时（考察时间可根据实际情况调整）后4ºC，2000 g离心10 min，制备得到稳定性考察的血浆样品。每个时间点的血浆样品平行测定6份，一起进样分析。

按照下面的公式计算放置x小时的稳定性考察样品和零小时（T0）样品的差异：

T0：零小时样品的峰面积比均值

Tx：稳定性样品的峰面积比均值

接受标准：差异应不大于±15.0%，且每个浓度的变异系数（%CV）在15.0%以内。

    - 稳定性考察不符合接受标准时的处理办法

如果稳定性考察中其中一个或者两个浓度的测得浓度均值不符合接受标准，稳定性考察可重复测定或者直接缩短考察时间。如果重复的稳定性考察仍然不能满足接受标准，报告质控样品在该条件下不稳定。可以考察更短的储存时间。如果第二次稳定性考察满足接受标准，需要进行第三次稳定性考察。如果第三次稳定性考察确认了第二次稳定性考察的结果，第三次稳定性考察的结果作为最终的稳定性数据进行报告。如果第三次稳定性考察不满足接受标准，报告稳定性考察失败。考察更短的储存时间。

如果稳定性考察中其中一个或者两个浓度的变异系数（%CV）大于15.0%，稳定性考察需要重复测定一次。

- 数据处理

由于不同的程序有效数位的取舍方法有一定的差异，某些表格中的数值和单独计算结果相比可能会有所差别，但数据的完整性和连续性并不会受其影响。本试验中使用的主要计算机化系统包括但不限于：

| 软件名称 | 版本号 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Sciex Analyst | 1.6.3及以上 | 数据采集及处理 |
| Watson LIMS系统 | 7.4.2及以上 | 回归计算和报告 |
| Microsoft Excel | 2010及以上 | 统计计算，计算过程经过100%审核 |

方法准确度及精密度由以下公式计算：

准确度：

精密度：

偏差：

所有浓度数据报告小数点后3位。峰面积比数据报告小数点后6位。精密度、准确度和偏差数据报告小数点后1位。

- 归档

需要保留和归档的试验资料包括但不限于：验证负责人任命书、验证方案及变更（如有）、原始记录，仪器打印的数据、电子数据和验证报告等。试验资料在验证报告签发后归档于本机构档案室，根据本机构SOP进行归档管理。