## 1.1
1.1 检测方法概述
待测物 | 游离Dxd，游离T785（QHL-1031 Payload）
内标 | Dxd-d5，Buspirone
分析方法 | SS25255-BA-003：LC-MS/MS方法测定BALB/c裸鼠EDTA-K2血浆样品中游离Dxd (游离Dxd)和游离T785（QHL-1031 Payload）（QHL-1031 Payload）(游离T785（QHL-1031 Payload）)的浓度
设备名称 | 制造商 | 型号
高效液相色谱 | Shimadzu | LC-40D x3
离子源 | AB Sciex | Turbo-V电喷雾离子源
检测器-串联质谱 | AB Sciex | TRIPLE QUADTM 6500+
数据采集/管理软件 | Sciex Analyst（版本1.7.3），Watson LIMS（版本7.4.2）
离子化方式 | 电喷雾离子化正离子模式
扫描方式 | 多反应监测
色谱柱型号及所用序列号 | 型号：Shim-pack Scepter C18-120 3μm 2.1×50mm
108BB40096
流动相及流速 | 流动相A：含0.1%甲酸和2mM乙酸铵的水溶液
流动相B：含0.1%甲酸的乙腈溶液
流速：0.500mL/min
柱温 | 40.0°C
样品的生物基质 | BALB/C裸鼠血浆
抗凝剂 | EDTA-K2
样品体积 | 10 μL
生物基质来源 | 斯贝福（北京）生物技术有限公司
样品预处理方法 | 用含0.1% 甲酸的ACN: MeOH = 1:1, v/ v溶液进行蛋白沉淀
进样量 | 8 μL
定量指标 | 游离Dxd：游离Dxd峰面积与内标Dxd-d5峰面积比； 游离T785（QHL-1031 Payload）：游离T785（QHL-1031 Payload）峰面积与内标Buspirone峰面积比
回归方程 | y = ax + b
权重系数 | 1/（x*x）
线性范围 | 游离Dxd：1.500~1500.000 pmol/mL；游离T785（QHL-1031 Payload）：1.500~1500.000 pmol/mL
最低定量限（LLOQ） | 游离Dxd：1.500 pmol/mL；游离T785（QHL-1031 Payload）：1.500 pmol/mL
最低质控浓度（LLOQ QC） | 游离Dxd：1.500 pmol/mL；游离T785（QHL-1031 Payload）：1.500 pmol/mL
质控浓度（QC） | 游离Dxd：4.500 pmol/mL，45.000 pmol/mL，450.000 pmol/mL，1125.000 pmol/mL； 游离T785（QHL-1031 Payload）：4.500 pmol/mL，45.000 pmol/mL，450.000 pmol/mL，1125.000 pmol/mL；
系统适用性 | 游离Dxd：待测物保留时间CV≤ 0.0%；内标保留时间CV≤ 0.0%；面积比CV≤ 9.1%； 游离T785（QHL-1031 Payload）：待测物保留时间CV≤ 0.6%；内标保留时间CV≤ 0.0%；面积比CV≤ 4.2%
待测物残留 | 游离Dxd：待测物残留≤ 0.0%；游离T785（QHL-1031 Payload）：待测物残留≤ 19.1%；
内标残留 | Dxd-d5：内标残留≤ 0.0%； Buspirone：内标残留≤ 0.0%
准确度和精密度 | 准确度（与理论浓度的偏差）（%）范围 | 精密度最大值（%CV）
批内准确度和精密度（除LLOQ QC以外的所有浓度质控） | 游离Dxd：-0.7 ~ 0.9； 游离T785（QHL-1031 Payload）：2.1~6.6 | 游离Dxd：9.4； 游离T785（QHL-1031 Payload）：3.2
批内准确度和精密度（LLOQ QC） | 游离Dxd：-9.4； 游离T785（QHL-1031 Payload）：-0.1 | 游离Dxd：8.5； 游离T785（QHL-1031 Payload）：5.7
生物样品前处理过程中的短期稳定性 | 游离Dxd/游离T785（QHL-1031 Payload）：白光冰水浴下至少稳定16小时

## 2.1标准品
2.1 标准品
化合物名称： | Dxd | QHL-1031 Payload（T785）
化合物代码： | 游离Dxd | 游离T785（QHL-1031 Payload）
标准品登记号： | KN-RS-25-0289 | KN-RS-25-0030
批号： | 268112 | RD021-179-S1
纯度： | 99.3% | 96.1%
分子量 | 493.48 | 311.43
保存条件： | -15 ~ -25ºC | 10 ~ 30ºC
有效期至： | 2027-08-28 | 2026-06-09
来源： | MedChemExpress | 上海合利成生物医药科技有限公司

## 2.2内标
2.2 内标
化合物名称： | Dxd-d5 | Buspirone (hydrochloride)
化合物代码： | Dxd-d5 | Buspirone盐酸盐
标准品登记号： | KN-RS-25-0290 | KN-RS-25-0156
批号： | 365043 | 128979
含量： | 90.41% | 99.98%（纯度）
游离型含量： |  | 91.34%*
保存条件： | 2 ~ 8ºC，密封，避光，避湿 | 2 ~ 8ºC，密封，避湿
有效期至： | 2027-02-20 | 2027-03-17
来源： | MedChemExpress | MedChemExpress
*游离型含量 = 纯度 × 游离型分子量 ÷ 盐分子量 = 99.98% × 385.50 ÷ 421.96 = 91.34%

## 2.5试剂
2.5 试剂
试剂 | 供应商 | 级别
甲醇（MeOH） | 上海安谱实验科技股份有限公司 | 液相色谱纯
乙腈（ACN） | 上海安谱实验科技股份有限公司 | 液相色谱纯
二甲亚砜（DMSO） | 上海安谱实验科技股份有限公司 | 液相色谱纯
异丙醇（IPA） | 上海安谱实验科技股份有限公司 | 液相色谱纯
甲酸（FA） | 上海安谱实验科技股份有限公司 | 液相色谱纯
乙酸铵 | 国药集团化学试剂有限公司 | 分析纯

## 2.6 空白基质
2.6 空白基质
基质 | 供应商 | 益诺思登记号 | 接收日期
BALB/c裸鼠EDTA-K2血浆 | 斯贝福（北京）生物技术有限公司 | KN-BM-24-502 | 2024-09-11

## 2.9标准曲线质控样品配制
2.9 标准曲线/质控样品的配制
类型 | 配制日期 | 储存条件
标准曲线样品 | 2025-11-13 | 现配现用
质量控制样品 | 2025-11-13 | 现配现用

## 表1_schedule
表1：批量样品检测情况列表
检测批次编号 | 检测内容 | 提取日期 | 检测日期 | 分析批是否接受游离Dxd | 分析批是否接受游离T785（QHL-1031 Payload） | 设备编号
1 | 系统适用性，标准曲线及范围，批内准确度和精密度，基质短期稳定性，残留评价 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 是 | 是 | EQSH24147

## 表2_SST
表2 ：系统适用性
游离Dxd
检测批次编号 | CV（%）
| 待测物保留时间 | 内标保留时间 | 峰面积比
1 | 0 | 0 | 9.1
游离T785（QHL-1031 Payload）
检测批次编号 | CV（%）
| 待测物保留时间 | 内标保留时间 | 峰面积比
1 | 0.6 | 0 | 4.2

## 表3_CO
表3 ：批量样品检测过程的残留
游离Dxd
检测批次编号 | Carryover样品中待测物残留峰面积 | Carryover样品中内标残留峰面积 | LLOQ 标曲样品待测物峰面积 | LLOQ标曲样品内标峰面积 | 符合接受标准的LLOQ 标曲样品待测物峰面积均值 | 符合接受标准的LLOQ 标曲样品内标峰面积均值 | 待测物残留率（%） | 内标残留率（%）
1 | 0 | 0 | 1864 | 46310 | 1805 | 43864 | 0 | 0
| 0 | 0 | 1745 | 41417 |  |  | 0 | 0
游离T785（QHL-1031 Payload）
检测批次编号 | Carryover样品中待测物残留峰面积 | Carryover样品中内标残留峰面积 | LLOQ 标曲样品待测物峰面积 | LLOQ标曲样品内标峰面积 | 符合接受标准的LLOQ 标曲样品待测物峰面积均值 | 符合接受标准的LLOQ 标曲样品内标峰面积均值 | 待测物残留率（%） | 内标残留率（%）
2 | 1180 | 0 | 6472 | 3519386 | 6169 | 3276202 | 19.1 | 0
| 0 | 0 | 5866 | 3033017 |  |  | 0 | 0

## 表7_Regression
表7：标准曲线参数汇总
游离Dxd
检测日期 | 检测批次编号 | 斜率 | 截距 | R2 | LLOQ（pmol/mL） | ULOQ （pmol/mL）
2025-11-13 | 1 | 0.02284 | 0.006903 | 0.9963 | 1.5 | 1500
拟合方程：峰面积比= 斜率 ×浓度 + 截距， 权重：1/（浓度×浓度）
游离T785（QHL-1031 Payload）
检测日期 | 检测批次编号 | 斜率 | 截距 | R2 | LLOQ（pmol/mL） | ULOQ （pmol/mL）
2025-11-13 | 1 | 0.001143 | 0.0001542 | 0.998 | 1.5 | 1500
拟合方程：峰面积比= 斜率 ×浓度 + 截距， 权重：1/（浓度×浓度）

## 表8_curve
表8：标准曲线的回算浓度
游离Dxd
检测日期 | 检测批次编号 | STD1 | 准确度偏差（%） | STD2 | 准确度偏差（%） | STD3 | 准确度偏差（%） | STD4 | 准确度偏差（%） | STD5 | 准确度偏差 （%） | STD6 | 准确度偏差 （%） | STD7 | 准确度偏差 （%） | STD8 | 准确度偏差 （%）
|  | 1.5 |  | 3 |  | 7.5 |  | 30 |  | 150 |  | 750 |  | 1200 |  | 1500
|  | pmol/mL |  | pmol/mL |  | pmol/mL |  | pmol/mL |  | pmol/mL |  | pmol/mL |  | pmol/mL |  | pmol/mL
2025-11-13 | 1 | 1.46 | -2.7 | 2.809 | -6.4 | 6.992 | -6.8 | 29.217 | -2.6 | 153.508 | 2.3 | 741.014 | -1.2 | 1236.9 | 3.1 | 1426.339 | -4.9
|  | 1.542 | 2.8 | 3.12 | 4 | 8.518 | 13.6 | 28.639 | -4.5 | 157.076 | 4.7 | 721.63 | -3.8 | 1223.176 | 1.9 | 1506.352 | 0.4
平均值 |  | 1.501 |  | 2.965 |  | 7.755 |  | 28.928 |  | 155.292 |  | 731.322 |  | 1230.038 |  | 1466.346
准确度偏差（%） |  | 0.1 |  | -1.2 |  | 3.4 |  | -3.6 |  | 3.5 |  | -2.5 |  | 2.5 |  | -2.2
n |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
游离T785（QHL-1031 Payload）
检测日期 | 检测批次编号 | STD1 | 准确度偏差（%） | STD2 | 准确度偏差（%） | STD3 | 准确度偏差（%） | STD4 | 准确度偏差（%） | STD5 | 准确度偏差 （%） | STD6 | 准确度偏差 （%） | STD7 | 准确度偏差 （%） | STD8 | 准确度偏差 （%）
|  | 1.5 |  | 3 |  | 7.5 |  | 30 |  | 150 |  | 750 |  | 1200 |  | 1500
|  | pmol/mL |  | pmol/mL |  | pmol/mL |  | pmol/mL |  | pmol/mL |  | pmol/mL |  | pmol/mL |  | pmol/mL
2025-11-13 | 1 | 1.474 | -1.7 | 2.876 | -4.1 | 7.762 | 3.5 | 30.397 | 1.3 | 150.78 | 0.5 | 739.766 | -1.4 | 1160.114 | -3.3 | 1435.913 | -4.3
|  | 1.557 | 3.8 | 2.871 | -4.3 | 8.028 | 7 | 29.292 | -2.4 | 158.147 | 5.4 | 777.67 | 3.7 | 1219.339 | 1.6 | 1417.894 | -5.5
平均值 |  | 1.516 |  | 2.874 |  | 7.895 |  | 29.845 |  | 154.464 |  | 758.718 |  | 1189.727 |  | 1426.904
准确度偏差（%） |  | 1.1 |  | -4.2 |  | 5.3 |  | -0.5 |  | 3 |  | 1.2 |  | -0.9 |  | -4.9
n |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2

## 表9_Inter QC
表9：批内/批间样品检测的精密度和准确度
游离Dxd
检测日期 | 检测批次编号 | LLOQ | 准确度偏差（%） | LQC | 准确度偏差（%） | GMQC | 准确度偏差（%） | MQC | 准确度偏差（%） | HQC | 准确度偏差（%）
|  | 1.5 |  | 4.5 |  | 45 |  | 450 |  | 1125
|  | pmol/mL |  | pmol/mL |  | pmol/mL |  | pmol/mL |  | pmol/mL
2025-11-13 | 1 | 1.357 | -9.5 | 5.094 | 13.2 | 43.499 | -3.3 | 460.426 | 2.3 | 1169.554 | 4
|  | 1.254 | -16.4 | 3.972 | -11.7 | 44.824 | -0.4 | 478.954 | 6.4 | 1180.443 | 4.9
|  | 1.379 | -8.1 | 4.784 | 6.3 | 46.619 | 3.6 | 423.256 | -5.9 | 1124.948 | 0
|  | 1.264 | -15.7 | 4.369 | -2.9 | 46.379 | 3.1 | 440.454 | -2.1 | 1105.876 | -1.7
|  | 1.57 | 4.7 | 4.693 | 4.3 | 44.242 | -1.7 | 428.907 | -4.7 | 1096.022 | -2.6
|  | 1.332 | -11.2 | 4.149 | -7.8 | 46.831 | 4.1 | 448.425 | -0.4 | 1126.701 | 0.2
批内均值 |  | 1.359 |  | 4.51 |  | 45.399 |  | 446.737 |  | 1133.924
批内SD |  | 0.115 |  | 0.422 |  | 1.398 |  | 20.673 |  | 34.028
批内CV（%） |  | 8.5 |  | 9.4 |  | 3.1 |  | 4.6 |  | 3
批内准确度偏差（%） |  | -9.4 |  | 0.2 |  | 0.9 |  | -0.7 |  | 0.8
n |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
游离T785（QHL-1031 Payload）
检测日期 | 检测批次编号 | LLOQ | 准确度偏差（%） | LQC | 准确度偏差（%） | GMQC | 准确度偏差（%） | MQC | 准确度偏差（%） | HQC | 准确度偏差（%）
|  | 1.5 |  | 4.5 |  | 45 |  | 450 |  | 1125
|  | pmol/mL |  | pmol/mL |  | pmol/mL |  | pmol/mL |  | pmol/mL
2025-11-13 | 1 | 1.519 | 1.3 | 4.575 | 1.7 | 47.921 | 6.5 | 461.058 | 2.5 | 1186.613 | 5.5
|  | 1.423 | -5.1 | 4.735 | 5.2 | 46.35 | 3 | 471.71 | 4.8 | 1159.735 | 3.1
|  | 1.492 | -0.5 | 4.72 | 4.9 | 49.813 | 10.7 | 448.214 | -0.4 | 1164.003 | 3.5
|  | 1.647 | 9.8 | 4.337 | -3.6 | 46.336 | 3 | 490.815 | 9.1 | 1120.663 | -0.4
|  | 1.509 | 0.6 | 4.565 | 1.4 | 47.548 | 5.7 | 472.733 | 5.1 | 1146.067 | 1.9
|  | 1.406 | -6.3 | 4.649 | 3.3 | 49.717 | 10.5 | 461.037 | 2.5 | 1111.712 | -1.2
批内均值 |  | 1.499 |  | 4.597 |  | 47.948 |  | 467.595 |  | 1148.132
批内SD |  | 0.086 |  | 0.146 |  | 1.544 |  | 14.449 |  | 28.116
批内CV（%） |  | 5.7 |  | 3.2 |  | 3.2 |  | 3.1 |  | 2.4
批内准确度偏差（%） |  | -0.1 |  | 2.2 |  | 6.6 |  | 3.9 |  | 2.1
n |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6

## 表18_ST
表18：生物样品前处理过程中的短期稳定性
游离Dxd | [5 empty] | 样品放置开始时间： | 2025-11-12 17:30
试验条件：在白光冰水浴下放置16小时的短期稳定性 | [5 empty] | 样品放置结束时间： | 2025-11-13 09:41
检测日期 | 检测批次编号 | LQC | 准确度偏差 （%） | HQC | 准确度偏差 （%） | 放置时间： | 16.1833
|  | 4.5 |  | 1125
|  | pmol/mL |  | pmol/mL
2025-11-13 | 1 | 5.04 | 12 | 1183.075 | 5.2
|  | 4.208 | -6.5 | 1147.688 | 2
|  | 4.34 | -3.6 | 1178.951 | 4.8
|  | 4.727 | 5 | 1158.37 | 3
|  | 4.467 | -0.7 | 1096.803 | -2.5
|  | 4.466 | -0.8 | 1122.967 | -0.2
平均值 |  | 4.541 |  | 1147.976
SD |  | 0.299 |  | 33.298
CV（%） |  | 6.6 |  | 2.9
准确度（%） |  | 100.9 |  | 102
n |  | 6 |  | 6
游离T785（QHL-1031 Payload） | [5 empty] | 样品放置开始时间： | 2025-11-12 17:30
试验条件：在白光冰水浴下放置16小时的短期稳定性 | [5 empty] | 样品放置结束时间： | 2025-11-13 09:41
检测日期 | 检测批次编号 | LQC | 准确度偏差 （%） | HQC | 准确度偏差 （%） | 放置时间： | 16.1833
|  | 4.5 |  | 1125
|  | pmol/mL |  | pmol/mL
2025-11-13 | 1 | 5.281 | 17.4 | 1194.381 | 6.2
|  | 5.259 | 16.9 | 1153.213 | 2.5
|  | 5.188 | 15.3 | 1151.47 | 2.4
|  | 4.874 | 8.3 | 1119.066 | -0.5
|  | 4.983 | 10.7 | 1174.6 | 4.4
|  | 4.813 | 7 | 1089.076 | -3.2
平均值 |  | 5.066 |  | 1146.968
SD |  | 0.203 |  | 37.949
CV （%） |  | 4 |  | 3.3
准确度 （%） |  | 112.6 |  | 102
n |  | 6 |  | 6

## 分析天平
分析天平编号： | EQ202003 | EQ2018B23 | EQ201590