## 1.1
1.1 检测方法概述
待测物 | RESS24050-B
内标 | IS22037-C
分析方法 | SS24050-BA-001：LC-MS/MS法测定猪EDTA-K2血浆中810Z00-T（RESS24050-B）浓度
设备名称 | 制造商 | 型号
高效液相色谱 | Waters | ACQUITY UPLC
离子源 | AB Sciex | Turbo-V电喷雾离子源
检测器-串联质谱 | AB Sciex | TRIPLE QUADTM 6500+
分析软件 | Analyst® 数据采集软件（版本1.6.3）；Watson LIMS（版本 7.4.2）
离子化方式 | 电喷雾离子化正离子模式
扫描方式 | 多反应监测
色谱柱型号及所用序列号 | 型号：ACQUITY UPLC® BEH C8 1.7 μm 2.1×50 mm
序列号：01663135118349 / 01753401518585
流动相及流速 | 流动相A： 0.5% FA in H2O
流动相B：0.5% FA in ACN
流速：0.450 mL/min
柱温 | 55.0 ℃
样品的生物基质 | 巴马小型猪血浆
抗凝剂 | EDTA-K2
样品体积 | 50 μL
生物基质来源 | 上海益诺思生物技术股份有限公司/益诺思生物技术南通有限公司
样品预处理方法 | 0.1%FA in ACN：MeOH=1：1，v/v 进行蛋白沉淀
进样量 | 4μL
定量指标 | RESS24050-B：RESS24050-B峰面积与内标IS22037-C峰面积比
回归方程 | y = ax + b
权重系数 | 1/（x*x）
线性范围 | RESS24050-B：50.000-25000.000 pg/mL
最低定量限（LLOQ） | RESS24050-B：50.000 pg/mL
最低质控浓度（LLOQ QC） | RESS24050-B：50.000 pg/mL
质控浓度（QC） | RESS24050-B：150.000 pg/mL, 1125.000 pg/mL, 7500.000 pg/mL, 18750.000 pg/mL
系统适用性 | RESS24050-B：待测物保留时间CV≤ 0.5%；内标保留时间CV≤ 0.8%；面积比CV≤ 8.2%；
待测物残留 | 待测物残留≤ 55.3%
内标残留 | 内标残留≤ 4.9%
选择性 | 空白血浆中内源性组份对RESS24050-B和内标IS22037-C 的干扰符合接受标准
特异性 | 待测物与内标间干扰符合接受标准
基质效应 | 基质效应符合接受标准
准确度和精密度 | 准确度（与理论浓度的偏差）（%）范围 | 精密度最大值（%CV）
批内准确度和精密度（除LLOQ QC以外的所有浓度质控） | 0.4~11.9% | 7.4%
批内准确度和精密度（LLOQ QC） | 5.7~9.2% | 16.2%
批间准确度和精密度（除LLOQ QC以外的所有浓度质控） | 2.5~ 4.9% | 7.6%
批间准确度和精密度（LLOQ QC） | 7.9% | 13.7%
待测物回收率 | RESS24050-B浓度为 150.000 pg/mL时，平均回收率为99.9%，CV为10.0%； RESS24050-B浓度为 7500.000 pg/mL时，平均回收率为91.3%，CV为7.0%； RESS24050-B浓度为 18750.000 pg/mL时，平均回收率为93.0%，CV为4.2%； 总体CV为4.8%。
内标回收率 | 以RESS24050-B计，IS22037-C平均回收率为101.9%，CV为5.3%
稀释倍数 | 375000.000 ng/mL稀释20倍；
储备液短期稳定性 | RESS24050-B：室温白光条件下至少稳定16小时（参见22037MV07）； IS22037-C：室温白光条件下至少稳定16小时（参见22037MV07）
工作液短期稳定性 | RESS24050-B：室温白光条件下放置可稳定至少15小时； IS22037-C：室温白光条件下放置可稳定至少15小时；
储备液长期稳定性 | RESS24050-B：-70~-90ºC至少稳定131天（参见22037MV07）； IS22037-C：-70~-90ºC至少稳定131天（参见22037MV07）
工作液长期稳定性 | RESS24050-B：-70~-90°C下放置可稳定至少69天； IS22037-C：-70~-90°C下放置可稳定至少69天；
生物样品前处理过程中的短期稳定性 | 室温白光下至少稳定17小时
冻融稳定性 | 至少4次-70~-90°C/室温白光冷冻解冻稳定
处理后样品的稳定性 | 在自动进样器（5°C）条件下可稳定保存至少103小时
生物基质中待测物的长期稳定性 | 在-70°C~-90°C下稳定至少82天
全血稳定性 | 全血样品冰浴白光放置至少稳定1小时
溶血效应 | 2%溶血符合接受标准
最大分析批进样针数 | 至少136针

## 2.1标准品
2.1 标准品
化合物名称 | 810Z00-T对照品
化合物代码 | RESS24050-B
标准品登记号 | KN-RS-24-0069（001~002）
批号 | RSC2102220610-01
含量 | 98.9%
保存条件 | -15~-25 ºC，避光，密封
有效期至 | 2024-07-17
来源 | 苏州盛迪亚生物医药有限公司

## 2.2内标
2.2 内标
化合物名称 | Dexamethasone
化合物代码 | IS22037-C
标准品登记号 | KN-RS-22-198
批号 | 126749
纯度 | 99.8%
保存条件 | 2~8ºC，避光
有效期至 | 2025-01-05
来源 | MedChemExpress

## 2.5试剂
2.5 试剂
试剂 | 供应商 | 级别
水 | 屈臣氏 | NA
甲醇 | 上海安谱实验科技股份有限公司/Adamas-beta | 液相色谱纯
乙腈 | 上海安谱实验科技股份有限公司/Sigma-aldrich | 液相色谱纯
异丙醇 | 上海安谱实验科技股份有限公司 | 液相色谱纯
二甲基亚砜 | 上海安谱实验科技股份有限公司 | 液相色谱纯
甲酸 | 国药集团化学试剂有限公司/Aladdin | 液相色谱纯

## 2.6 空白基质
2.6 空白基质
基质 | 供应商 | 益诺思登记号 | 接收日期
血浆 | 上海益诺思生物技术股份有限公司 | KN-BM-23-266 | 2023-06-30
血浆 | 益诺思生物技术南通有限公司 | KN-BM-23-049 | 2023-02-09
全血 | 益诺思生物技术南通有限公司 | KN-BM-24-125 | 2024-03-19

## 2.9标准曲线质控样品配制
2.9 标准曲线/质控样品的配制
类型 | 配制日期 | 储存条件
标准曲线样品 | 2024-03-15 | 当天使用
2024-03-17
2024-03-19
2024-03-20
2024-04-12
2024-05-23
2024-05-27
2024-06-05
质量控制样品 | 2024-03-15 | 当天使用
2024-03-17
2024-03-19
2024-03-20
2024-04-12
2024-05-23
2024-05-27
2024-06-05

## 表1_schedule
表1：批量样品检测情况列表
检测批次编号 | 检测内容 | 提取日期 | 检测日期 | 分析批是否接受 | 设备编号
1 | 系统适用性，标准曲线及范围，第一批批内准确度和精密度，特异性1，稀释可靠性，稳定性T0，残留评价 | 2024-03-15 | 2024-03-16 | 是 | EQ201688
2 | 系统适用性，标准曲线及范围，第二批批内准确度和精密度，选择性，特异性，基质效应，回收率， 分析批最大进样数，残留评价 | 2024-03-17 | 2024-03-17 | 否2 | EQ201688
3 | 系统适用性，全血稳定性 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 不适用3 | EQ201688
4 | 系统适用性，标准曲线及范围，第三批批内准确度和精密度，基质效应4，样品短期稳定性5，处理后样品稳定性6，选择性7，特异性8，分析批最大进样数（136针），残留评价 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 是 | EQ201688
5 | 系统适用性，回收率 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 不适用3 | EQ201688
6 | 系统适用性，标准曲线及范围，第四批批内准确度和精密度，基质效应，样品冻融稳定性，选择性（溶血），溶血效应，特异性， 残留评价 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 是 | EQ201688
7 | 系统适用性，标准曲线及范围，选择性，短期稳定性，残留评价 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 是 | EQ201688
8 | 系统适用性，工作液稳定性 | 2024-05-23 | 2024-05-26 | 不适用3 | EQ201688
9 | 系统适用性，标准曲线及范围，样品长期稳定性9，基质效应，残留评价 | 2024-05-23 | 2024-05-26 | 是 | EQ201688
10 | 系统适用性，标准曲线及范围，样品长期稳定性10，残留评价 | 2024-05-27 | 2024-05-31 | 是 | EQ201688
11 | 系统适用性，标准曲线及范围，样品长期稳定性，残留评价 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 是 | EQ201688
备注：
注1:内标对待测物的干扰不符合接受标准，于第二个分析批重新进行考察。
注2：标曲不符合接受标准，分析批不接受。
注3：本分析批无标曲质控样品。
注4：第三个个体的低浓度基质效应样品的CV%不符合接受标准，于第九个分析批再次进行考察。第五个个体的高浓度基质效应样品的准确度不符合接受标准，于第六个分析批再次进行考察。
注5：低浓度短期稳定性样品的CV%不符合接受标准，短期稳定性于第七个分析批再次进行考察。
注6：处理后样品稳定性实验，所使用的样品于2024年03月15日第1个分析批中制备。
注7：第一个以及第二个个体的选择性不符合接受标准。于2024年04月11日进行Trouble shooting，结果表明选择性通过，故对选择性于第七个分析批再次进行考察。
注8:内标对待测物的干扰不符合接受标准，于第六个分析批重新进行考察。
注9：样品长期稳定性样品高浓度准确度不符合接受标准，于第十个分析批重新进行考察。
注10：样品长期稳定性考察成功，于第十一个分析批再次进行确认。

## 表2_SST
表2 ：系统适用性
RESS24050-B
检测批次编号 | CV（%）
| 待测物保留时间 | 内标保留时间 | 峰面积比
1 | 0 | 0.8 | 6.6
3 | 0 | 0.8 | 8.2
4 | 0 | 0.8 | 2.8
5 | 0.5 | 0.8 | 4.8
6 | 0 | 0.8 | 2.3
7 | 0.5 | 0 | 2.5
8 | 0.5 | 0 | 4.1
9 | 0 | 0.8 | 1
10 | 0 | 0.8 | 3.2
11 | 0 | 0.8 | 0.6

## 表3_CO
表3 ：批量样品检测过程的残留
RESS24050-B
检测批次编号 | Carryover样品中待测物残留峰面积 | Carryover样品中内标残留峰面积 | LLOQ 标曲样品待测物峰面积 | LLOQ标曲样品内标峰面积 | 符合接受标准的LLOQ 标曲样品待测物峰面积均值 | 符合接受标准的LLOQ 标曲样品内标峰面积均值 | 待测物残留率（%） | 内标残留率（%）
1# | 0 | 984 | 1305 | 152037 | 1305 | 152037 | 0 | 0.6
| 722 | 713 | *1758 | *154359 |  |  | 55.3 | 0.5
4# | 0 | 692 | *2369 | *139288 | 1073 | 129467 | 0 | 0.5
| 331 | 1244 | 1073 | 129467 |  |  | 30.8 | 1
6 | 282 | 6468 | 1815 | 129325 | 1804 | 132609 | 15.6 | 4.9
| 0 | 2300 | 1792 | 135893 |  |  | 0 | 1.7
7 | 0 | 1027 | 1465 | 134273 | 1465 | 134273 | 0 | 0.8
| 0 | 1887 | *10563 | *141873 |  |  | 0 | 1.4
9 | 301 | 1400 | 1982 | 565199 | 1834 | 565203 | 16.4 | 0.2
| 0 | 1278 | 1685 | 565207 |  |  | 0 | 0.2
10 | 0 | 1775 | *4759 | *400505 | 3149 | 416249 | 0 | 0.4
| 0 | 1013 | 3149 | 416249 |  |  | 0 | 0.2
11 | 383 | 1474 | 2911 | 472090 | 2733 | 470648 | 14 | 0.3
| 365 | 1697 | 2555 | 469206 |  |  | 13.4 | 0.4
*不符合接受标准，不参与统计计算。
#：残留不符合接受标准，经残留评估无样品受到残留的影响。

## 表4_Selectivity
表4：选择性考察
RESS24050-B选择性
检测批次编号：7
序号 | 不同来源基质的编号 | 待测物响应值 |  |  | 内标响应值
|  | 空白基质 | 符合接受标准的定量下限RESS24050-B峰面积（均）值 | 干扰 (%） | 空白基质 | 符合接受标准的标曲样品定量下限内标IS22037-C的平均峰面积值 | 干扰 (%）
个体1 | KN-BM-23-049 01 | 0 | 1465 | 0 | 1348 | 134273 | 1
个体2 | KN-BM-23-049 02 | 0 |  | 0 | 1015 |  | 0.8
个体3 | KN-BM-23-049 03 | 0 |  | 0 | 1349 |  | 1
个体4 | KN-BM-23-049 13 | 0 |  | 0 | 1297 |  | 1
个体5 | KN-BM-23-049 14 | 0 |  | 0 | 1498 |  | 1.1
个体6 | KN-BM-23-049 15 | 164 |  | 11.2 | 1237 |  | 0.9
RESS24050-B 溶血选择性
检测批次编号：6
序号 | 不同来源基质的编号 | 待测物响应值 |  |  | 内标响应值
|  | 空白基质 | 符合接受标准的定量下限RESS24050-B峰面积（均）值 | 干扰（%） | 空白基质 | 符合接受标准的标曲样品定量下限内标IS22037-C的平均峰面积值 | 干扰 (%）
溶血 | NA | 0 | 1804 | 0 | 2751 | 132609 | 2.1
RESS24050-B选择性 失败考察
检测批次编号：4 | [7 empty] | 4
序号 | 不同来源基质的编号 | 待测物响应值 |  |  | 内标响应值
|  | 空白基质 | 符合接受标准的定量下限RESS24050-B峰面积（均）值 | 干扰 (%） | 空白基质 | 符合接受标准的标曲样品定量下限内标IS22037-C的平均峰面积值 | 干扰 (%）
个体1 | KN-BM-23-049 01 | 616 | 1073 | 57.4 | 997 | 129467 | 0.8
个体2 | KN-BM-23-049 02 | 380 |  | 35.4 | 1461 |  | 1.1
个体3 | KN-BM-23-049 03 | 0 |  | 0 | 1403 |  | 1.1
个体4 | KN-BM-23-049 13 | 0 |  | 0 | 554 |  | 0.4
个体5 | KN-BM-23-049 14 | 0 |  | 0 | 871 |  | 0.7
个体6 | KN-BM-23-049 15 | 0 |  | 0 | 781 |  | 0.6

## 表5_特异性
表5：待测物与内标间的干扰
待测物RESS24050-B对内标的干扰
检测日期 | 检测批次编号 | 样品名称 | 内标IS22037-C 保留时间处的峰面积 | 符合接受标准的标曲样品定量下限的内标IS22037-C的峰面积（均）值 | 干扰占IS22037-C 的百分比（%）
2024-03-16 | 1 | 含定量上限浓度的RESS24050-B 1 | 1587 | 152037 | 0.8
|  | 含定量上限浓度的RESS24050-B 2 | 1250
|  | 含定量上限浓度的RESS24050-B 3 | 806
内标对待测物RESS24050-B的干扰
检测日期 | 检测批次编号 | 样品名称 | 待测物RESS24050-B保留时间处的峰面积 | 符合接受标准的标曲样品定量下限RESS24050-B峰面积（均）值 | 干扰占RESS24050-B 的百分比（%）
2024-03-21 | 6 | 仅含特定浓度的内标IS22037-C 1 | 0 | 1804 | 0
|  | 仅含特定浓度的内标IS22037-C 2 | 0
|  | 仅含特定浓度的内标IS22037-C 3 | 0
失败
内标对待测物RESS24050-B的干扰
检测日期 | 检测批次编号 | 样品名称 | 待测物RESS24050-B保留时间处的峰面积 | 符合接受标准的标曲样品定量下限RESS24050-B峰面积（均）值 | 干扰占RESS24050-B 的百分比（%)
2024-03-16 | 1 | 仅含特定浓度的内标IS22037-C 1 | 588 | 1305 | 147.8
|  | 仅含特定浓度的内标IS22037-C 2 | 0
|  | 仅含特定浓度的内标IS22037-C 3 | 5197
内标对待测物RESS24050-B的干扰
检测日期 | 检测批次编号 | 样品名称 | 待测物RESS24050-B保留时间处的峰面积 | 符合接受标准的标曲样品定量下限RESS24050-B峰面积（均）值 | 干扰占RESS24050-B 的百分比（%)
2024-03-19 | 4 | 仅含特定浓度的内标IS22037-C 1 | 523 | 1073 | 111.4
|  | 仅含特定浓度的内标IS22037-C 2 | 0
|  | 仅含特定浓度的内标IS22037-C 3 | 3063

## 表6_ME
表6：基质效应试验
检测批次编号：4&6&9 |  |  | 检测日期：2024/03/19&2024/03/21&2024/05/23
生物基质批号 | LQC | 准确度偏差% | HQC | 准确度偏差%
| 150 |  | 18750
| pg/mL |  | pg/mL
KN-BM-23-049 01 | 145.382 | -3.1 | 17860.435 | -4.7
| 139.727 | -6.8 | 19304.427 | 3
| 126.11 | -15.9 | 18885.381 | 0.7
平均值 | 137.073 |  | 18683.414
SD | 9.906 |  | 742.88
%CV | 7.2 |  | 4
准确度% | 91.4 |  | 99.6
准确度偏差% | -8.6 |  | -0.4
n | 3 |  | 3
KN-BM-23-049 02 | 138.214 | -7.9 | 18474.894 | -1.5
| 163.161 | 8.8 | 20413.412 | 8.9
| 125.805 | -16.1 | 19578.104 | 4.4
平均值 | 142.393 |  | 19488.803
SD | 19.025 |  | 972.339
%CV | 13.4 |  | 5
准确度% | 94.9 |  | 103.9
准确度偏差% | -5.1 |  | 3.9
n | 3 |  | 3
KN-BM-23-049 03 | 135.491 | -9.7 | 19260.3 | 2.7
| 148.67 | -0.9 | 18559.083 | -1
| 149.729 | -0.2 | 19341.683 | 3.2
平均值 | 144.63 |  | 19053.689
SD | 7.932 |  | 430.27
%CV | 5.5 |  | 2.3
准确度% | 96.4 |  | 101.6
准确度偏差% | -3.6 |  | 1.6
n | 3 |  | 3
KN-BM-23-049 13 | 143.762 | -4.2 | 20859.913 | 11.3
| 154.993 | 3.3 | 20066.863 | 7
| 161.002 | 7.3 | 20079.982 | 7.1
平均值 | 153.252 |  | 20335.586
SD | 8.751 |  | 454.128
%CV | 5.7 |  | 2.2
准确度% | 102.2 |  | 108.5
准确度偏差% | 2.2 |  | 8.5
n | 3 |  | 3
KN-BM-23-049 14 | 161.326 | 7.6 | 22189.809 | 18.3
| 133.068 | -11.3 | 17360.574 | -7.4
| 151.072 | 0.7 | 17578.686 | -6.2
平均值 | 148.489 |  | 19043.023
SD | 14.305 |  | 2727.378
%CV | 9.6 |  | 14.3
准确度% | 99 |  | 101.6
准确度偏差% | -1 |  | 1.6
n | 3 |  | 3
KN-BM-23-049 15 | 164.88 | 9.9 | 20435.539 | 9
| 166.166 | 10.8 | 21203.046 | 13.1
| 161.655 | 7.8 | 20381.661 | 8.7
平均值 | 164.234 |  | 20673.415
SD | 2.324 |  | 459.464
%CV | 1.4 |  | 2.2
准确度% | 109.5 |  | 110.3
准确度偏差% | 9.5 |  | 10.3
n | 3 |  | 3
失败
检测批次编号：4 |  |  | 检测日期：2024/03/19
生物基质批号 | LQC | 准确度偏差% | HQC | 准确度偏差%
| 150 |  | 18750
| ng/mL |  | ng/mL
KN-BM-23-049 03 | 116.841 | -22.1 | 19199.838 | 2.4
| 158.764 | 5.8 | 20440.945 | 9
| 152.201 | 1.5 | 20440.767 | 9
平均值 | 142.602 |  | 20027.183
SD | 22.55 |  | 716.502
%CV | 15.8 |  | 3.6
准确度% | 95.1 |  | 106.8
准确度偏差% | -4.9 |  | 6.8
n | 3 |  | 3
KN-BM-23-049 14 | 152.009 | 1.3 | 21001.681 | 12
| 164.326 | 9.6 | 22653.787 | 20.8
| 161.89 | 7.9 | 21849.477 | 16.5
平均值 | 159.408 |  | 21834.982
SD | 6.523 |  | 826.148
%CV | 4.1 |  | 3.8
准确度% | 106.3 |  | 116.5
准确度偏差% | 6.3 |  | 16.5
n | 3 |  | 3

## 表7_Regression
表7：标准曲线参数汇总
接收批：
检测日期 | 检测批次编号 | 斜率 | 截距 | R2 | LLOQ（pg/mL） | ULOQ (pg/mL）
2024-03-16 | 1 | 0.000136 | 0.001737 | 0.9962 | 50 | 25000
2024-03-19 | 4 | 0.0001408 | 0.001396 | 0.9962 | 50 | 25000
2024-03-21 | 6 | 0.0002512 | 0.0009568 | 0.9941 | 50 | 25000
2024-04-12 | 7 | 0.0001799 | 0.001795 | 0.9964 | 50 | 25000
2024-05-26 | 9 | 6.799e-05 | -0.0001777 | 0.9978 | 50 | 25000
2024-05-31 | 10 | 0.0001242 | 0.001269 | 0.9926 | 50 | 25000
2024-06-06 | 11 | 9.018e-05 | 0.001239 | 0.9971 | 50 | 25000
平均值 |  | 0.0001415 | 0.001174 | 0.9958
SD |  | 6.038e-05 | 0.0006633 | 0.0018
CV（%） |  | 42.7 | 56.5 | 0.2
n |  | 7 | 7 | 7
拟合方程：峰面积比= 斜率 ×浓度 + 截距， 权重：1/（浓度×浓度）
拒绝批：
检测日期 | 检测批次编号 | 斜率 | 截距 | R2 | LLOQ（pg/mL） | ULOQ (pg/mL）
2024-03-17 | 2 | 0.0002171 | 0.00877 | 0.9992 | 50 | 25000 | 1
注：失败原因见表1
拟合方程：峰面积比= 斜率 ×浓度 + 截距， 权重：1/（浓度×浓度）

## 表8_curve
表8：标准曲线的回算浓度
接受批：
检测日期 | 检测批次编号 | STD1 | 准确度偏差（%） | STD2 | 准确度偏差（%） | STD3 | 准确度偏差（%） | STD4 | 准确度偏差（%） | STD5 | 准确度偏差 (%) | STD6 | 准确度偏差 (%) | STD7 | 准确度偏差 (%) | STD8 | 准确度偏差 (%)
|  | 50 |  | 100 |  | 250 |  | 1000 |  | 2500 |  | 12500 |  | 20000 |  | 25000
|  | pg/mL |  | pg/mL |  | pg/mL |  | pg/mL |  | pg/mL |  | pg/mL |  | pg/mL |  | pg/mL
2024-03-16 | 1 | 50.357 | 0.7 | 95.747 | -4.3 | 242.988 | -2.8 | 1041.105 | 4.1 | 2439.845 | -2.4 | 13091.87 | 4.7 | 20041.621 | 0.2 | 26384.865 | 5.5
|  | *70.996 |  | 109.406 | 9.4 | 214.06 | -14.4 | 1004.225 | 0.4 | 2409.335 | -3.6 | 12808.082 | 2.5 | 19841.649 | -0.8 | 25164.48 | 0.7
2024-03-19 | 4 | *110.895 |  | 102.769 | 2.8 | 263.567 | 5.4 | 916.59 | -8.3 | 2451.682 | -1.9 | 11871.7 | -5 | 19173.392 | -4.1 | 22839.645 | -8.6
|  | 48.954 | -2.1 | 98.677 | -1.3 | 251.988 | 0.8 | 1105.78 | 10.6 | 2602.195 | 4.1 | 12375.098 | -1 | 21364.796 | 6.8 | 25501.901 | 2
2024-03-21 | 6 | 52.055 | 4.1 | 106.641 | 6.6 | 257.843 | 3.1 | 1095.693 | 9.6 | 2573.557 | 2.9 | 13508.115 | 8.1 | 20600.265 | 3 | *30919.910
|  | 48.683 | -2.6 | 89.544 | -10.5 | 245.587 | -1.8 | 967.996 | -3.2 | 2218.672 | -11.3 | 11278.693 | -9.8 | 20044.842 | 0.2 | 25347.003 | 1.4
2024-04-12 | 7 | 50.661 | 1.3 | 101.366 | 1.4 | 248.345 | -0.7 | 1024.164 | 2.4 | 2594.992 | 3.8 | 12413.423 | -0.7 | 21726.451 | 8.6 | 26791.501 | 7.2
|  | *403.788 |  | 100.727 | 0.7 | 225.588 | -9.8 | 891.667 | -10.8 | 2554.874 | 2.2 | 12458.565 | -0.3 | 18927.14 | -5.4 | 25006.356 | 0
2024-05-26 | 9 | 54.197 | 8.4 | 102.044 | 2 | 257.382 | 3 | 1055.381 | 5.5 | 2491.233 | -0.4 | 12288.828 | -1.7 | 19544.735 | -2.3 | 25087.651 | 0.4
|  | 46.46 | -7.1 | 93.954 | -6 | 245.865 | -1.7 | 1028.259 | 2.8 | 2547.817 | 1.9 | 12515.443 | 0.1 | 19096.697 | -4.5 | 24867.449 | -0.5
2024-05-31 | 10 | *85.446 |  | 113.294 | 13.3 | 256.617 | 2.6 | 1040.609 | 4.1 | 2635.967 | 5.4 | 13460.518 | 7.7 | 20588.746 | 2.9 | 26449.572 | 5.8
|  | 50.69 | 1.4 | 85.534 | -14.5 | 233.583 | -6.6 | 972.192 | -2.8 | 2226.206 | -11 | 12797.459 | 2.4 | 19671.044 | -1.6 | 22696.095 | -9.2
2024-06-06 | 11 | 54.631 | 9.3 | 100.218 | 0.2 | 247.412 | -1 | 1039.792 | 4 | 2343.403 | -6.3 | 12954.849 | 3.6 | 19576.819 | -2.1 | 24813.353 | -0.7
|  | 46.636 | -6.7 | 95.372 | -4.6 | 245.25 | -1.9 | 1046.179 | 4.6 | 2398.004 | -4.1 | 13370.084 | 7 | 20275.553 | 1.4 | 24360.571 | -2.6
平均值 |  | 50.332 |  | 99.664 |  | 245.434 |  | 1016.402 |  | 2463.413 |  | 12656.623 |  | 20033.839 |  | 25023.88
SD |  | 2.787 |  | 7.434 |  | 13.39 |  | 61.138 |  | 133.936 |  | 623.211 |  | 821.995 |  | 1226.942
CV（%） |  | 5.5 |  | 7.5 |  | 5.5 |  | 6 |  | 5.4 |  | 4.9 |  | 4.1 |  | 4.9
准确度偏差（%） |  | 0.7 |  | -0.3 |  | -1.8 |  | 1.6 |  | -1.5 |  | 1.3 |  | 0.2 |  | 0.1
n |  | 10 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 13
*：不符合接受标准不参与统计计算。
拒绝批：
检测日期 | 检测批次编号 | STD1 | 准确度偏差（%） | STD2 | 准确度偏差（%） | STD3 | 准确度偏差（%） | STD4 | 准确度偏差（%） | STD5 | 准确度偏差 (%) | STD6 | 准确度偏差 (%) | STD7 | 准确度偏差 (%) | STD8 | 准确度偏差 (%)
|  | 50 |  | 100 |  | 250 |  | 1000 |  | 2500 |  | 12500 |  | 20000 |  | 25000
|  | pg/mL |  | pg/mL |  | pg/mL |  | pg/mL |  | pg/mL |  | pg/mL |  | pg/mL |  | pg/mL
2024-03-17 | 2 | *27.836 |  | 103.085 | 3.1 | 239.702 | -4.1 | 1005.355 | 0.5 | 2433.981 | -2.6 | 12766.628 | 2.1 | 20482.835 | 2.4 | 24824.578 | -0.7
|  | 49.647 | -0.7 | *134.001 |  | *298.261 |  | *1294.975 |  | *3478.455 |  | *16608.751 |  | *26902.569 |  | *30833.411
平均值 |  | 49.647 |  | 103.085 |  | 239.702 |  | 1005.355 |  | 2433.981 |  | 12766.628 |  | 20482.835 |  | 24824.578
准确度偏差（%） |  | -0.7 |  | 3.1 |  | -4.1 |  | 0.5 |  | -2.6 |  | 2.1 |  | 2.4 |  | -0.7
n |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
注：失败原因见表1
*：不符合接受标准不参与统计计算。

## 表9_Inter QC
表9：批内/批间样品检测的精密度和准确度
RESS24050-B（剔除离群值之后）
检测日期 | 检测批次编号 | LLOQ | 准确度偏差（%） | LQC | 准确度偏差（%） | GMQC | 准确度偏差（%） | MQC | 准确度偏差（%） | HQC | 准确度偏差（%）
|  | 50 |  | 150 |  | 1125 |  | 7500 |  | 18750
|  | pg/mL |  | pg/mL |  | pg/mL |  | pg/mL |  | pg/mL
2024-03-16 | 1 | 56.535 | 13.1 | 150.744 | 0.5 | 1179.726 | 4.9 | 8143.791 | 8.6 | 19558.737 | 4.3
|  | 47.334 | -5.3 | #186.366 | 24.2 | 1221.681 | 8.6 | 7803.359 | 4 | 19843.627 | 5.8
|  | 55.638 | 11.3 | 162.115 | 8.1 | 1078.066 | -4.2 | 7963.23 | 6.2 | 20115.852 | 7.3
|  | 47.312 | -5.4 | 167.72 | 11.8 | 1131.533 | 0.6 | 7645.203 | 1.9 | 18380.16 | -2
|  | #65.899 | 31.8 | 163.3 | 8.9 | 1087.408 | -3.3 | 7355.42 | -1.9 | 18741.863 | 0
|  | 53.814 | 7.6 | #177.098 | 18.1 | 1143.471 | 1.6 | 7248.994 | -3.3 | 19496.201 | 4
批内均值 |  | 54.422 |  | 167.891 |  | 1140.314 |  | 7693.333 |  | 19356.073
批内SD |  | 6.911 |  | 12.447 |  | 54.653 |  | 346.93 |  | 664.13
批内CV（%） |  | 12.7 |  | 7.4 |  | 4.8 |  | 4.5 |  | 3.4
批内准确度偏差（%） |  | 8.8 |  | 11.9 |  | 1.4 |  | 2.6 |  | 3.2
n |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
2024-03-19 | 4 | #62.188 | 24.4 | 153.586 | 2.4 | 1067.841 | -5.1 | 7612.83 | 1.5 | 17180.362 | -8.4 | 除LLOQ外
|  | 49.359 | -1.3 | 148.315 | -1.1 | 1159.104 | 3 | 7560.187 | 0.8 | 19448.234 | 3.7 | 批内 | Max | Min
|  | 46.212 | -7.6 | 158.019 | 5.3 | 1105.041 | -1.8 | 7525.204 | 0.3 | 20354.76 | 8.6 | %Bias | 11.9 | 0.4
|  | 44.394 | -11.2 | 152.67 | 1.8 | 1149.799 | 2.2 | 8262.941 | 10.2 | 19888.668 | 6.1 | %CV | 7.4 | 3.4
|  | #62.280 | 24.6 | 140.978 | -6 | 1248.201 | 11 | 7744.909 | 3.3 | 19108.311 | 1.9
|  | #63.267 | 26.5 | 149.651 | -0.2 | 1152.96 | 2.5 | 7510.926 | 0.1 | 18781.878 | 0.2 | 批间 | Max | Min
批内均值 |  | 54.617 |  | 150.537 |  | 1147.158 |  | 7702.833 |  | 19127.036 |  | %Bias | 4.928 | 2.5
批内SD |  | 8.873 |  | 5.778 |  | 60.759 |  | 287.166 |  | 1104.498 |  | %CV | 7.6332 | 4.7
批内CV (%) |  | 16.2 |  | 3.8 |  | 5.3 |  | 3.7 |  | 5.8
批内准确度偏差 (%) |  | 9.2 |  | 0.4 |  | 2 |  | 2.7 |  | 2 |  | LLOQ
n |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 批内 | Max | Min
2024-03-21 | 6 | 55.212 | 10.4 | *358.106 | 138.7 | 1175.993 | 4.5 | 8071.55 | 7.6 | 19261.738 | 2.7 | %Bias | 9.2 | 5.7
|  | #64.172 | 28.3 | 156.888 | 4.6 | 1258.805 | 11.9 | #8634.063 | 15.1 | 20366.621 | 8.6 | %CV | 16.2 | 12.7
|  | 48.126 | -3.7 | 166.206 | 10.8 | 1205.231 | 7.1 | 8304.029 | 10.7 | 20414.686 | 8.9
|  | 50.009 | 0 | 150.543 | 0.4 | 1086.916 | -3.4 | 7076.985 | -5.6 | 17991.764 | -4 | 批间 | Max | Min
|  | 57.098 | 14.2 | 142 | -5.3 | 1138.361 | 1.2 | 7357.573 | -1.9 | 18500.001 | -1.3 | %Bias | 7.9 | 7.9
|  | 42.494 | -15 | 149.464 | -0.4 | 1163.188 | 3.4 | 8030.522 | 7.1 | 18418.482 | -1.8 | %CV | 13.7 | 13.7
批内均值 |  | 52.852 |  | 153.0202 |  | 1171.416 |  | 7912.454 |  | 19158.882
批内SD |  | 7.609 |  | 9.0699 |  | 58.484 |  | 586.379 |  | 1038.339
批内CV (%) |  | 14.4 |  | 5.9273 |  | 5 |  | 7.4 |  | 5.4
批内准确度偏差 (%) |  | 5.7 |  | 2.0135 |  | 4.1 |  | 5.5 |  | 2.2
n |  | 6 |  | 5 |  | 6 |  | 6 |  | 6
平均实测浓度 |  | 53.964 |  | 157.3919 |  | 1152.963 |  | 7769.54 |  | 19213.997
批间SD |  | 7.409 |  | 12.0141 |  | 56.203 |  | 414.262 |  | 903.6
批间CV (%) |  | 13.7 |  | 7.6332 |  | 4.9 |  | 5.3 |  | 4.7
批间准确度偏差 (%) |  | 7.9 |  | 4.928 |  | 2.5 |  | 3.6 |  | 2.5
n |  | 18 |  | 17 |  | 18 |  | 18 |  | 18
#表示不符合接受标准，仍参与统计计算
*表示不符合接受标准，为离群值不参与统计计算
RESS24050-B（剔除离群值之前）
检测日期 | 检测批次编号 | LLOQ | 准确度偏差（%） | LQC | 准确度偏差（%） | GMQC | 准确度偏差（%） | MQC | 准确度偏差（%） | HQC | 准确度偏差（%）
|  | 50 |  | 150 |  | 1125 |  | 7500 |  | 18750
|  | pg/mL |  | pg/mL |  | pg/mL |  | pg/mL |  | pg/mL
2024-03-16 | 1 | 56.535 | 13.1 | 150.744 | 0.5 | 1179.726 | 4.9 | 8143.791 | 8.6 | 19558.737 | 4.3
|  | 47.334 | -5.3 | #186.366 | 24.2 | 1221.681 | 8.6 | 7803.359 | 4 | 19843.627 | 5.8
|  | 55.638 | 11.3 | 162.115 | 8.1 | 1078.066 | -4.2 | 7963.23 | 6.2 | 20115.852 | 7.3
|  | 47.312 | -5.4 | 167.72 | 11.8 | 1131.533 | 0.6 | 7645.203 | 1.9 | 18380.16 | -2
|  | #65.899 | 31.8 | 163.3 | 8.9 | 1087.408 | -3.3 | 7355.42 | -1.9 | 18741.863 | 0
|  | 53.814 | 7.6 | #177.098 | 18.1 | 1143.471 | 1.6 | 7248.994 | -3.3 | 19496.201 | 4
批内均值 |  | 54.422 |  | 167.891 |  | 1140.314 |  | 7693.333 |  | 19356.073
批内SD |  | 6.911 |  | 12.447 |  | 54.653 |  | 346.93 |  | 664.13
批内CV（%） |  | 12.7 |  | 7.4 |  | 4.8 |  | 4.5 |  | 3.4
批内准确度偏差（%） |  | 8.8 |  | 11.9 |  | 1.4 |  | 2.6 |  | 3.2
n |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
2024-03-19 | 4 | #62.188 | 24.4 | 153.586 | 2.4 | 1067.841 | -5.1 | 7612.83 | 1.5 | 17180.362 | -8.4 | 除LLOQ外
|  | 49.359 | -1.3 | 148.315 | -1.1 | 1159.104 | 3 | 7560.187 | 0.8 | 19448.234 | 3.7 | 批内 | Max | Min
|  | 46.212 | -7.6 | 158.019 | 5.3 | 1105.041 | -1.8 | 7525.204 | 0.3 | 20354.76 | 8.6 | %Bias | 24.8 | 0.4
|  | 44.394 | -11.2 | 152.67 | 1.8 | 1149.799 | 2.2 | 8262.941 | 10.2 | 19888.668 | 6.1 | %CV | 44.9 | 3.4
|  | #62.280 | 24.6 | 140.978 | -6 | 1248.201 | 11 | 7744.909 | 3.3 | 19108.311 | 1.9
|  | #63.267 | 26.5 | 149.651 | -0.2 | 1152.96 | 2.5 | 7510.926 | 0.1 | 18781.878 | 0.2 | 批间 | Max | Min
批内均值 |  | 54.617 |  | 150.537 |  | 1147.158 |  | 7702.833 |  | 19127.036 |  | %Bias | 12.4 | 2.5
批内SD |  | 8.873 |  | 5.778 |  | 60.759 |  | 287.166 |  | 1104.498 |  | %CV | 28.9 | 4.7
批内CV (%) |  | 16.2 |  | 3.8 |  | 5.3 |  | 3.7 |  | 5.8
批内准确度偏差 (%) |  | 9.2 |  | 0.4 |  | 2 |  | 2.7 |  | 2 |  | LLOQ
n |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 批内 | Max | Min
2024-03-21 | 6 | 55.212 | 10.4 | #358.106 | 138.7 | 1175.993 | 4.5 | 8071.55 | 7.6 | 19261.738 | 2.7 | %Bias | 9.2 | 5.7
|  | #64.172 | 28.3 | 156.888 | 4.6 | 1258.805 | 11.9 | #8634.063 | 15.1 | 20366.621 | 8.6 | %CV | 16.2 | 12.7
|  | 48.126 | -3.7 | 166.206 | 10.8 | 1205.231 | 7.1 | 8304.029 | 10.7 | 20414.686 | 8.9
|  | 50.009 | 0 | 150.543 | 0.4 | 1086.916 | -3.4 | 7076.985 | -5.6 | 17991.764 | -4 | 批间 | Max | Min
|  | 57.098 | 14.2 | 142 | -5.3 | 1138.361 | 1.2 | 7357.573 | -1.9 | 18500.001 | -1.3 | %Bias | 7.9 | 7.9
|  | 42.494 | -15 | 149.464 | -0.4 | 1163.188 | 3.4 | 8030.522 | 7.1 | 18418.482 | -1.8 | %CV | 13.7 | 13.7
批内均值 |  | 52.852 |  | 187.201 |  | 1171.416 |  | 7912.454 |  | 19158.882
批内SD |  | 7.609 |  | 84.118 |  | 58.484 |  | 586.379 |  | 1038.339
批内CV (%) |  | 14.4 |  | 44.9 |  | 5 |  | 7.4 |  | 5.4
批内准确度偏差 (%) |  | 5.7 |  | 24.8 |  | 4.1 |  | 5.5 |  | 2.2
n |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
平均实测浓度 |  | 53.964 |  | 168.543 |  | 1152.963 |  | 7769.54 |  | 19213.997
批间SD |  | 7.409 |  | 48.723 |  | 56.203 |  | 414.262 |  | 903.6
批间CV (%) |  | 13.7 |  | 28.9 |  | 4.9 |  | 5.3 |  | 4.7
批间准确度偏差 (%) |  | 7.9 |  | 12.4 |  | 2.5 |  | 3.6 |  | 2.5
n |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18
#表示不符合接受标准，仍参与统计计算
拒绝批：
检测日期 | 检测批次编号 | LLOQ | 准确度偏差（%） | LQC | 准确度偏差（%） | GMQC | 准确度偏差（%） | MQC | 准确度偏差（%） | HQC | 准确度偏差（%）
|  | 50 |  | 150 |  | 1125 |  | 7500 |  | 18750
|  | pg/mL |  | pg/mL |  | pg/mL |  | pg/mL |  | pg/mL
2024-03-17 | 2 | #13.296 | -73.4 | #114.221 | -23.9 | 1057.314 | -6 | 8255.748 | 10.1 | 18098.031 | -3.5
|  | #39.842 | -20.3 | #118.895 | -20.7 | 1101.66 | -2.1 | 7919.571 | 5.6 | 19265.209 | 2.7
|  | #25.993 | -48 | 128.461 | -14.4 | 1126.35 | 0.1 | #8825.161 | 17.7 | 18684.637 | -0.3
|  | 47.294 | -5.4 | 155.431 | 3.6 | #1416.855 | 25.9 | #9718.989 | 29.6 | #22914.057 | 22.2
|  | #38.916 | -22.2 | #177.933 | 18.6 | #1522.868 | 35.4 | #10054.674 | 34.1 | #22951.067 | 22.4
|  | #93.726 | 87.5 | #180.540 | 20.4 | #1404.319 | 24.8 | #9039.128 | 20.5 | #22618.620 | 20.6
批内均值 |  | 43.178 |  | 145.914 |  | 1271.561 |  | 8968.879 |  | 20755.27
批内SD |  | 27.53 |  | 29.509 |  | 198.869 |  | 821.804 |  | 2303.158
批内CV (%) |  | 63.8 |  | 20.2 |  | 15.6 |  | 9.2 |  | 11.1
批内准确度偏差 (%) |  | -13.6 |  | -2.7 |  | 13 |  | 19.6 |  | 10.7
n |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
注：拒绝原因见表1
#表示不符合接受标准，仍参与统计计算

## 表10 QC (除准确度精密度分析批）
表10：质控样品浓度数据汇总（除准确度精密度分析批外）
检测日期 | 检测批次编号 | LQC | 准确度偏差（%） | GMQC | 准确度偏差（%） | MQC | 准确度偏差（%） | HQC | 准确度偏差（%）
|  | 150 |  | 1125 |  | 7500 |  | 18750
|  | pg/mL |  | pg/mL |  | pg/mL |  | pg/mL
2024-04-12 | 7 | #179.457 | 19.6 | 1112.158 | -1.1 | 7956.518 | 6.1 | 20001.814 | 6.7
|  | 161.118 | 7.4 | 1165.714 | 3.6 | 8016.937 | 6.9 | 20695.086 | 10.4
|  | 168.264 | 12.2 | 1096.025 | -2.6 | 7715.826 | 2.9 | 17334.889 | -7.5
|  | 155.255 | 3.5 | 1079.87 | -4 | 7508.895 | 0.1 | 18801.79 | 0.3
2024-05-26 | 9 | 154.613 | 3.1 | 1077.459 | -4.2 | 6859.183 | -8.5 | 18304.154 | -2.4
|  | 146.273 | -2.5 | 1039.408 | -7.6 | 6744.603 | -10.1 | 19149.207 | 2.1
|  | 141.301 | -5.8 | 1139.72 | 1.3 | 7249.828 | -3.3 | 18473.215 | -1.5
|  | 150.891 | 0.6 | 1078.959 | -4.1 | 6988.016 | -6.8 | 18844.048 | 0.5
2024-05-31 | 10 | 154.41 | 2.9 | 1184.02 | 5.2 | 8034.483 | 7.1 | 19038.063 | 1.5
|  | 162.211 | 8.1 | 1167.564 | 3.8 | 7920.434 | 5.6 | 18536.135 | -1.1
|  | 153.951 | 2.6 | 1045.56 | -7.1 | 7357.697 | -1.9 | 18477.774 | -1.5
|  | 149.483 | -0.3 | 1088.118 | -3.3 | 7421.904 | -1 | 17940.76 | -4.3
2024-06-06 | 11 | 150.295 | 0.2 | 1194.36 | 6.2 | 7812.238 | 4.2 | 18313.361 | -2.3
|  | 149.83 | -0.1 | #945.214 | -16 | 7531.146 | 0.4 | 17496.12 | -6.7
|  | 156.461 | 4.3 | 972.815 | -13.5 | 7445.184 | -0.7 | 18443.012 | -1.6
|  | 139.096 | -7.3 | 1214.785 | 8 | 7858.157 | 4.8 | 19180.313 | 2.3
平均值 |  | 154.557 |  | 1100.109 |  | 7526.316 |  | 18689.359
SD |  | 9.923 |  | 76.607 |  | 411.155 |  | 842.233
CV（%） |  | 6.4 |  | 7 |  | 5.5 |  | 4.5
准确度偏差（%） |  | 3 |  | -2.2 |  | 0.4 |  | -0.3
n |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16
#表示不符合接受标准，仍参与统计计算

## 表11_Recovery
表11：待测物提取回收率：以待测物与内标的峰面积比计
检测批次编号：5
| LQC |  |  | MQC |  |  | HQC
| 提取后峰面积比 | 未提取的峰面积比 | 提取回收率（%） | 提取后峰面积比 | 未提取的峰面积比 | 提取回收率（%） | 提取后峰面积比 | 未提取的峰面积比 | 提取回收率（%）
1 | 0.03188 | 0.03025 | 104.7 | 1.3731 | 1.7932 | 84.1 | 3.6988 | 3.8811 | 92.8
2 | 0.029241 | 0.029629 | 96.1 | 1.3577 | 1.6522 | 83.2 | 3.6572 | 4.2502 | 91.7
3 | 0.026239 | 0.029063 | 86.2 | 1.5688 | 1.6068 | 96.1 | 3.8684 | 4.0439 | 97
4 | 0.035358 | 0.034644 | 116.1 | 1.5798 | 1.7193 | 96.8 | 3.5314 | 3.9389 | 88.6
5 | 0.029303 | 0.028145 | 96.3 | 1.4766 | 1.5483 | 90.4 | 3.5649 | 4.0944 | 89.4
6 | 0.030345 | 0.030924 | 99.7 | 1.5824 | 1.4758 | 96.9 | 3.9139 | 3.7077 | 98.2
平均值 | 0.030394 | 0.030443 | 99.9 | 1.4897 | 1.6326 | 91.3 | 3.7058 | 3.986 | 93
SD |  |  | 10 |  |  | 6.4 |  |  | 3.9
CV（%） |  |  | 10 |  |  | 7 |  |  | 4.2
总体回收率% | 94.7
总体变异%CV | 4.8

## 表12_IS Recov
表12：内标回收率：以内标与提取待测物的峰面积比计
检测批次编号：5
工作液浓度：250.000 ng/mL
| 提取后内标峰面积比 | 未提取内标峰面积比 | 提取回收率（%）
1 | 0.58699 | 0.55765 | 95.4
2 | 0.59896 | 0.60526 | 97.4
3 | 0.64963 | 0.62234 | 105.6
4 | 0.66195 | 0.58164 | 107.6
5 | 0.6567 | 0.64587 | 106.8
6 | 0.60485 | 0.6776 | 98.3
平均值 | 0.62651 | 0.61506 | 101.9
SD | 0.033143 | 0.043408 | 5.4
CV（%） | 5.3 | 7.1 | 5.3
样品名称 | 待测物峰面积 | 内标峰面积 | 内标峰面积/待测物峰面积
SS24050BV01 Unextracted Mid 1 | 195394 | 108962 | 0.55765
SS24050BV01 Unextracted Mid 2 | 198093 | 119897 | 0.60526
SS24050BV01 Unextracted Mid 3 | 203598 | 126708 | 0.62234
SS24050BV01 Unextracted Mid 4 | 203053 | 118104 | 0.58164
SS24050BV01 Unextracted Mid 5 | 199050 | 128560 | 0.64587
SS24050BV01 Unextracted Mid 6 | 201319 | 136413 | 0.6776
SS24050BV01 Extracted IS 1 | 197303 | 115815 | 0.58699
SS24050BV01 Extracted IS 2 | 195362 | 117013 | 0.59896
SS24050BV01 Extracted IS 3 | 200341 | 130148 | 0.64963
SS24050BV01 Extracted IS 4 | 201482 | 133371 | 0.66195
SS24050BV01 Extracted IS 5 | 201798 | 132521 | 0.6567
SS24050BV01 Extracted IS 6 | 197163 | 119254 | 0.60485
样品名称 | 待测物峰面积 | 内标峰面积 | 内标峰面积/待测物峰面积
1632MV7 Unextracted Mid 1 | 95011 | 87119 | 0.91694
1632MV7 Unextracted Mid 2 | 93194 | 87249 | 0.93621
1632MV7 Unextracted Mid 3 | 93575 | 88368 | 0.94436
1632MV7 Unextracted Mid 4 | 89623 | 85678 | 0.95598
1632MV7 Unextracted Mid 5 | 89621 | 85684 | 0.95607
1632MV7 Unextracted Mid 6 | 90427 | 85896 | 0.94989
1632MV7 Extracted IS 1 | 86198 | 83691 | 0.97092
1632MV7 Extracted IS 2 | 92236 | 91004 | 0.98664
1632MV7 Extracted IS 3 | 97144 | 90654 | 0.93319
1632MV7 Extracted IS 4 | 95624 | 89523 | 0.9362
1632MV7 Extracted IS 5 | 97463 | 90549 | 0.92906
1632MV7 Extracted IS 6 | 93513 | 88969 | 0.95141

## 表13_Dilution
表13：稀释可靠性
RESS24050-B
检测日期 | 检测批次编号 | DQC(稀释倍数20倍） | 准确度偏差（%）
375000
pg/mL
2024-03-16 | 1 | 392960.043 | 4.8
|  | 420985.744 | 12.3
|  | 387882.73 | 3.4
|  | 406442.567 | 8.4
|  | 417119.43 | 11.2
|  | 414608.577 | 10.6
平均值 |  | 406666.515
SD |  | 13550.854
CV（%） |  | 3.3
准确度（%） |  | 108.4
n |  | 6

## 表15_spike RT
表15：工作液短期稳定性（ULOQ,LLOQ和内标工作液稳定性）
[7 empty] | 工作液开始放置时间： | 2024-05-22 18:00
检测批次编号：8 | [6 empty] | 工作液放置结束时间： | 2024-05-23 09:02
| LLOQ |  | ULOQ |  | 内标 |  | 放置时间： | 15.0333
| 储存条件：室温白光15小时 |  | 储存条件：室温白光15小时 |  | 储存条件：室温白光15小时
| 理论浓度（单位） |  | 理论浓度（单位） |  | 理论浓度（单位）
| 1 | ng/mL | 500 | ng/mL | 250 | ng/mL
| 检测峰面积比 |  | 检测峰面积比 |  | 检测峰面积比
| 参比样品 | 稳定性考察样品 | 参比样品 | 稳定性考察样品 | 参比样品 | 稳定性考察样品
1 | 0.04478 | 0.044011 | 1.2002 | 1.1079 | 0.88432 | 0.86279
2 | 0.047098 | 0.041767 | 1.2085 | 1.1313 | 0.88133 | 0.8738
3 | 0.048431 | 0.045193 | 1.1685 | 1.0964 | 0.85271 | 0.85076
4 | 0.048459 | 0.0421 | 1.1835 | 1.1002 | 0.86894 | 0.87809
5 | 0.046629 | 0.043308 | 1.2034 | 1.1153 | 0.89183 | 0.84582
6 | 0.047759 | 0.044067 | 1.2044 | 1.0964 | 0.88293 | 0.85542
平均值 | 0.047193 | 0.043408 | 1.1947 | 1.1079 | 0.87701 | 0.86111
SD | 0.001386 | 0.001296 | 0.015498 | 0.013631 | 0.014015 | 0.01285
CV（%) | 2.9 | 3 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 1.5
差异 (%) | -8 |  | -7.3 |  | -1.8
| 样品名称 | 待测物峰面积 | 内标峰面积 | 内标峰面积/待测物峰面积
| SS24050BV01 WS IS Fresh 1 | 640983 | 566836 | 0.88432
| SS24050BV01 WS IS Fresh 2 | 649572 | 572485 | 0.88133
| SS24050BV01 WS IS Fresh 3 | 661767 | 564297 | 0.85271
| SS24050BV01 WS IS Fresh 4 | 660079 | 573572 | 0.86894
| SS24050BV01 WS IS Fresh 5 | 636109 | 567299 | 0.89183
| SS24050BV01 WS IS Fresh 6 | 651878 | 575562 | 0.88293
| SS24050BV01 WS IS ST 1 | 662717 | 571783 | 0.86279
| SS24050BV01 WS IS ST 2 | 654825 | 572187 | 0.8738
| SS24050BV01 WS IS ST 3 | 664036 | 564935 | 0.85076
| SS24050BV01 WS IS ST 4 | 643446 | 565004 | 0.87809
| SS24050BV01 WS IS ST 5 | 662632 | 560465 | 0.84582
| SS24050BV01 WS IS ST 6 | 653611 | 559115 | 0.85542

## 表17_spike LT
表17 ：工作液长期稳定性（ULOQ, LLOQ和内标工作液稳定性）
[7 empty] | 长期稳定性样品配置日期： | 2024-03-15
检测批次编号：8 | [6 empty] | 长期稳定性样品处理日期： | 2024-05-23
| LLOQ |  | ULOQ |  | 内标 |  | 长期稳定性样品放置时间（天）： | 69
| 储存条件：-70~-90°C下69天 |  | 储存条件：-70~-90°C下69天 |  | 储存条件：-70~-90°C下69天
| 理论浓度（单位） |  | 理论浓度（单位） |  | 理论浓度（单位）
| 1 | ng/mL | 500 | ng/mL | 250 | ng/mL
| 检测峰面积比 |  | 检测峰面积比 |  | 检测峰面积比
| 参比样品 | 稳定性考察样品 | 参比样品 | 稳定性考察样品 | 参比样品 | 稳定性考察样品
1 | 0.04478 | 0.046817 | 1.2002 | 1.1194 | 0.88432 | 0.87693
2 | 0.047098 | 0.045667 | 1.2085 | 1.0855 | 0.88133 | 0.88696
3 | 0.048431 | 0.048098 | 1.1685 | 1.0868 | 0.85271 | 0.88062
4 | 0.048459 | 0.047543 | 1.1835 | 1.0891 | 0.86894 | 0.86691
5 | 0.046629 | 0.048549 | 1.2034 | 1.0889 | 0.89183 | 0.86555
6 | 0.047759 | 0.045239 | 1.2044 | 1.1009 | 0.88293 | 0.85654
平均值 | 0.047193 | 0.046986 | 1.1947 | 1.0951 | 0.87701 | 0.87225
SD | 0.001386 | 0.001327 | 0.015498 | 0.013138 | 0.014015 | 0.011212
CV（%) | 2.9 | 2.8 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 1.3
差异 (%) | -0.4 |  | -8.3 |  | -0.5
| 样品名称 | 待测物峰面积 | 内标峰面积 | 内标峰面积/待测物峰面积
| SS24050BV01 WS IS Fresh 1 | 640983 | 566836 | 0.88432
| SS24050BV01 WS IS Fresh 2 | 649572 | 572485 | 0.88133
| SS24050BV01 WS IS Fresh 3 | 661767 | 564297 | 0.85271
| SS24050BV01 WS IS Fresh 4 | 660079 | 573572 | 0.86894
| SS24050BV01 WS IS Fresh 5 | 636109 | 567299 | 0.89183
| SS24050BV01 WS IS Fresh 6 | 651878 | 575562 | 0.88293
| SS24050BV01 WS IS LT 1 | 640386 | 561576 | 0.87693
| SS24050BV01 WS IS LT 2 | 640540 | 568132 | 0.88696
| SS24050BV01 WS IS LT 3 | 636735 | 560722 | 0.88062
| SS24050BV01 WS IS LT 4 | 649572 | 563118 | 0.86691
| SS24050BV01 WS IS LT 5 | 647734 | 560646 | 0.86555
| SS24050BV01 WS IS LT 6 | 662190 | 567192 | 0.85654

## 表18_ST
表18：生物样品前处理过程中的短期稳定性
RESS24050-B | [5 empty] | 样品放置开始时间： | 2024-04-10 17:00
试验条件：在室温白光下放置17小时的短期稳定性 | [5 empty] | 样品放置结束时间： | 2024-04-11 10:30
检测日期 | 检测批次编号 | LQC | 准确度偏差 (%) | HQC | 准确度偏差 (%) | 放置时间： | 17.5
|  | 150 |  | 18750
|  | pg/mL |  | pg/mL
2024-04-12 | 7 | 178.945 | 19.3 | 18370.328 | -2
|  | 143.807 | -4.1 | 18239.565 | -2.7
|  | 151.309 | 0.9 | 17654.694 | -5.8
|  | 144.574 | -3.6 | 18655.984 | -0.5
|  | 133.153 | -11.2 | 18879.937 | 0.7
|  | 154.043 | 2.7 | 17617.032 | -6
平均值 |  | 150.972 |  | 18236.257
SD |  | 15.504 |  | 515.778
CV（%） |  | 10.3 |  | 2.8
准确度（%） |  | 100.6 |  | 97.3
n |  | 6 |  | 6
RESS24050-B（失败） | [5 empty] | 样品放置开始时间： | 2024-03-18 17:33
试验条件：在室温白光下放置15小时的短期稳定性 | [5 empty] | 样品放置结束时间： | 2024-03-19 09:02
检测日期 | 检测批次编号 | LQC | 准确度偏差 (%) | HQC | 准确度偏差 (%) | 放置时间： | 15.4833
|  | 150 |  | 18750
|  | pg/mL |  | pg/mL
2024-03-19 | 4 | 135.139 | -9.9 | 18201.316 | -2.9
|  | 164.17 | 9.4 | 18711.498 | -0.2
|  | 275.799 | 83.9 | 18792.434 | 0.2
|  | 138.342 | -7.8 | 18163.853 | -3.1
|  | 505.705 | 237.1 | 16901.727 | -9.9
|  | 121.6 | -18.9 | 17926.467 | -4.4
平均值 |  | 223.459 |  | 18116.216
SD |  | 149.223 |  | 682.954
CV (%) |  | 66.8 |  | 3.8
准确度 (%) |  | 149 |  | 96.6
n |  | 6 |  | 6

## 表19_FT
表19：冻融稳定性
RESS24050-B
试验条件：在超低温冷冻冰箱（-70~-90°C）冻存至少12小时，在室温白光条件下融化。
检测日期 | 检测批次编号 | 冻融循环次数 | LQC | 准确度偏差 (%) | HQC | 准确度偏差 (%)
|  |  | 150 |  | 18750
|  |  | pg/mL |  | pg/mL
2024-03-21 | 6 | 4次 | 114.713 | -23.5 | 16284.952 | -13.1
|  |  | 130.357 | -13.1 | 17081.396 | -8.9
|  |  | 135.305 | -9.8 | 17238.175 | -8.1
|  |  | 145.694 | -2.9 | 15589.516 | -16.9
|  |  | 126.11 | -15.9 | 16594.08 | -11.5
|  |  | 123.415 | -17.7 | 16795.008 | -10.4
平均值 |  |  | 129.266 |  | 16597.188
SD |  |  | 10.616 |  | 599.56
CV（%） |  |  | 8.2 |  | 3.6
准确度（%） |  |  | 86.2 |  | 88.5
n |  |  | 6 |  | 6

## 表20_PSS
表20：处理后样品的稳定性
RESS24050-B
试验条件：在自动进样器（5°C）条件下保存103小时的稳定性 | [5 empty] | 样品处理完成时间： | 2024-03-15 19:24
检测日期 | 检测批次编号 | LQC | 准确度偏差 (%) | HQC | 准确度偏差 (%) | 该样品第一针进样时间： | 2024-03-20 02:50
|  | 150 |  | 18750 |  | 放置时间： | 103.4294
|  | pg/mL |  | pg/mL
2024-03-19 | 4 | 151.135 | 0.8 | 19341.492 | 3.2
|  | 148.806 | -0.8 | 18187.266 | -3
|  | 164.838 | 9.9 | 18857.585 | 0.6
|  | 125.137 | -16.6 | 17702.421 | -5.6
|  | 139.252 | -7.2 | 17448.527 | -6.9
|  | 157.266 | 4.8 | 18244.441 | -2.7
平均值 |  | 147.739 |  | 18296.955
SD |  | 13.991 |  | 706.18
CV（%） |  | 9.5 |  | 3.9
准确度（%） |  | 98.5 |  | 97.6
n |  | 6 |  | 6

## 表21_LTS
表21：生物基质中待测物的长期稳定性
RESS24050-B
试验条件：-70~-90°C条件下73天 | [5 empty] | 长期稳定性样品配置日期： | 2024-03-15
检测日期 | 检测批次编号 | LQC | 准确度偏差 (%) | HQC | 准确度偏差 (%) | 长期稳定性样品处理日期： | 2024-05-27
|  | 150 |  | 18750 |  | 长期稳定性样品放置时间（天）： | 73
|  | pg/mL |  | pg/mL
2024-05-31 | 10 | 151.552 | 1 | 19285.476 | 2.9
|  | 157.526 | 5 | 19804.923 | 5.6
|  | 137.898 | -8.1 | 18676.826 | -0.4
|  | 158.959 | 6 | 19175.79 | 2.3
|  | 150.843 | 0.6 | 19403.664 | 3.5
|  | 127.399 | -15.1 | 18322.133 | -2.3
平均值 |  | 147.363 |  | 19111.469
SD |  | 12.293 |  | 531.533
CV（%） |  | 8.3 |  | 2.8
准确度（%） |  | 98.2 |  | 101.9
n |  | 6 |  | 6
RESS24050-B
试验条件：-70~-90°C条件下82天 | [5 empty] | 长期稳定性样品配置日期： | 2024-03-15
检测日期 | 检测批次编号 | LQC | 准确度偏差 (%) | HQC | 准确度偏差 (%) | 长期稳定性样品处理日期： | 2024-06-05
|  | 150 |  | 18750 |  | 长期稳定性样品放置时间（天）： | 82
|  | pg/mL |  | pg/mL
2024-06-06 | 11 | 147.978 | -1.3 | 18495.884 | -1.4
|  | 143.498 | -4.3 | 19285.503 | 2.9
|  | 114.778 | -23.5 | 16943.494 | -9.6
|  | 152.192 | 1.5 | 19272.008 | 2.8
|  | 150.162 | 0.1 | 20652.01 | 10.1
|  | 109 | -27.3 | 16428.015 | -12.4
平均值 |  | 136.268 |  | 18512.819
SD |  | 19.191 |  | 1584.867
CV (%) |  | 14.1 |  | 8.6
准确度 (%) |  | 90.8 |  | 98.7
n |  | 6 |  | 6
RESS24050-B
试验条件：-70~-90°C条件下69天 | [5 empty] | 长期稳定性样品配置日期： | 2024-03-15
检测日期 | 检测批次编号 | LQC | 准确度偏差 (%) | HQC | 准确度偏差 (%) | 长期稳定性样品处理日期： | 2024-05-23
|  | 150 |  | 18750 |  | 长期稳定性样品放置时间（天）： | 69
|  | pg/mL |  | pg/mL
2024-05-26 | 9 | 135.889 | -9.4 | 15485.504 | -17.4
|  | 132.462 | -11.7 | 15337.021 | -18.2
|  | 125.269 | -16.5 | 15242.621 | -18.7
|  | 133.55 | -11 | 15585.552 | -16.9
|  | 121.445 | -19 | 14488.835 | -22.7
|  | 138.595 | -7.6 | 15562.842 | -17
平均值 |  | 131.202 |  | 15283.729
SD |  | 6.544 |  | 411.364
CV（%） |  | 5 |  | 2.7
准确度（%） |  | 87.5 |  | 81.5
n |  | 6 |  | 6

## 表22_Blood
表22：全血稳定性
RESS24050-B
试验条件：全血样品在冰浴白光下放置1小时后的稳定性
检测日期 | 检测批次编号 | 样品编号 | 浓度
|  |  | 150 | pg/mL | 18750 | pg/mL
|  |  | 待测物与内标的峰面积比 |  | 待测物与内标的峰面积比
|  |  | Tx | T0 | Tx | T0
2024-03-20 | 3 | 1 | 0.027463 | 0.031942 | 2.8293 | 2.99
|  | 2 | 0.026948 | 0.03058 | 2.8712 | 3.3519
|  | 3 | 0.025877 | 0.030857 | 3.0383 | 3.0827
|  | 4 | 0.02768 | 0.033504 | 2.9146 | 3.2033
|  | 5 | 0.027727 | 0.030751 | 3.0539 | 3.1536
|  | 6 | 0.02912 | 0.027003 | 2.927 | 3.0754
平均值 |  |  | 0.027469 | 0.030773 | 2.9391 | 3.1428
SD |  |  | 0.001062 | 0.002149 | 0.089926 | 0.12572
CV（%） |  |  | 3.9 | 7 | 3.1 | 4
差异（%） |  |  | -10.7 |  | -6.5

## 表23_溶血效应
表23：溶血效应
RESS24050-B
检测日期 | 检测批次编号 | LQC | 准确度偏差 (%) | HQC | 准确度偏差 (%)
|  | 150 |  | 18750
|  | pg/mL |  | pg/mL
2024-03-21 | 6 | 169.813 | 13.2 | 21322.192 | 13.7
|  | 171.194 | 14.1 | 19609.561 | 4.6
|  | 166.23 | 10.8 | 19334.734 | 3.1
平均值 |  | 169.079 |  | 20088.829
SD |  | 2.562 |  | 1076.927
CV（%） |  | 1.5 |  | 5.4
准确度（%） |  | 112.7 |  | 107.1
n |  | 3 |  | 3

## 分析天平
分析天平编号： | EQ2018B23 | EQ202003
分析天平精密度： | 0.0005mg | 0.0005mg