## Sheet1
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17
表8：标准曲线的回算浓度
检测日期 | 检测批次编号 | STD1 | 准确度偏差（%） | STD2 | 准确度偏差（%） | STD3 | 准确度偏差（%） | STD4 | 准确度偏差（%） | STD5 | 准确度偏差 （%） | STD6 | 准确度偏差 （%） | STD7 | 准确度偏差 （%） | STD8 | 准确度偏差 （%）
|  | 0.1 |  | 0.2 |  | 0.5 |  | 1 |  | 5 |  | 10 |  | 40 |  | 50
|  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL
2025-09-02 | 1 | 0.104 | 4 | 0.185 | -7.5 | 0.483 | -3.4 | 0.983 | -1.7 | 4.929 | -1.4 | 9.916 | -0.8 | 40.038 | 0.1 | 49.963 | -0.1
|  | 0.093 | -7 | 0.221 | 10.5 | 0.543 | 8.6 | 1.033 | 3.3 | 4.967 | -0.7 | 9.879 | -1.2 | 38.595 | -3.5 | 50.127 | 0.3
2025-09-03 | 2 | 0.095 | -5 | 0.222 | 11 | 0.498 | -0.4 | 0.998 | -0.2 | 5.2 | 4 | 9.759 | -2.4 | 38.807 | -3 | 50.839 | 1.7
|  | 0.096 | -4 | 0.216 | 8 | 0.483 | -3.4 | 0.962 | -3.8 | 5.109 | 2.2 | 9.985 | -0.2 | 37.712 | -5.7 | 50.312 | 0.6
2025-09-05 | 3 | 0.084 | -16 | 0.2 | 0 | 0.507 | 1.4 | 0.999 | -0.1 | 5.122 | 2.4 | 9.496 | -5 | 40.526 | 1.3 | 51.291 | 2.6
|  | 0.115 | 15 | 0.203 | 1.5 | 0.468 | -6.4 | 1.028 | 2.8 | 5.101 | 2 | 9.87 | -1.3 | 40.029 | 0.1 | 49.392 | -1.2
2025-09-06 | 6 | 0.1 | 0 | 0.196 | -2 | 0.498 | -0.4 | 1.027 | 2.7 | 5.112 | 2.2 | 9.806 | -1.9 | 38.77 | -3.1 | 52.266 | 4.5
|  | 0.1 | 0 | 0.207 | 3.5 | 0.477 | -4.6 | 0.994 | -0.6 | 5.297 | 5.9 | 9.929 | -0.7 | 38.029 | -4.9 | 49.614 | -0.8
2025-12-07 | 8 | 0.082 | -18 | 0.23 | 15 | 0.505 | 1 | 0.942 | -5.8 | 4.924 | -1.5 | 10.171 | 1.7 | 36.842 | -7.9 | 50.374 | 0.7
|  | 0.109 | 9 | 0.201 | 0.5 | 0.543 | 8.6 | 0.969 | -3.1 | 5.054 | 1.1 | 10.679 | 6.8 | 37.508 | -6.2 | 49.003 | -2
平均值 |  | 0.098 |  | 0.208 |  | 0.501 |  | 0.994 |  | 5.082 |  | 9.949 |  | 38.686 |  | 50.318
SD |  | 0.01 |  | 0.014 |  | 0.026 |  | 0.03 |  | 0.118 |  | 0.309 |  | 1.212 |  | 0.958
CV（%） |  | 10.2 |  | 6.7 |  | 5.2 |  | 3 |  | 2.3 |  | 3.1 |  | 3.1 |  | 1.9
准确度偏差（%） |  | -2 |  | 4 |  | 0.2 |  | -0.6 |  | 1.6 |  | -0.5 |  | -3.3 |  | 0.6
n |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10