## Sheet1
1.1 检测方法概述 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2
待测物 | RENS25318
内标 | ISNS25318
分析方法 | NS25318-BA-001：LC-MS/MS方法测定SD大鼠EDTA-K2血浆样品中阿巴帕肽(RENS25318)的浓度
设备名称 | 制造商 | 型号
高效液相色谱 | Shimadzu | LC-40D x3
离子源 | AB Sciex | Turbo-V电喷雾离子源
检测器-串联质谱 | AB Sciex | TRIPLE QUADTM 6500+
数据采集/管理软件 | Analyst数据采集软件（版本1.7.3），Watson LIMS（版本7.4.2）
离子化方式 | 电喷雾离子化正离子模式
扫描方式 | 多反应监测
色谱柱型号及所用序列号 | 型号：ACE Excel 2 AQ 100 × 2.1 mm
序列号：A200878
流动相及流速 | 流动相A：含0.3%甲酸的水溶液
流动相B：含0.3%甲酸的乙腈溶液
流速：0.50 mL/min
柱温 | 50.0°C
样品的生物基质 | SD大鼠血浆
抗凝剂 | EDTA-K2
样品体积 | 30 μL
生物基质来源 | 斯贝福（北京）生物技术有限公司/上海益诺思生物技术股份有限公司
样品预处理方法 | 固相萃取
进样量 | 10 μL
定量指标 | RENS25318：RENS25318峰面积与内标ISNS25318峰面积比
回归方程 | y = ax + b
权重系数 | 1/（x*x）
线性范围 | RENS25318：0.100~50.000 ng/mL
最低定量限（LLOQ） | RENS25318：0.100 ng/mL
最低质控浓度（LLOQ QC） | RENS25318：0.100 ng/mL
质控浓度（QC） | RENS25318：0.300 ng/mL；2.200 ng/mL；15.000 ng/mL；37.500 ng/mL
系统适用性 | RENS25318：待测物保留时间CV≤ 0.4%；内标保留时间CV≤ 0.4%；面积比CV≤8.0%
待测物残留 | 除分析批1,2,3,8外待测物残留≤13.6%，对分析批1,2,3,8进行残留评估，评估结果是对质控样品和验证样品定量结果影响均小于5%。
内标残留 | 内标残留≤0.7%
选择性 | 空白血浆中内源性组份对RENS25318和内标ISNS25318 的干扰符合接受标准
特异性 | 待测物与内标间干扰符合接受标准
基质效应 | 基质效应符合接受标准
准确度和精密度 | 准确度（与理论浓度的偏差）（%）范围 | 精密度最大值（%CV）
批内准确度和精密度（除LLOQ QC以外的所有浓度质控） | RENS25318：0.2~11.2 | RENS25318：8.4
批内准确度和精密度（LLOQ QC） | RENS25318：-2.0~15.0 | RENS25318：8.7
批间准确度和精密度（除LLOQ QC以外的所有浓度质控） | RENS25318：3.1~7.8 | RENS25318：6.0
批间准确度和精密度（LLOQ QC） | RENS25318：4.0 | RENS25318：10.6
待测物回收率 | RENS25318浓度为0.300 ng/mL时，平均回收率为65.1%，CV为4.5%； RENS25318浓度为15.000 ng/mL时，平均回收率为65.5%，CV为4.7%； RENS25318浓度为37.500 ng/mL时，平均回收率为62.8%，CV为6.8%；总体CV为2.3%。
内标回收率 | 同位素内标，内标回收率参考待测物
稀释倍数 | RENS25318：500.000 ng/mL稀释20倍；
储备液短期稳定性 | RENS25318：室温白光条件下放置可稳定至少22小时； ISNS25318：同位素内标，仅考察适用性
工作液短期稳定性 | RENS25318：室温白光条件下放置可稳定至少22小时； ISNS25318：同位素内标，仅考察适用性
储备液长期稳定性 | RENS25318：-70 ~ -90 °C下放置可稳定至少88天； ISNS25318：同位素内标，仅考察适用性
工作液长期稳定性 | RENS25318：-70 ~ -90 °C下放置可稳定至少88天； ISNS25318：同位素内标，仅考察适用性
生物样品前处理过程中的短期稳定性 | RENS25318：冰水浴白光下至少稳定16小时
冻融稳定性 | RENS25318：至少4次-70~-90 °C/冰水浴白光冷冻解冻稳定
处理后样品的稳定性 | RENS25318：在自动进样器（5 °C）条件下可稳定保存至少78小时
处理后样品再进样重现性 | RENS25318：在自动进样器（5°C）中放置65小时后再进样结果可重现
生物基质中待测物的长期稳定性 | RENS25318：-70 ~ -90 °C下放置可稳定至少95天
全血稳定性 | RENS25318：全血样品在冰水浴白光放置至少稳定1.5小时
溶血效应 | RENS25318：2%溶血符合接受标准
最大分析批进样针数 | 至少101针