## Sheet1
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7
表4：选择性考察
检测批次编号：2
序号 | 不同来源基质的编号 | 待测物响应值 |  |  | 内标响应值
|  | 空白基质 | 符合接受标准的定量下限阿巴帕肽峰面积（均）值 | 干扰 (%） | 空白基质 | 符合接受标准的标曲样品定量下限的内标Isotope Abaloparatide的平均峰面积值 | 干扰 (%）
个体1 | KN-BM-25-533 2025082701-003 | 728 | 8432 | 8.6 | 658 | 202109 | 0.3
个体2 | KN-BM-25-533 2025082701-006 | 419 |  | 5 | 565 |  | 0.3
个体3 | KN-BM-25-533 2025082701-007 | 0 |  | 0 | 274 |  | 0.1
个体4 | KN-BM-25-533 2025082702-001 | 722 |  | 8.6 | 408 |  | 0.2
个体5 | KN-BM-25-533 2025082702-002 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
个体6 | KN-BM-25-533 2025082702-003 | 283 |  | 3.4 | 789 |  | 0.4
检测批次编号：3
序号 | 不同来源基质的编号 | 待测物响应值 |  |  | 内标响应值
|  | 空白基质 | 符合接受标准的定量下限阿巴帕肽峰面积（均）值 | 干扰（%） | 空白基质 | 符合接受标准的标曲样品定量下限的内标Isotope Abaloparatide的平均峰面积值 | 干扰 (%）
溶血 |  | 331 | 7107 | 4.7 | 900 | 187443 | 0.5