## Sheet1
1.1 检测方法概述 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2
待测物 | RESS25071-AS；RESS25071-SS
内标 | ISSS25071
分析方法 | SS25071-BA-001：LC-MS/MS方法测定SD大鼠EDTA-K2血浆样品中FB7013(游离型)(RESS25071)反义链和正义链的浓度
设备名称 | 制造商 | 型号
高效液相色谱 | Shimadzu | LC-30AD
离子源 | AB Sciex | Turbo-V电喷雾离子源
检测器-串联质谱 | AB Sciex | TRIPLE QUADTM6500+
数据采集/管理软件 | Sciex Analyst（版本1.6.3），Watson LIMS（版本7.4.2）
离子化方式 | 电喷雾离子化负离子模式
扫描方式 | 多反应监测
色谱柱型号及所用序列号 | 型号：Thermo Scientific DNA PacTMRP(2.1×50 mm, 4 μm)
序列号：004373，005588
流动相及流速 | 流动相A：H2O: MeOH =95: 5，v/v，含0.4% DIEA，1% HFIP和15 μM EDTA
流动相B：ACN:MeOH:H2O=50:30:20，v/v/v
流速：0.600 mL/min
柱温 | 60.0 ℃
样品的生物基质 | SD大鼠血浆
抗凝剂 | EDTA-K2
样品体积 | 30 μL
生物基质来源 | 上海益诺思生物技术股份有限公司
样品预处理方法 | 用苯酚:二氯甲烷=1: 1,w/v进行液液萃取
进样量 | 2 μL
定量指标 | RESS25071-AS：RESS25071-AS峰面积与内标ISSS25071峰面积比； RESS25071-SS：RESS25071-SS峰面积与内标ISSS25071峰面积比
回归方程 | y = ax + b
权重系数 | 1/（x*x）
线性范围 | RESS25071-AS：10.000-10000.000 ng/mL；RESS25071-SS：10.000-10000.000 ng/mL；
最低定量限（LLOQ） | RESS25071-AS：10.000 ng/mL；RESS25071-SS：10.000 ng/mL
最低质控浓度（LLOQ QC） | RESS25071-AS：10.000 ng/mL；RESS25071-SS：10.000 ng/mL
质控浓度（QC） | RESS25071-AS：30.000 ng/mL，300.000 ng/mL，3000.000 ng/mL，7500.000 ng/mL； RESS25071-SS：30.000 ng/mL，300.000 ng/mL，3000.000 ng/mL，7500.000 ng/mL；
系统适用性 | RESS25071-AS：待测物保留时间CV≤ 0.8%；内标保留时间CV≤ 0.4%；面积比CV≤ 12.5%； RESS25071-SS：待测物保留时间CV≤ 0.3%；内标保留时间CV≤ 0.4%；面积比CV≤ 10.8%；
待测物残留 | RESS25071-AS：待测物残留≤ 66.3%；RESS25071-SS：待测物残留≤24.9%
内标残留 | 内标残留≤ 0.1%
选择性 | 空白血浆中内源性组份对RESS25071-AS、RESS25071-SS和内标ISSS25071的干扰符合接受标准
特异性 | RESS25071对内标ISSS25071的干扰符合接受标准；内标ISSS25071对待测物RESS25071-AS、RESS25071-SS的干扰符合接受标准
基质效应 | 基质效应符合接受标准
准确度和精密度 | 准确度（与理论浓度的偏差）（%）范围 | 精密度最大值（%CV）
批内准确度和精密度（除LLOQ QC以外的所有浓度质控） | RESS25071-AS：-4.0~5.4； RESS25071-SS：-5.8~5.7 | RESS25071-AS：9.9； RESS25071-SS：9.6
批内准确度和精密度（LLOQ QC） | RESS25071-AS：1.3~9.0； RESS25071-SS：-4.4~5.6 | RESS25071-AS：18.2； RESS25071-SS：14.6
批间准确度和精密度（除LLOQ QC以外的所有浓度质控） | RESS25071-AS：-0.9~2.0； RESS25071-SS：-4.5~2.8 | RESS25071-AS：6.8； RESS25071-SS：7.8
批间准确度和精密度（LLOQ QC） | RESS25071-AS：6.0； RESS25071-SS：1.3 | RESS25071-AS：14.5； RESS25071-SS：12.2
待测物回收率 | RESS25071-AS浓度为 30.000 ng/mL时，平均回收率为88.9%，CV为6.3%； RESS25071-AS浓度为 3000.000 ng/mL时，平均回收率为72.8%，CV为5.2%； RESS25071-AS浓度为 7500.000 ng/mL时，平均回收率为74.8%，CV为2.9%；总体CV为11.1%。 RESS25071-SS浓度为 30.000 ng/mL时，平均回收率为83.0%，CV为6.5%； RESS25071-SS浓度为 3000.000 ng/mL时，平均回收率为88.3%，CV为1.5%； RESS25071-SS浓度为 7500.000 ng/mL时，平均回收率为90.3%，CV为1.4%； 总体CV为4.3%。
内标回收率 | 以RESS25071-AS计，ISSS25071平均回收率为90.5%，CV为2.2%
稀释倍数 | RESS25071-AS/RESS25071-SS：100000.000 ng/mL稀释50倍；
储备液短期稳定性 | RESS25071-AS/RESS25071-SS：室温白光条件下放置可稳定至少22小时； ISSS25071：室温白光条件下放置可稳定至少22小时
工作液短期稳定性 | RESS25071-AS/RESS25071-SS：室温白光条件下放置可稳定至少22小时； ISSS25071：室温白光条件下放置可稳定至少22小时
储备液长期稳定性 | RESS25071-AS/RESS25071-SS：-70~-90°C下放置可稳定至少103天； ISSS25071：-70~-90°C下放置可稳定至少103天
工作液长期稳定性 | RESS25071-AS/RESS25071-SS：-70~-90°C下放置可稳定至少103天； ISSS25071：-70~-90°C下放置可稳定至少103天
生物样品前处理过程中的短期稳定性 | RESS25071-AS：室温白光下至少稳定17小时 ； RESS25071-SS：室温白光下至少稳定17小时
冻融稳定性 | RESS25071-AS：至少5次-70~-90°C/室温白光下冻融循环稳定； RESS25071-SS：至少5次-70~-90°C/室温白光下冻融循环稳定
处理后样品的稳定性 | RESS25071-AS：在自动进样器（5°C）条件下可稳定保存至少151小时 RESS25071-SS：在自动进样器（5°C）条件下可稳定保存至少151小时
生物基质中待测物的长期稳定性 | RESS25071-AS：在-70°C~-90°C下稳定至少106天； RESS25071-SS：在-70°C~-90°C下稳定至少106天
全血稳定性 | RESS25071-AS：全血样品在白光室温下放置至少稳定2小时 RESS25071-SS：全血样品在白光室温下放置至少稳定2小时
溶血效应 | 2%溶血符合接受标准
最大分析批进样针数 | 至少126针