## Sheet1
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17
表8：标准曲线的回算浓度
分析方法优化后
FB7013（游离型）反义链
检测日期 | 检测批次编号 | STD1 | 准确度偏差（%） | STD2 | 准确度偏差（%） | STD3 | 准确度偏差（%） | STD4 | 准确度偏差（%） | STD5 | 准确度偏差 (%) | STD6 | 准确度偏差 (%) | STD7 | 准确度偏差 (%) | STD8 | 准确度偏差 (%)
|  | 10 |  | 20 |  | 80 |  | 400 |  | 1000 |  | 4000 |  | 8000 |  | 10000
|  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL
2025-05-23 | 2 | 9.779 | -2.2 | *16.355 |  | 83.669 | 4.6 | 427.14 | 6.8 | 993.62 | -0.6 | 3844.911 | -3.9 | 7844.384 | -1.9 | 8890.188 | -11.1
|  | 9.833 | -1.7 | 21.158 | 5.8 | 80.854 | 1.1 | 415.065 | 3.8 | 1047.292 | 4.7 | 4084.582 | 2.1 | 7997.639 | 0 | 9263.031 | -7.4
2025-05-27 | 3 | 9.927 | -0.7 | 21.339 | 6.7 | 83.789 | 4.7 | 402.431 | 0.6 | 1014.355 | 1.4 | 3887.69 | -2.8 | 7711.535 | -3.6 | 9129.486 | -8.7
|  | 9.876 | -1.2 | 19.047 | -4.8 | 81.977 | 2.5 | 399.642 | -0.1 | 1084.353 | 8.4 | 4324.729 | 8.1 | 7927.744 | -0.9 | 9034.459 | -9.7
2025-05-30 | 5 | 10.114 | 1.1 | 21.626 | 8.1 | 81.877 | 2.3 | 399.314 | -0.2 | 1023.628 | 2.4 | 3976.289 | -0.6 | 7604.317 | -4.9 | 10246.218 | 2.5
|  | 10.109 | 1.1 | 17.626 | -11.9 | 74.645 | -6.7 | 426.967 | 6.7 | **No Value |  | **No Value |  | **No Value |  | **No Value
2025-08-30 | 6 | 9.862 | -1.4 | 19.308 | -3.5 | 79.886 | -0.1 | 391.607 | -2.1 | 971.738 | -2.8 | 4062.621 | 1.6 | 7957.026 | -0.5 | 9976.923 | -0.2
|  | 10.227 | 2.3 | 20.372 | 1.9 | 79.677 | -0.4 | 405.08 | 1.3 | 1017.997 | 1.8 | 4077.989 | 1.9 | 7976.312 | -0.3 | 10065.838 | 0.7
平均值 |  | 9.966 |  | 20.068 |  | 80.797 |  | 408.406 |  | 1021.855 |  | 4036.973 |  | 7859.851 |  | 9515.163
SD |  | 0.162 |  | 1.467 |  | 2.92 |  | 13.246 |  | 36.369 |  | 158.254 |  | 149.519 |  | 560.49
CV（%） |  | 1.6 |  | 7.3 |  | 3.6 |  | 3.2 |  | 3.6 |  | 3.9 |  | 1.9 |  | 5.9
准确度偏差（%） |  | -0.3 |  | 0.3 |  | 1 |  | 2.1 |  | 2.2 |  | 0.9 |  | -1.8 |  | -4.8
n |  | 8 |  | 7 |  | 8 |  | 8 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7
*不满足接受标准，不参与统计计算。
**仪器报错，样品采集失败。
FB7013（游离型）正义链
检测日期 | 检测批次编号 | STD1 | 准确度偏差（%） | STD2 | 准确度偏差（%） | STD3 | 准确度偏差（%） | STD4 | 准确度偏差（%） | STD5 | 准确度偏差 (%) | STD6 | 准确度偏差 (%) | STD7 | 准确度偏差 (%) | STD8 | 准确度偏差 (%)
|  | 10 |  | 20 |  | 80 |  | 400 |  | 1000 |  | 4000 |  | 8000 |  | 10000
|  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL
2025-05-23 | 2 | 10.857 | 8.6 | 19.653 | -1.7 | 89.762 | 12.2 | 432.93 | 8.2 | 1054.401 | 5.4 | 4156.589 | 3.9 | 8697.362 | 8.7 | 9791.379 | -2.1
|  | 9.053 | -9.5 | 20.589 | 2.9 | 71.146 | -11.1 | 386.609 | -3.3 | 978.063 | -2.2 | 3893.895 | -2.7 | 7483.872 | -6.5 | 8897.665 | -11
2025-05-27 | 3 | 9.893 | -1.1 | 20.724 | 3.6 | 80.073 | 0.1 | 399.38 | -0.2 | 1025.412 | 2.5 | 3918.107 | -2 | 7561.604 | -5.5 | 9317.685 | -6.8
|  | 9.874 | -1.3 | 20.321 | 1.6 | 77.204 | -3.5 | 403.102 | 0.8 | 1104.638 | 10.5 | 4289.625 | 7.2 | 8046.179 | 0.6 | 9341.121 | -6.6
2025-05-30 | 5 | 10.863 | 8.6 | 21.74 | 8.7 | 77.334 | -3.3 | 397.698 | -0.6 | 1053.106 | 5.3 | 4146.003 | 3.7 | 7747.465 | -3.2 | 10310.036 | 3.1
|  | 9.113 | -8.9 | 18.956 | -5.2 | 72.588 | -9.3 | 404.103 | 1 | *No Value |  | *No Value |  | *No Value |  | *No Value
2025-08-30 | 6 | 9.937 | -0.6 | 20.013 | 0.1 | 79.741 | -0.3 | 412.048 | 3 | 1000.225 | 0 | 4169.621 | 4.2 | 8048.68 | 0.6 | 10278.636 | 2.8
|  | 10.04 | 0.4 | 20.711 | 3.6 | 69.464 | -13.2 | 400.252 | 0.1 | 1018.357 | 1.8 | 4019.793 | 0.5 | 7819.793 | -2.3 | 9929.282 | -0.7
平均值 |  | 9.954 |  | 20.338 |  | 77.164 |  | 404.515 |  | 1033.457 |  | 4084.805 |  | 7914.994 |  | 9695.115
SD |  | 0.674 |  | 0.828 |  | 6.44 |  | 13.512 |  | 41.547 |  | 145.204 |  | 407.239 |  | 530.16
CV（%） |  | 6.8 |  | 4.1 |  | 8.3 |  | 3.3 |  | 4 |  | 3.6 |  | 5.1 |  | 5.5
准确度偏差（%） |  | -0.5 |  | 1.7 |  | -3.5 |  | 1.1 |  | 3.3 |  | 2.1 |  | -1.1 |  | -3
n |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7
*仪器报错，样品采集失败。
分析方法优化前
FB7013（游离型）反义链
检测日期 | 检测批次编号 | STD1 | 准确度偏差（%） | STD2 | 准确度偏差（%） | STD3 | 准确度偏差（%） | STD4 | 准确度偏差（%） | STD5 | 准确度偏差 (%) | STD6 | 准确度偏差 (%) | STD7 | 准确度偏差 (%) | STD8 | 准确度偏差 (%)
|  | 10 |  | 20 |  | 80 |  | 400 |  | 1000 |  | 4000 |  | 8000 |  | 10000
|  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL
2025-05-22 | 1 | 10.644 | 6.4 | 18.729 | -6.4 | 75.416 | -5.7 | 407.54 | 1.9 | 1003.209 | 0.3 | 4064.494 | 1.6 | 7823.999 | -2.2 | 9503.053 | -5
|  | 9.257 | -7.4 | 22.225 | 11.1 | 74.812 | -6.5 | 406.52 | 1.6 | 1024.622 | 2.5 | 4219.848 | 5.5 | 8391.444 | 4.9 | 9730.084 | -2.7
平均值 |  | 9.951 |  | 20.477 |  | 75.114 |  | 407.03 |  | 1013.916 |  | 4142.171 |  | 8107.722 |  | 9616.569
准确度偏差（%） |  | -0.5 |  | 2.4 |  | -6.1 |  | 1.8 |  | 1.4 |  | 3.6 |  | 1.3 |  | -3.8
n |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
FB7013（游离型）正义链
检测日期 | 检测批次编号 | STD1 | 准确度偏差（%） | STD2 | 准确度偏差（%） | STD3 | 准确度偏差（%） | STD4 | 准确度偏差（%） | STD5 | 准确度偏差 (%) | STD6 | 准确度偏差 (%) | STD7 | 准确度偏差 (%) | STD8 | 准确度偏差 (%)
|  | 10 |  | 20 |  | 80 |  | 400 |  | 1000 |  | 4000 |  | 8000 |  | 10000
|  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL
2025-05-22 | 1 | 9.818 | -1.8 | 17.634 | -11.8 | 73.731 | -7.8 | 396.113 | -1 | 1018.627 | 1.9 | 4142.412 | 3.6 | 8193.633 | 2.4 | 10204.245 | 2
|  | 11.085 | 10.9 | 19.555 | -2.2 | 72.667 | -9.2 | 413.988 | 3.5 | 1008.22 | 0.8 | 4128.764 | 3.2 | 8230.448 | 2.9 | 10268.922 | 2.7
平均值 |  | 10.452 |  | 18.595 |  | 73.199 |  | 405.051 |  | 1013.424 |  | 4135.588 |  | 8212.041 |  | 10236.584
准确度偏差（%） |  | 4.5 |  | -7 |  | -8.5 |  | 1.3 |  | 1.3 |  | 3.4 |  | 2.7 |  | 2.4
n |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2